Қосымша 2

Сатып алынатын тауарларғасипаттама                                                                Приложение 2

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы Лезвие хирургическое сагиттальнойара үшін | 130 | Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком длиной 11мм, диаметр наружного крепления замка 9мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала. Длина режущей кромки -25мм, толщина - 1,27 мм, глубина - 100 мм. Внутренние зубцы направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних по 4 шт. по краям канала для сбора костной крошки, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. |
| 2 | Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм Шабақ, упора, L=370 мм, d=1,8 мм | 3000 | Спицы должны иметь размеры: длина = 370мм, диаметр = 1,8мм. Заточка перьевая. Толщина защитного покрытия должна быть от 2 до 5 мкм. Цилиндрическая поверхность спицы до покрытия должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Покрытие нитридом титана не должно снижать исходной шероховатости поверхности спицы, и иметь с ней прочное сцепление. Поверхность покрытия должна быть равномерно блестящей, не иметь шелушений, сколов, вздутий и растрескиваний (кроме хвостовика спицы, где в силу технологических особенностей нанесения покрытия допускаются неравномерности покрытия вплоть до его отсутствия). Цвет покрытия должен быть стального цвета. |
| 3 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-90 Бұранда 6.5 L - 90 реконструктивныйканюлированный | 10 | Bинт реконструктивный канюлированный - диаметр винтов 6,5мм, длина винтов 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм. Резьба неполная, выступает в дистальной части винта на промежутке 25мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм высотой 6мм под шестигранную отвертку S5 мм (глубина шестигранного шлица 3,7мм). Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало с переменным диаметром. Диаметр 4,5мм на длинне 2,5мм, вершинный угол - 120° переходит в диаметр 6,5мм под углои 35°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |
| 4 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-95 Бұранда 6.5 L - 95 реконструктивныйканюлированный | 20 |  |
| 5 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-100 Бұранда 6.5 L - 100 реконструктивныйканюлированный | 20 |  |
| 6 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-105 Бұранда 6.5 L - 105 реконструктивныйканюлированный | 20 |  |
| 7 | Винт дистальный 4.5 L-35 Бұранда 4.5 L - 35 дистальный | 60 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм,60 мм резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм). Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |
| 8 | Винт дистальный 4.5 L-40 Бұранда 4.5 L - 40 дистальный | 100 |  |
| 9 | Винт дистальный 4.5 L-45 Бұранда 4.5 L - 45 дистальный | 100 |  |
| 10 | Винт дистальный 4.5 L-50 Бұранда 4.5 L - 50 дистальный | 60 |  |
| 11 | Винт дистальный 4.5 L-55 Бұранда 4.5 L - 55 дистальный | 100 |  |
| 12 | Винт дистальный 4.5 L-60 Бұранда 4.5 L - 60 дистальный | 90 |  |
| 13 | Стержень для плечевой кости с компрессией 8x200 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 8x200 | 6 | Стержнь компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=200мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм. Фиксация стержня должна осуществляться при помощи рентгеннегативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 18,25мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |
| 14 | Стержень для плечевой кости с компрессией 8x220 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 8x220 | 6 |  |
| 15 | Стержень для плечевой кости с компрессией 8x240 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 8x240 | 6 |  |
| 16 | Стержень для плечевой кости с компрессией 8x260 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 8x260 | 7 |  |
| 17 | Стержень для плечевой кости с компрессией 9x200 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 9x200 | 6 |  |
| 18 | Стержень для плечевой кости с компрессией 9x220 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 9x220 | 7 |  |
| 19 | Стержень для плечевой кости с компрессией 9x240 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 9x240 | 7 |  |
| 20 | Стержень для плечевой кости с компрессией 9x260 Сырық үшін иық сүйегінің бастап компрессией 9x260 | 7 |  |
| 21 | Винт слепой M8-0 Бұранда соқыр M8-0 | 60 | Винты слепые, размерами M10x1-0, M8-0, М7-0 должены быть совместимы с бедренным стержнем, большеберцовым стержнем, плечевым стержнем. Слепой винт позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 22 | Винт слепой M7-0 Бұранда соқыр M7-0 | 60 |  |
| 23 | Винт слепой M10x1-0 Бұранда соқыр M10x1-0 | 60 |  |
| 24 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x150 Стержень реконструктивный үшін иық сүйегінің 8x150 | 6 | Стержнь реконструктивный, предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=150 мм, 200 мм, фиксация стержня должна осуществляться при помощи рентгеннегативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм и 25мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 4 резьбовые отверстия М5,1х1,5мм на расстоянии 11мм, 17,5мм, 23,5мм и 30мм, обеспечивающие фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Отверстия расположены по спирали. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |
| 25 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x200 Стержень реконструктивный үшін иық сүйегінің 8x200 | 6 |  |
| 26 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 9x150 Стержень реконструктивный үшін иық сүйегінің 9x150 | 6 |  |
| 27 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 9x200 Стержень реконструктивный үшін иық сүйегінің 9x200 | 6 |  |
| 28 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x300 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 9x300 | 7 | Стержнь канюлированный для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d= 9мм, 10 мм, длина стержня L= 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части 5 мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое тверстие М8. Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 4 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм и 26мм соответственно, расположенных последовательно по спирали под углом 45° каждое следующее к предыдущему. Динамическое отверстие в дистальной части расположено от конца стержня на расстоянии 35мм и позволяет провести компрессию на промежутке 6мм. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута по радиусу R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |
| 29 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x315 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 9x315 | 15 |  |
| 30 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x330 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 9x330 | 15 |  |
| 31 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x345 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 9x345 | 15 |  |
| 32 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x300 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 10x300 | 7 |  |
| 33 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x315 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 10x315 | 10 |  |
| 34 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x330 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 10x330 | 10 |  |
| 35 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x345 Стержень реконструктивный үшін жіліктің 10x345 | 10 |  |
| 36 | Стержень для бедренной кости R 9x340 Сырық үшін сан сүйегінің R 9x340 | 15 | Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина L= 340 мм, 360 мм, 380 мм, фиксация стержня должна осуществляться при помощи ренгеннегативного дистального целенаправителя до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержней d=9 мм, 10 мм, диаметр проксимальной части 13 мм, длинна проксимальной части 82 мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 2800 мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79 мм от верхушки стержня. Стержени канюлированные, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм и в проксимальной части 5 мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержени правые и левые. Являются универсальным, т.к правый стержень может быть установлен на левую конечность и наоборот, кроме реконструктивного метода остеосинтеза ( через шейку бедренной кости). В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм и 30мм от верхушки стержня, перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм и 58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертела. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5 мм, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертела и одно динамическое отверстие диаметром 4,5 мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на расстоянии 6 мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М 10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 37 | Стержень для бедренной кости R 9x360 Сырық үшін сан сүйегінің R 9x360 | 15 |  |
| 38 | Стержень для бедренной кости R 9x380 Сырық үшін сан сүйегінің R 9x380 | 6 |  |
| 39 | Стержень для бедренной кости L 9x340 Сырық үшін ортан L 9x340 | 10 |  |
| 40 | Стержень для бедренной кости L 9x360 Сырық үшін ортан L 9x360 | 10 |  |
| 41 | Стержень для бедренной кости L 9x380 Сырық үшін ортан L 9x380 | 6 |  |
| 42 | Стержень для бедренной кости R 10x340 Сырық үшін сан сүйегінің R 10x340 | 10 |  |
| 43 | Стержень для бедренной кости R 10x360 Сырық үшін сан сүйегінің R 10x360 | 15 |  |
| 44 | Стержень для бедренной кости R 10x380 Сырық үшін сан сүйегінің R 10x380 | 5 |  |
| 45 | Стержень для бедренной кости L 10x340 Сырық үшін ортан L 10x340 | 8 |  |
| 46 | Стержень для бедренной кости L 10x360 Сырық үшін ортан L 10x360 | 10 |  |
| 47 | Стержень для бедренной кости L 10x380 Сырық үшін ортан L 10x380 | 6 |  |
| 48 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H Бұранда кортикальный самонарезающий 2.7x20H | 20 | Винты кортикальные: диаметр винтов 2,7 мм. Длина винтов 20мм, 26 мм, 30 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть совместимы с процедурами магнитно-резонансной томографией. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 49 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26H Бұранда кортикальный самонарезающий 2.7x26H | 20 |  |
| 50 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x30H Бұранда кортикальный самонарезающий 2.7x30H | 10 |  |
| 51 | винт 3.5x18H бұранда 3.5x18H | 60 | Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 52 | винт 3.5x20H бұранда 3.5x20H | 60 |  |
| 53 | винт 3.5x22H бұранда 3.5x22H | 80 |  |
| 54 | винт 3.5x24H бұранда 3.5x24H | 80 |  |
| 55 | винт 3.5x26H бұранда 3.5x26H | 60 |  |
| 56 | винт 3.5x30H бұранда 3.5x30H | 90 |  |
| 57 | винт 3.5x36H бұранда 3.5x36H | 90 |  |
| 58 | винт 5.0x30H винт 5.0x30H | 40 | Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 5,0 мм. Длина винтов 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм. Диаметр головки винта 7,0 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 59 | винт 5.0x36H винт 5.0x36H | 60 |  |
| 60 | винт 5.0x40H винт 5.0x40H | 80 |  |
| 61 | винт 5.0x46H винт 5.0x46H | 90 |  |
| 62 | Проволока серкляжная 1.0мм/10м Сым серкляжная 1.0 мм/10м | 20 | Проволока серкляжная: применяется для соединения костных отломков, диаметр проволоки 1,0 мм. Поставляется в бухтах по 10 м. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное |
| 63 | Винт слепой M4x0.7 Бұранда соқыр M4x0.7 | 20 | Винты слепые, размерами M4x 0.7 должены быть совместимы с бедренным стержнем, большеберцовым стержнем, плечевым стержнем. Слепой винт позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 64 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x180 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 4x180 | 6 | Стержнь предназначен для фиксации переломов предплечья, малоберцовой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180 мм, 200 мм, 220мм 240 мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=4 мм и 5 мм. Стержень неканюлированный. Диаметр проксимальной части стержня 6мм длинной 39мм. В дистальной части стержня расположено 1 нерезьбовое отверстие диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 12мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 2,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 20мм от верхушки стержня. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Конец стержня конический, вершинный угол 30°. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 65 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x200 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 4x200 | 6 |  |
| 66 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x220 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 4x220 | 6 |  |
| 67 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x240 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 4x240 | 6 |  |
| 68 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 5x200 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 5x200 | 6 |  |
| 69 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 5x220 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 5x220 | 6 |  |
| 70 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 5x240 Сырық үшін білек және кіші жіліншік сүйектері компрессия 5x240 | 6 |  |
| 71 | пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173 тілімі жалпақ, компрессиялық, шектеулі контактімен 8отв. L-173 | 6 | Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом, шириной 18 мм, толщиной 5,7 мм, длиной 173 мм, 215 мм, 257 мм. Количество отверстий 8, 10, 12 для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должно быть 2 овальных компрессионных отверстия под кортикальные винты диаметром 5,0 мм. Блокируемые и компрессионные отверстия не должны быть совмещенными. Имеются отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 72 | пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв. L-215 тілімі жалпақ, компрессиялық, шектеулі контактімен 10отв. L-215 | 6 |  |
| 73 | пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв. L-257 тілімі жалпақ, компрессиялық, шектеулі контактімен 12отв. L-257 | 6 |  |
| 74 | пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 5отв. L-88 пластина жіңішке, компрессиялық, шектеулі контактімен 5отв. L-88 | 10 | Пластина узкая компрессионная с ограниченным контактом шириной 11 мм, толщиной 2,8 мм, длиной 88 мм, 118 мм, 133 мм. 5, 7, 8, блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую, также по протяженности пластины должны быть 5, 7 и 8 овальных компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Блокируемые и компрессионные отверстия не должны быть совмещенными. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 75 | пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 7отв. L-118 пластина жіңішке, компрессиялық, шектеулі контактімен 7отв. L-118 | 10 |  |
| 76 | пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-133 пластина жіңішке, компрессиялық, шектеулі контактімен 8отв. L-133 | 10 |  |
| 77 | пластина реконструктивная прямая 5отв. пластина реконструктивтік тікелей 5отв. | 8 | Пластина реконструктивная прямая, для фиксации переломов трубчатых костей, длиной 102 мм, 116 мм, 130 мм. 5, 6, 7, блокируемых отверстий по протяженности пластины, для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые и компрессионные отверстия не должны быть совмещенными. Толщина пластин 2,8 мм, ширина 11 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 78 | пластина реконструктивная прямая 6отв. пластина реконструктивтік тікелей 6отв. | 10 |  |
| 79 | пластина реконструктивная прямая 7отв. пластина реконструктивтік тікелей 7отв. | 15 |  |
| 80 | пластина для мыщелков бедренной кости, левая 6отв. L- 180 пластина үшін мыщелков сан сүйегінің сол жақ 6отв. L - 180 | 6 | Пластина для мыщелков бедренной кости (левая, правая), длиной 180 мм, 221 мм, 6, 8, блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 6 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм и не более одного отверстия для канюлированного блокирующего винта диаметром 7,3 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должно быть не более одного овального компрессионного отверстия для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещенными с компрессионными отверстиями. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 81 | пластина для мыщелков бедренной кости, левая 8отв. L- 221 пластина үшін мыщелков сан сүйегінің сол жақ 8отв. L - 221 | 6 |  |
| 82 | пластина для мыщелков бедренной кости, правая 6отв. L-180 пластина үшін мыщелков жамбас, оң 6отв. L-180 | 6 |  |
| 83 | пластина для мыщелков бедренной кости, правая 8отв. L- 221 пластина үшін мыщелков жамбас, оң 8отв. L - 221 | 6 |  |
| 84 | пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-12 пластина ключичная ілмек бізбен, сол 5отв.H-12 | 10 | Пластина ключичная с крючком, левая и правая. Толщина пластины 3,5 мм, 5 и 6 блокируемых отверстий, под блокируемые винты диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Пластина должна иметь Г-образный крючок, высотой 12 и 15 мм, который заводится под акромиальный конец лопатки. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с компрессионными отверстиями. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 85 | пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-15 пластина ключичная ілмек бізбен, сол 5отв.H-15 | 10 |  |
| 86 | пластина ключичная с крючком, левая 6отв.H-15 пластина ключичная ілмек бізбен, сол 6отв.H-15 | 10 |  |
| 87 | пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-15 пластина ключичная ілмек бізбен, оң 5отв.H-15 | 10 |  |
| 88 | пластина ключичная с крючком, правая 6отв.H-15 пластина ключичная ілмек бізбен, оң 6отв.H-15 | 10 |  |
| 89 | пластина для плечевой кости 3отв. L-101 пластина үшін иық сүйегінің 3отв. L-101 | 6 | Пластина для плечевой кости, для фиксации переломов шейки и головки плечевой кости, длиной 101мм, 116 мм и 131 мм, 3, 4 и 5 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для винтов диаметром 3,5 мм, в проксимальной части 9 отверстий для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также должны быть 3, 4 и 5 овальных отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с компрессионными. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 90 | пластина для плечевой кости 4отв. L-116 пластина үшін иық сүйегінің 4отв. L-116 | 7 |  |
| 91 | пластина для плечевой кости 5отв. L-131 пластина үшін иық сүйегінің 5отв. L-131 | 7 |  |
| 92 | пластина прямая 1/3 трубки 5отв. L-57 тілімі түзу 1/3 түтіктер 5отв. L-57 | 10 | Пластина блокируемая прямая 1/3 трубки, шириной 13 мм, толщиной 2 мм, 5, 7 и 8 блокируемых отверстий, длина пластин 57мм, 81мм, 93мм.Данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. компрессионных отверстий под кортикальные винты быть не должно. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 93 | пластина прямая 1/3 трубки 7отв. L-81 тілімі түзу 1/3 түтіктер 7отв. L-81 | 10 |  |
| 94 | пластина прямая 1/3 трубки 8отв. L-93 тілімі түзу 1/3 түтіктер 8отв. L-93 | 10 |  |
| 95 | пластина для локтевого отростка, левая 2отв. L-88 пластина үшін шынтақ тәрізді өсіндінің, сол 2отв. L-88 | 2 | Пластина для локтевого отростка (левая, правая), длиной 88 мм, 121 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 2 и 4, для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную целиндрическую. В диафизарной части пластины имеются компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 96 | пластина для локтевого отростка, левая 4отв. L-121 пластина үшін шынтақ тәрізді өсіндінің, сол 4отв. L-121 | 2 |  |
| 97 | пластина для локтевого отростка, правая 2отв. L-88 пластина үшін шынтақ тәрізді өсіндінің, оң 2отв. L-88 | 2 |  |
| 98 | пластина для локтевого отростка, правая 4отв. L-121 пластина үшін шынтақ тәрізді өсіндінің, оң 4отв. L-121 | 2 |  |
| 99 | пластина ключичная S-образная правая 4отв. L-80 пластина ключичная S-тәрізді оң 4отв. L-80 | 7 | Пластина ключичная S-образная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, длиной 80 и 90 мм. 4 и 5 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий для блокируемых винтов диаметром 2.4 мм и 3.5 мм на выбор хирурга, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые пластины не должны быть совмещены с компрессионными. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 100 | пластина ключичная S-образная правая 5отв. L-90 пластина ключичная S-тәрізді оң 5отв. L-90 | 7 |  |
| 101 | пластина ключичная S-образная левая 4отв. L-80 пластина ключичная S-тәрізді сол жақ 4отв. L-80 | 7 |  |
| 102 | пластина ключичная S-образная левая 5отв. L-90 пластина ключичная S-тәрізді сол жақ 5отв. L-90 | 7 |  |
| 103 | Стержень вертельный 130°-10x200 Стержень вертельный 130°-10x200 | 8 | Канюлированный вертельный стержень. Используется для фиксации межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости. Длина стержня L=200мм, 220 мм,260мм, фиксируется при помощи целенаправителя в дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d= 10 мм, 9 мм диаметр проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположено одно резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм на расстоянии 170мм от верхушки стержня и одно динамическое отверстие на расстоянии 189мм от верхушки стержня. Динамическое отверстие под винты диаметром 4,5мм длинной 10,5мм, шириной 4,5мм, позволяет провести компрессию на расстоянии 6мм. На наружной поверхности дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубина каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по кружности поперечного сечения каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и проходят по всей длинне стержня, до конца стержня. Стержень универсальный, для левой и правой конечности. Стержень анодированный, в зависимости от диаметра стержня цветовая маркировка – 9 мм- зеленый, 10 мм-коричневый, 11 мм-синий, 12 мм-желтый. Стержень имплантировать только с соответствующими винтами к данным стержням и набором инструментов предназначенным для имплантации данных канюлированных вертельных стержней. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 104 | Стержень вертельный 130°-10x220 Стержень вертельный 130°-10x220 | 8 |  |
| 105 | Стержень вертельный 130°-10x260 Стержень вертельный 130°-10x260 | 8 |  |
| 106 | Стержень вертельный 130°-9x260 Стержень вертельный 130°-9x260 | 8 |  |
| 107 | пластина для бедренной кости проксимальная правая 4отв. L-174 пластина үшін ортан проксимальная оң 4отв. L-174 | 2 | Пластина для бедренной кости проксимальная (левая, правая), длиной 174 мм, 216 мм, в диафизарной части пластины 4, 6, блокируемых отверстий, для блокируемых винтов диаметром 5 мм. В проксимальной части 2 отверстия для канюлированных блокирующих винтов диаметром 7,3 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. В диафизарной части должно быть одно овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм, данное отверстие не должно быть совмещено с блокируемыми отверстиями. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 108 | пластина для бедренной кости проксимальная правая 6отв. L-216 пластина үшін ортан проксимальная оң 6отв. L-216 | 2 |  |
| 109 | пластина для бедренной кости проксимальная левая 4отв. L-174 пластина для бедренной кости проксимальная левая 4отв. L-174 | 2 |  |
| 110 | пластина для бедренной кости проксимальная левая 6отв. L-216 пластина для бедренной кости проксимальная левая 6отв. L-216 | 2 |  |
| 111 | пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая 4отв. L-85 пластина дистальная латеральная үшін шыбық сүйегінің сол жақ 4отв. L-85 | 8 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости, правая и левая, длиной 85 мм, 95 мм, 4 и 5 отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины, 6 отверстий для блокируюших винтов 2,4 мм в дистальной части, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Должны иметься овальные компрессионные отверстия. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с компрессионными отверстиями. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 112 | пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая 5отв. L-95 пластина дистальная латеральная үшін шыбық сүйегінің сол жақ 5отв. L-95 | 6 |  |
| 113 | пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости правая 4отв. L-85 пластина дистальная латеральная үшін шыбық сүйегінің оң 4отв. L-85 | 8 |  |
| 114 | пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости правая 5отв. L-95 пластина дистальная латеральная үшін шыбық сүйегінің оң 5отв. L-95 | 6 |  |
| 115 | Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 | 3 | Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Перечень должен соответствовать ассортименту, применяемому в ежедневной операционной практике. Размеры инструментов: Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 - Сверло длиной 150мм и диаметром 3,5мм, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм Сверло 3.5/250 - Сверло диаметром 3,5мм, длиной 250 мм Сверло с измерительной шкалой 3.5/220,250 - Сверло с измерительной шкалой диаметром 3,5мм, длиной 220,250 мм Пила Джигли диаметром 1,8 мм, длиной 500 мм. Индивидуальная упаковка инструментов должна быть изготовлена из прозрачной полиэтиленовой пленки. В индивидуальной упаковке имеется одно изделие. На упаковку должна быть наклеена товарная этикетка, на государственном и русском языках, на которой должны быть указаны: название и размер изделия, номер изделия по каталогу (REF), номер производственной партии (LОТ), а также вид материала и наименование завода-производителя. Инструменты из нержавеющей стали, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. |
| 116 | Пила Джигли 1,8х500мм Пила Джигли 1,8х500мм | 30 |  |
| 117 | Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 Сверло өлшеуіш шкаласы 3.5/220 | 5 |  |
| 118 | Сверло с измерительной шкалой 3.5/250 Сверло өлшеуіш шкаласы 3.5/250 | 5 |  |
| 119 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 11/2.7/90 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/90 | 10 | Фиксационный канюлированный винт (шеечный) - диаметр винта 11 мм, длина винта 90 мм, 95мм, 100мм,105 мм, 110 мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7 мм. Резьба только в проксимальной части винта, диаметром 10,8мм, длинной 28,5мм, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. В проксимальной части винта находится внутренняя резьба М8 под слепой винт и компрессионный ключ. Резьба на длинне 14 мм. У верхушки проксимальной части винта внутри находится углубление диаметром 8,5мм и глубиной 2мм для голоки слепого винта и два углубления проходящие через ось винта, размером 3х3мм, служащие деротацией компрессионного ключа во время вкручивания винта в кость. На наружной поверхности проксимаоьной части винта расположены четыре продольных канала расположенных по окружности каждые 90°. Каналы начинаются на расстоянии 16 мм от верхушки винта глубиной 0,9мм и продолжается на расстоянии от 35 до 55 мм с шагом 5 мм соответственно, углубляясь до глубины 1,4мм, с выходом по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 120 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 11/2.7/95 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/95 | 10 |  |
| 121 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 11/2.7/100 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/100 | 10 |  |
| 122 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 11/2.7/105 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/105 | 10 |  |
| 123 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 11/2.7/110Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/110 | 10 |  |
| 124 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 6,5/2.7/90Н Фиксационный канюлированный вертельный винт(антиротационный) 6,5/2.7/90Н | 10 | Диаметр винта 6,5 мм, длина винтов 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7мм, должен иметься шлиц под шестигранную отвертку S4, глубиной 5мм. Резьба только в проксимальной части винта, диаметром 6,4мм, длинной 18 мм, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 125 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 6,5/2.7/95Н Фиксационный канюлированный вертельный винт 6,5/2.7/95Н | 10 |  |
| 126 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 6,5/2.7/100Н Фиксационный канюлированный вертельный винт 6,5/2.7/100Н | 10 |  |
| 127 | Тіркелімнің канюлированный вертельный бұрандасы 6,5/2.7/105Н Фиксационный канюлированный вертельный винт 6,5/2.7/105Н | 10 |  |

- Сатып алынатын медициналық бұйымдарға арналған көрсетудің кепілдендірілген тегін медициналық көмек және медициналық көмек жүйесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мынадай талаптар қойылады:

К закупаемым медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

- болуы және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың Қазақстан Республикасында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіппен денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган

наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения

- медициналық бұйымдар сақталады және тасымалданады сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын Ережелеріне сәйкес тасымалдау және сақтау медициналық бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- таңбалауды, тұтыну орамы мен нұсқаулықты медициналық бұйымдарды қолдану бойынша сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және белгіленген тәртіпке денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

- жарамдылық мерзімі медициналық бұйымдарды жеткізу күні өнім беруші тапсырыс берушіге құрайды:

срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

кемінде елу проценті көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жылдан кем емес);

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

кем дегенде он екі ай ішінде көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жыл және одан  да көп);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) медициналық бұйымдар өз сипаттамасында (жинақтау) сәйкес болуы тиіс сипаттамасы (жинақтау), қайта жабдықтауға) шақыруда немесе сатып алу;

медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

6) медициналық бұйымдар бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына аспауы тиіс шекті бағалар бойынша халықаралық непатентованному атауы және (немесе) саудалық атауы бекітілген тәртіпте, уәкілетті орган айқындаған денсаулық сақтау саласындағы реттеу қағидаларына сәйкес бағалардың медициналық бұйымдар шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.

медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Бас дәрігер                                                Е. Әбуғалиев