Қосымша 2

Сатып алынатын тауарларғасипаттама                                                                Приложение 2

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации Аяқ бесцементной тіркелімнің тазобедренного буыныныңтотального эндопротеза үшін мықын | 35 | Ножка эндопротеза: первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 135. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. |
| 2 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации Бас бесцементной тіркелімнің тазобедренного буыныныңтотального эндопротеза үшін мықын | 35 | Головка эндопротеза: конус 12/14, Из нержавеющей стали. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. |
| 3 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации Шыны аяқ тазобедренного буынның тотальногоэндопротеза үшін бесцементной тіркелімге | 35 | Чашка эндопротеза: формы чашек – полусферическая, с двойным радиусом (с расширением по периферии чашки на 1.8 мм). Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, спонгиозными винтами. Материал чашки - титановый сплав (Ti-6Al-4V) Варианты расположения отверстий для винтов: без отверстий или с секторным (кластерным) расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределённые 10 отверстий. Чашка без отверстий должна иметь в комплекте заглушку для центрального отверстия. Покрытие чашки: плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Возможность использования вкладышей: полиэтиленовых, металлических, керамических в металлической обойме. Чашка не должна иметь металлического стопорного кольца. |
| 4 | Вкладыш для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации Қосымша бет бесцементной тіркелімнің тазобедренногобуынының тотального эндопротеза үшін | 35 | Вкладыш чашки эндопротеза: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке; металлических и керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Металлических и керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте либо сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей, в процессе производства троекратно подвергнутый воздействию гамма излучением в дозе 3 Мрад (суммарная доза 9 Мрад) и нагреванию до температуры 130 градусов (ниже точки плавления). Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Диапазоны размеров чашек (ø в мм): От 40 мм до 74 мм с шагом по 2 мм. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0º, 10º. Возможность применения керамических вкладышей в чашках диаметром 46 – 70 мм с шагом и металлических в чашка 44-74 мм. Длина 6,5 мм винтов: 16 мм, 20 мм, далее до 60 мм с шагом 5 мм Требования к материалам: Согласно ISO 5832 и ISO 5834. Регистрационное удостоверение Минздрава РК. Склад для обмена типоразмеров. |
| 5 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы System 6, размером: 18x1.27x090 Жүзі хирургиялық үшін сагиттальной аралар System 6, өлшемі: 18x1.27x090 | 30 | Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком длиной 11мм, диаметр наружного крепления замка 9мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала. Длина режущей кромки - 18 мм, толщина - 1,27 мм, глубина - 090 мм. Внутренние зубцы направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних по 4 шт. по краям канала для сбора костной крошки, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. |
| 6 | Винт спонгиозный Бұранда спонгиозный | 10 | Винт для дополнительной фиксации чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. |

- Сатып алынатын медициналық бұйымдарға арналған көрсетудің кепілдендірілген тегін медициналық көмек және медициналық көмек жүйесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мынадай талаптар қойылады:

К закупаемым медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

- болуы және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың Қазақстан Республикасында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіппен денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган

наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения

- медициналық бұйымдар сақталады және тасымалданады сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын Ережелеріне сәйкес тасымалдау және сақтау медициналық бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- таңбалауды, тұтыну орамы мен нұсқаулықты медициналық бұйымдарды қолдану бойынша сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және белгіленген тәртіпке денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

- жарамдылық мерзімі медициналық бұйымдарды жеткізу күні өнім беруші тапсырыс берушіге құрайды:

срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

кемінде елу проценті көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жылдан кем емес);

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

кем дегенде он екі ай ішінде көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жыл және одан  да көп);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) медициналық бұйымдар өз сипаттамасында (жинақтау) сәйкес болуы тиіс сипаттамасы (жинақтау), қайта жабдықтауға) шақыруда немесе сатып алу;

медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

6) медициналық бұйымдар бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына аспауы тиіс шекті бағалар бойынша халықаралық непатентованному атауы және (немесе) саудалық атауы бекітілген тәртіпте, уәкілетті орган айқындаған денсаулық сақтау саласындағы реттеу қағидаларына сәйкес бағалардың медициналық бұйымдар шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.

медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Бас дәрігер                                                Е. Әбуғалиев