Қосымша 2

Сатып алынатын тауарларғасипаттама                                                                           Приложение 2

Техническая спецификация

| № | НаименованиеАтау | Кол-во | Техническое описаниеТехникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативті волюметрический, инфузиялық сорғы. Портативный волюметрический инфузионный насос. | 6 | Инфузионный насос представляет собой портативный волюметрический инфузионный насос, используемый с совместимыми инфузионными магистралями и принадлежностями. Насос предназначен для применения у взрослых, детей и новорожденных для постоянного или периодического введения парентеральных или энтеральных растворов через стандартные клинические доступы. Перечень доступов включает внутривенный, внутри артериальный, подкожный, эпидуральный и энтеральный. Комплектация прибора : Насос (прибор) тип насоса-волюметрический, Встроенная ручка: для транспортировки как одного, так и до трёх сложенных в паз насосов, Встроенная батарея: Тип аккумулятора Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор, время автономной работы Около 6 ч при скорости 25 мл/ч, зарядка аккумулятора автоматическая при подключении к сети; время полной зарядки около 3 часов Зажим для горизонтального и вертикального монтажа на всех стандартных IV полюсах и системах настенного монтажа для транспортировки, Инструкция на русском и казахском языках. Размер: Ширина не более 290 , высота не более 98, глубина не более 220 мм, Вес не более 1.9 кг (включая зажим для штатива). Классификация Защита от дефибрилляции, тип CF (CardiacFloating), Класс защиты не менее II.IEC/EN 60601-1, Класс II b в соответствие с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC Защита от влаги : защита от жидкостей (защита от брызг, падающих в любом направлении) защита от посторонних предметов диаметром ≥ 2,5 мм. EMV EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011, действительно для водяного столба 50 см Условия эксплуатации: Температура Относительная влажность+10⁰С…+40⁰С , 30%...90% (без конденсата), Атмосферное давление от 0,54 … 1,06 бар Условия хранения: Температура Относительная влажность -20⁰С… +55⁰С, 20%...90% (без конденсата), Атмосферное давление от 0,5…1,06 бар Интерфейс: Коннектор для подключения к электросети. Порт для соединительного кабеля 12В и вызова персонала. Инфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей.. Технические характеристики Расходный материал: оригинальные инфузионные линии различных вариантов исполнения Установка объёма: Предварительный выбор объёма 0,1 мл - 9,999 мл с шагом 0,01 мл/ч Погрешности скорости инфузии: ±5 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24 Данные о препарате: - Отображает название лекарственного средства до 34 символов. Катагории 1. для введения лекарственного средства, концентрация в дозированных единицах , значение по умолчанию для непрерывной скорости в мл/ч и в стандартной дозировке . 2. (мягкие ограничения) для макс. или мин. расход/дозировка с предупреждением при превышении заданных порогов. 3. (жесткие ограничения) для макс. или мин. скорость потока / дозировка, которая не может быть превышена и блокируется насосом. 4. для макс. или мин. болюс /скорость с предупреждением при превышении. 5. для макс. или мин. болюс количество/скорость болюса, которые не могут быть превышены и отброшены насосом. Уровень давления настраивается для каждого отдельного препарата, выбор разных цветов для одного препарат ( не менее 8 цветов). Интегрированная библиотека лекарств: - одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 18 инфузионных насосов в системе с внешним оборудованием. Возможность: использовать до 3000 препаратов, до 10 концентраций для каждого лекарства, лекарства можно разделить на 30 категорий, лекарства можно разделить на 15 профилей пациентов, обновление: возможность через централизованную загрузку. Болюсное введение от 1-1,200 мл/ч. Установка объема от 0,1 мл – 9,999 мл с шагом 0,01 мл Установка времени 00:01 ч - 99:59 ч Расчет скорости Автоматический расчёт при вводе объёма и времени инфузии Защита от свободного потока Две системы контроля – встроенные в насос и в систему Автоматический расчет скорости при вводе дозы в мг, мкг, нг, МЕ, мЭкв, ммоль или ккал, весе, площади поверхности тела Автоматический расчет дозы в мин./ в час / в сутки мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматическим расчётом скорости болюса для болюсной инфузии. Скорость инфузии в режиме KVO Скорость: ≥ 10 мл / ч: скорость KOR 3 мл / ч Скорость: <10 мл / ч: скорость KOR 1 мл / ч Скорость: <1 мл / ч: скорость KOR = скорости заданной в сервисной программе ( скорость по умолчанию 0,1 мл /ч) или текущая скорость, если она ниже. Кнопка аварийного отключения, Функция ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.), Введения препаратов по заданным профилям, Ночной режим Яркость экрана от 1 до 9. Звук от 1 до 9; автоматический переход в ночной режим при заданном параметре, Режим Пауза, Память, Список Лекарств До 3000 лекарств, включая все параметры до 30 категорий. Параметры препаратов, доступные в программе насоса Название концентрации. Скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс., Нуриетивная терапия Только парентеральное питание Интерфейс пользователя Инфузионные профили Продлённая инфузия, поступательное ускорение/замедление, прерывистое введение, программируемый режим. Меню пользователя возможность выбора на русском языке Экран - Дисплей Цветная активная матрица, высокое разрешение не хуже 2,4 "TFT, Цветной дисплей: не менее 240 x 320 пикселей, не менее 262 тыс. цветов, угол обзора: возможность читать под углом 80 градусов (Освещённый графический дисплей для работы от сети и аккумулятора (регулируемый).Информация отображаемая на дисплее - Режим (Run, Stop, Alarm ит. д.) Название препарата с макс. не менее 34 символа , все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств, все операционные аварийные сигналы, раздельный расход и болюс, время инфузии, остаточный объем для инфузии, оставшееся время текущей инфузии, параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента), заряд батареи, последний болюс Система безопасности Система защиты против свободного потока Насос обеспечивает контрольмагистралии, темсамым, защиту от тока жидкости при смене расходных материалов Предел окклюзионного давления не менее 9 уровней Аварийное давление окклюзии не менее 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги 1) 0,067 бар (50 ммрт.ст.) 2) 0,133 бар (100 ммрт.ст.) 3) 0,200 бар (150 ммрт.ст.) 4) 0,300 бар (225 ммрт.ст.) 5) 0,400 бар (300 ммрт.ст.) 6) 0,500 бар (375 ммрт.ст.) 7) 0,700 бар (525 ммрт.ст.) 8) 0,900 бар (675 ммрт.ст.) 9) 1,000 бар (750 ммрт.ст.) Сигнал тревоги при отклонении дозировки При неправильном введении до 1 мл макс. насос автоматически выключается, Автоматическое снижение скорости инфузии при подаче сигнала тревоги Индикация сигналов тревоги, Датчик воздуха Техническая чувствительность: Детекция пузырьков воздуха ≥ 0,01 мл Активация сигнала тревоги: Размер одиночного пузырька воздуха: 0,02 – 0,3 мл при скорости не более 1,5 мл/ч (аккумулируемый объем за 1 час, размер пузырьков воздуха 0,01 мл). Сигналы тревоги, Функция "Антиболюс" Система питания Питание от сети100-240 В, 50-60 Гц, подключение через кабель питания или станцию 12 В пост. Тока 12 В интерфейсный кабель CP, 10 ВА тип. Внешний низковольтный источник12 В постоянного тока; или станция Отчет и интерфейсы История о инфузии Хранение и применение последних не менее 1000 событий в интерфейсе и сервисном меню в режиме реального времени , внутренняя память насоса для сохранения историй об инфузии Полностью автоматический контроль всех функций, связанных с безопасностью, через двухканальную микропроцессорную систему Обновление программного обеспечения через USB-адаптер питания, одновременно до 18 насосов (в стыковочной системе) Не менее трех инфузионных насоса стыкуются и устанавливаются без дополнительных принадлежностей, стыкуются и устанавливаются с подключением и без подключения к специальной докингсистеме , универсальный зажим для горизонтального и вертикального монтажа на всех стандартных IV полюсах и системах настенного монтажа для транспортировки.Волюметрический насос может использоваться автономно. Возможность установки устройства без дополнительных инструментов Типы Интерфейсов Разъем для сетевого напряженияПорт аксессуаров для интерфейсного кабеля 12 В CP и вызов персонала IrDA инфракрасный для связи на станции и для оказания услуг Настройка Конфигурация Меню Пуск и набора функций через сервисную компьютерную программу Обновление ПО Через интерфейс USB (без открытия приборов) или централизованно в соединении со станцией Функция Напоминание TSC на насосе в качестве опции, внедрение обновлений TSC каждые 24 месяца. |

Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін сатып алынатын медициналық бұйымға мынадай талаптар қойылады:

К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:

1) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымның Қазақстан Республикасында тіркелуінің немесе Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган қорытындысының (рұқсат беру құжатының) болуы. Тіркеу тіркеуді растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылатын Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан алынатын үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталад

наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

2) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымның таңбалануы, тұтыну қаптамасы және қолдану жөніндегі нұсқаулық пен пайдалану құжаты Кодекстің талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес келеді

маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения

3) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады

медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

4) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, берудің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде шығарылған болып табылады

медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

5) өлшем құралдарына жататын сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізілуі техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталад

медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

6) Кепілдік сервистік қызмет көрсету қағидаларына сәйкес, сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қажет.

Гарантийное сервисное обслуживание в соответствии с утвержденными правилами осуществления сервисного обслуживания в РК.

Бас дәрігер                                                Е. Әбуғалиев