Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Сатып алынатын тауарларғасипаттама

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операциялық жарықдиодты шам Операционный светодиодный светильник | 1 | Дөңгелек типтегі екі күмбезді көп күмбезді Көлеңкесіз жұмыс істейтін шам, төбеге арналған қондырғы кем дегенде 208 нүктелі диод көздерінің арқасында Көлеңкесіз жарық әсерін қамтамасыз етеді. Шамдар орнатылған "эндохирургия" режиміне ие, ол аппаратты әртүрлі эндохирургиялық операцияларға автоматты түрде реттейді. Бұл құрылғыны жеке Басқару тақтасының көмегімен де, шамға салынған панельмен де басқаруға болады. Көп қабатты күміс шамның ерекше дизайнын толықтырады. LED шамдары 40% артық емес электр энергиясын пайдаланады. Қуат көзі: кемінде 230 В, 50/60 Гц. Тұтынатын қуаты: кемінде 220 Вт (осн.) +150 Вт кем емес (қосымша). Максималды жарықтандыру: кем дегенде 160 000 Люкс (осн.) + кемінде 120 000 Люкс (қосымша). Жарықтандырылған алаңның диаметрі: кемінде 23-30 см (осн.) + 25-34 см-ден кем емес (қосымша). Түс температурасы: 4 300 К кем емес Орташа түс беру: кемінде >94 Ra. Жарықтықты реттеу (күңгірттеу):кемінде 10 100% кем емес (10 режим). ENDO режиміндегі жарықтық (күңгірттеу): кемінде 5%. Шамның қызмет ету мерзімі: кемінде 30 000 сағат. Жарықтандыру тереңдігі: кемінде 150 см (осн.) + 113 см кем емес (қосымша). СИД саны: 120 кем емес (осн.) + 88-ден кем емес (қосымша). Сыртқы Басқару тақтасы: түймелер Айналудың ең жоғары диапазоны: кемінде 2 232 мм (осн.) + 2 155 мм кем емес (қосымша). Биіктігі бойынша максималды реттеу: кемінде 1 130 мм . Шамның жұмыс радиусы: кемінде 1 620 мм (осн.) + 1 775 мм кем емес (қосымша). Салмағы: 105 кг артық емес, қозғалыс алаңының биіктігі: 1130 мм кем емес, Жарық басының диаметрі: 770 мм кем емес + 620 мм кем емес, Жарық басының ауданы: 3125 см2 (осн) кем емес. + 1923 см2 кем емес. (доп). Қосымша компоненттер: тұтқа жұмыс кезінде шамның фокусы мен бұрышын реттеуге арналған. Автоклавтау арқылы зарарсыздандыру үшін ажыратуға болады. Пайдалану талаптары: қоршаған орта температурасы: 10° кем емес 40°C артық емес . Атмосфералық қысым: 700 гПа кем емес 1060 гПа артық емес. Кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары: 37 айдан кем емес АҚҚ МИ кепілдікті сервистік қызмет көрсету.Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МИТСО-ның жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар Двухкупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник круглого типа, потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря не менее 208 точечным диодным источникам. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Многослойное серебро дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют не более 40% электричества. Источник питания: не менее 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не менее 220 Вт (осн.) +не менее 150 Вт (доп.). Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс (осн.) + не менее 120 000 Люкс (доп.). Диаметр освещаемого поля: не менее 23-30 см (осн.) + не менее 25-34 см (доп.). Цветовая температура: не менее 4 300 К Средняя цветопередача: не менее >94Ra. Регулировка яркости (затемнения):не менее 10 не более 100% не менее (10 режимов). Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее5% Срок службы лампы: не менее 30 000 часов. Глубина освещения: не менее 150 см (осн.) + не менее 113 см (доп.). Количество светодиодов: не менее 120 (осн.) + не менее 88 (доп.). Внешняя панель управления: Кнопки Максимальный диапазон вращения: не менее 2 232 мм (осн.) + не менее 2 155 мм (доп.). Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм . Рабочий радиус лампы: не менее 1 620 мм (осн.) + не менее 1 775 мм (доп.). Вес: не более 105 кг. Высота площади движения: не менее 1130 мм. Диаметр световой головки: не менее 770 мм + не менее 620 мм. Площадь световой головки: не менее 3125 см2 (осн). + не менее 1923 см2. (доп). Дополнительные комплектующие: Рукоятка Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования. Требования к эксплуатации: Температура окружающей среды: не менее 10° не более 40°C. Относительная влажность: не менее 30% не более 75% . Атмосферное давление: не менее 700 гПа не более 1060 гПа. Условия гарантийного сервисного обслуживания: Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Талаптар сатып ал- сервистің күт- сұрайтын медициналық бұйымдарға:

Требования к закупаемым медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания:

- Сервистің күт сұрайтын медициналық бұйымның тірке бары, ара Қазақстан республикасында немесе уәкіл органның тұжырымдары (разрешительного құжатты) ара здравоохранения облысында үшін әкелім үшін на Қазақстан республикасының аумақ ара, кодекс көзделген уақиға. Тірке құжаттың көшірмесінің расталады, тірке растайтын, қарамастан немесе көшірмемен мемлекеттік тізілімнің ақпараттық қорынан, сендір- электрондық-цифрлық қолыммен. Қажет болмауы тіркеу хатымен расталады сараптама ұйымның немесе уәкілетті органның денсаулық сақтау саласындағы;

Наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- Таңбалауды, тұтыну орамы, қолдану жөніндегі нұсқаулық және пайдалану құжаты, медициналық бұйымдар талап ететін, сервистік қызмет көрсету талаптарына сәйкес келеді Кодексінің және белгіленген тәртіпті денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, сақталады және тасымалданады қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау, оның қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын Ережелеріне сәйкес дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жүргізілген кезеңде жиырма төрт айдан сәтте жеткізу;

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, жататын өлшеу құралдарына тіркеу тізіліміне енгізілді, " өлшем бірлігінің мемлекеттік жүйесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы. Тізілімге енгізуді жүйесін Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін көшірмесімен расталады сертификатты берген уәкілетті орган-техникалық реттеу және метрология комитеті. Болмауы қажеттігі тізілімі жүйесінің өлшем бірлігін хатымен расталады, уәкілетті органның техникалық реттеу және метрология жөніндегі

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии

басты дәрігердің м.а.				                          Ж. Маутова