Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Сатып алынатын тауарларғасипаттама

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инкубаторлары және 2 планшетке штрих кодты оқитыны бар иммуноферментті талдағыш Анализатор иммуноферментный с инкубаторами и считывателем штрих кода на 2 планшета | 1 | Анализатор иммуноферментный с инкубаторами и считывателем штрих кода на 2 планшета .Количественные и качественные измерения в формате 96 — луночного планшета. Количество методик на один планшет: 12, при совпадении. Наличие режима «Аллергодиагностика». Для предотвращения контаминации и выдачи ложноположительных результатов обязательна работа с одноразовыми наконечниками. Не имеет системных реагентов. Автоматическая проверка системы перед запуском. Возможность дозагрузки образцов и реагентов. Контроль процесса: Датчик уровня жидкости контролирует забор реагентов, образцов, контролей и калибраторов; Принцип датчика уровня жидкости: дифференциал давления; Детекция сгустка и вспенивания; Детекция неправильного дозирования; Детекция наконечника; Звуковое предупреждение. Комплекс управления: Операционная система: Windows; Программа обеспечение анализатора позволяет блокировать методики исследований, при создании новой методики возмодна её проверка в режиме «симуляции»; Обработка результатов: качественные (ОПкрит, титры, коэффициент позитивности) и количественные методики с построением кривых калибровки; Контроль качества: построение кривых Леви-Дженингса, правила Вестгарда; Отчетность по процессу: списки событий и ошибок; Автоматическое исправление ошибок; Допуска к системе по паролю; Сканер штрих-кода. Возможность интеграции в ЛИС. Общие характеристики: Позиций ИФА планшетов на борту: 2 планшета, Возможная количество образцов за одну загрузку: не менне 100,Возможна дозагрузка: реагенты, калибраторы, микропланшеты, наконечники. Пробирки для образцов: высота 40–100 мм, диаметр 10–16 мм Пробирки для реагентов: 8 по 25 мл, 10 по 15 млРазведение: 12х8-луночных глубоких стрипов. Загрузка наконечников: 216 для образцов, 20 для реагентов. Количество методик на 1 планшет: не менее12, при совпадении протоколов. Автоматическая проверка системы перед запуском. Габариты не более: 540 680 660 мм. Вес не более: 48 кг. Электропитание: 100 – 240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 300 В.А Характеристики фотометра: Диапазон измерения оптической плотности: 0 – 4,0 ед. ОП. Спектральный диапазон: 400 – 700нм. Максимальное количество: не менее 6 фильтров. Оптические каналы: 12 +1 референсный канал. Режимы считывания: одно- и двухволновой. Время считывания: не более 30 с (одноволновой режим); не более 60 с (двухволновой режим). Точность: в пределах 1% (менее 2.0 ед.ОП), в пределах 2% (2.0–3.0 ед.ОП). Достоверность: ± 0,005 ед.ОП или 2,5% Характеристики промывателя: Формат гребенки: 8+8 каналов (наливка и аспирация). Диапазон промывки: 50 – 999 мкл. Количество циклов: 1 – 9. Остаточный объём: не более 3 мкл. Формат промывки: придонная, с переполнением, с разбавлением. Усиленный режим аспирации: наличие . Контроль объёма жидкости: звуковое, визуальное предупреждение. Время замачивания: 0 – 999с. Давление раскапывания: предустановленное Ёмкости для промывочных растворов: не менее 3. Ёмкость для слива: не менее 1 Характеристики инкубатора: Программирование температуры: от комнатной температуры до 50°С. Однородность температуры: ± 1°С по планшету при 37°С. Встряхивание (шейкирование) линейное с частотой 14–20 Гц, периодическое или постоянное. Время инкубирования программируется пользователем. Время установления заданной температуры: менее 1 мин. Мониторинг температуры во время инкубирования Характеристики дозатора:Тип наконечников: одноразовые, 2 типа . Объём наконечников для образцов: 300 мкл (диапазон дозирования 10 – 250 мкл).Объём наконечников для реагентов: 1300 мкл (диапазон дозирования 20 – 1 000 мкл).Максимальное разведение: 1:5000.Возможно серийное разведение.Точность дозирования: до 3% CV Дополнительные комплектующие: Комплекс управляющий универсальный в составе: системный блок, монитор, клавиатура, мышка; Операционная система Windows XP-не менгее 1 шт, Наконечники для реагентов-не менее108 шт, Наконечники для проб не менее 4х108 шт. Пробирки 15 мл-не менее 10 шт, Пробирки 25 мл-не менее10 шт, Стрипы для разведения образцов-не менее12 шт. Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |

Талаптар сатып ал- сервистің күт- сұрайтын медициналық бұйымдарға:

Требования к закупаемым медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания:

- Сервистің күт сұрайтын медициналық бұйымның тірке бары, ара Қазақстан республикасында немесе уәкіл органның тұжырымдары (разрешительного құжатты) ара здравоохранения облысында үшін әкелім үшін на Қазақстан республикасының аумақ ара, кодекс көзделген уақиға. Тірке құжаттың көшірмесінің расталады, тірке растайтын, қарамастан немесе көшірмемен мемлекеттік тізілімнің ақпараттық қорынан, сендір- электрондық-цифрлық қолыммен. Қажет болмауы тіркеу хатымен расталады сараптама ұйымның немесе уәкілетті органның денсаулық сақтау саласындағы;

Наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- Таңбалауды, тұтыну орамы, қолдану жөніндегі нұсқаулық және пайдалану құжаты, медициналық бұйымдар талап ететін, сервистік қызмет көрсету талаптарына сәйкес келеді Кодексінің және белгіленген тәртіпті денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, сақталады және тасымалданады қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау, оның қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын Ережелеріне сәйкес дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жүргізілген кезеңде жиырма төрт айдан сәтте жеткізу;

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, жататын өлшеу құралдарына тіркеу тізіліміне енгізілді, " өлшем бірлігінің мемлекеттік жүйесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы. Тізілімге енгізуді жүйесін Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін көшірмесімен расталады сертификатты берген уәкілетті орган-техникалық реттеу және метрология комитеті. Болмауы қажеттігі тізілімі жүйесінің өлшем бірлігін хатымен расталады, уәкілетті органның техникалық реттеу және метрология жөніндегі

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии

Бас дәрігер			                          Ж. Маутова