Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Ед. өзг Ед. изм | Кол-во | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пациенттің мониторы керек-жарақтармен жиынтықта (ересектер үшін) Монитор пациента в комплекте с принадлежностями (для взрослых) | шт | 6 | Пациенттің мониторы керек-жарақтармен жиынтықта (ересектер үшін) Мақсаты: медициналық мекеме жағдайында ересек пациенттердің, балалар мен жаңа туған нәрестелердің әртүрлі физиологиялық параметрлерінің деректерін бақылау, сақтау, қарау, жазу және дабыл сигналдарын беру. Науқастың мониторы негізгі блок: Монитор пациенттің келесі физиологиялық параметрлерін өлшеуді қамтамасыз етуі керек: Электрокардиограмма (ЭКГ), жүрек соғу жиілігі (жүрек соғу жиілігі), инвазивті емес қан қысымы (NIAD), Пневмограмма/респирограмма (PG) және тыныс алу жиілігі (PD), Температура (T), Пульсоксиметрия SpO2, жүрек соғу жиілігі (ТЖ), инвазивті қысым (DD), жүрек шығаруды өлшеу мүмкіндігі, бүйір ағынындағы СО2, негізгі ағындағы СО2 өлшеу мүмкіндігі, АГ өлшеу мүмкіндігі бүйір ағынында негізгі ағында АГ өлшеу мүмкіндігі.Электрокардиограмма: ЭКГ шығару: 5 электродты кабельдің болуы-бір уақытта жеті қорғасын алу I, II, III, aVL, aVR, aVF, V. кіріс сигналдарының диапазоны енді емес: 0,03 мВ-дан 10 мВ-ға дейін. Сезімталдығы, кем емес: 1,125; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм / мВ немесе АВТО. ЭКГ қашау жылдамдығы: 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с кем емес.ЭКГ сигналының сүзгілерінің болуы: диагностикалық, мониторлау, хирургиялық.Өткізу жолағы: Диагностика, енді емес: 0,05-150 Гц; Мониторинг, енді емес: 0,5-40 Гц; Хирургия, енді емес: 1-20 Гц. Синфазалық кедергілердің әлсіреу коэффициенті, кемінде: 105 дБ. Кіріс кедергісі, артық емес: 5 Ом. Электродтарды ығыстыру кезінде потенциалдар айырмасының рұқсат етілген ауытқуы: +/- 500 мВ артық емес. Жүрек соғу функциясы. Өлшеу диапазоны: ересектер, енді емес: 15-300 уд/мин; балалар/нәрестелер, енді емес: 15-350 уд/мин. Дәлдік, артық емес: + /-1 уд/мин.рұқсат, артық емес: 1 уд / мин. жүрек ырғағының базалық талдауының болуы. ST сегментінің ығысуын барлық алынған сымдар бойынша өлшеудің болуы.ЭКГ функциясы. ST сегментінің ығысуын өлшеу диапазоны, артық емес: +/-2 мВ. Дәлдік, артық емес: +/- 0,02 мВ немесе 10%. Рұқсат, артық емес: 0,01 мВ. Дефибрилляция мен электр құралдарынан қорғаудың болуы. Электродтардың үзілу индикациясының болуы. Аритмияны талдау мен жіктеудің болуы: кемінде 33 тип (Асистолия, Жфиб/Жтах, бу, Зап. ПЖС, Бигеминия ПЖС, Тригеминия ЖЭ, R т, ЖЭ, Тахикардия, Брадикардия, өткізіп алған жиырылу, жүйесіз ырғақ, жоқ ЭКС (PNC), ЭКС тиімді емес (PNP), асқазан. брадикардия, асқазан. ырғақ, жоғары ПЖС, тұрақты ЖТ, шекті тахикардия, шекті брадикардия, асқазан. Тахикардия, кең QRS Тахикардия, Непост. ЖТ, атриальды Фибрилляция,Жылдам. желуд. ырғақ, үзіліс, жоғары. паузалар / мин., ЗСЖ, Полиформалар. ПЖС, ИПЖС, БИГЕМИНИЯ ПОҚ, Тригеминия ПОҚ, төмен. штамм. (қол.). NIAD функциясы. Өлшеу әдісі-осциллометриялық. Режимдердің болуы: қолмен, автоматты, үздіксіз.Автоматты режимде өлшеу аралығы: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. кем емес, үздіксіз: 5 мин. аспайтын, 5 сек аралық. Өлшеу түрлерінің болуы: систолалық, диастолалық, орташа АҚ және ТЖ өлшеу. Өлшеу диапазоны: ересектер: CIS, енді емес: 40-270 мм рт.ст. ст.; ДИА, енді емес: 10-215 мм рт.ст. ст.; ДӨЖ, енді емес: 20 - 235 мм рт. ст. ст. балалар: CIS, енді емес: 40-200 мм рт.ст. ст.; ДИА, енді емес: 10-150 мм рт.ст. ст.; SRD, енді емес: 20 - 165 мм рт. ст. Б.Жаңа туылған нәрестелер: CIS, енді емес: 40-135 мм рт.ст. ст.; ДИА, енді емес: 10-100 мм рт.ст. ст.; ДӨЖ, енді емес: 20 - 110 мм рт. ст. Б.Манжеттегі қысымды өлшеу диапазоны енді емес: 0-300 мм рт.ст. максималды орташа қате, артық емес: ± 5 мм рт.ст. Б. Максималды стандартты ауытқу, артық емес: 8 мм рт.ст. Б.Рұқсат, артық емес: 1 мм рт.ст. артық қысымнан қорғаудың болуы: ересектер, артық емес: 297 ± 3 мм рт.ст. ст., Балалар, артық емес: 240 ± 3 мм рт.ст. ст., Жаңа туған нәрестелер, артық емес: 147 ± 3 мм рт.ст. Б.ТЖ өлшеу. Өлшеу диапазоны, енді емес: 40-240 уд/мин. дәлдік, артық емес: ± 3 уд / мин. өлшеу диапазоны, енді емес: 0 - 100%. Рұқсат, артық емес: 1%. Дәлдігі: Ересектер / Балалар, артық емес: 2%, жаңа туған нәрестелер, артық емес: 3%. ТЖ өлшеу, енді емес: 25-300 уд/мин. дәлдігі, артық емес: ±2 уд/мин.Температура. Өлшеу әдісі-резистивті. Арналар саны, кемінде: 2. Өлшеу диапазоны, енді емес: 0-ден +50 ±с. Рұқсат, артық емес: 0,1 ±с. абсолютті өлшеу қателігі, артық емес: ±0,1 с.жаңарту уақыты, артық емес: 1-2 сек. ИАД өлшеу мүмкіндігінің болуы. Өлшеу әдісі инвазивті. Арналардың ең көп саны, кем дегенде: 4. Бассүйекішілік қысымды өлшеу мүмкіндігінің болуы. Өлшем бірліктерінің болуы: кПа, мм рт. өлшеу диапазоны: қан қысымы, енді емес: 0-300 мм рт.ст. ст. өкпе артериясындағы қысым енді болмайды: -6-120 мм рт.ст. орталық веноздық қысым, енді емес: -10-40 мм рт.ст. ст. оң жақ атриумдағы қысым / сол жақ атриумдағы қысым, енді емес: -10-40 мм рт.ст. Б. Бассүйекішілік қысымды өлшеу мүмкіндігінің болуы: -10 – 40 мм рт.ст. Б. Церебральды перфузиялық қысымды өлшеу мүмкіндігінің болуы. Қысым 1 / қысым 2, Енді емес: -50-300 мм рт.ст. ст. рұқсат, артық емес: 1 мм рт.ст. ст. дәлдігі, артық емес: ±1 мм рт.ст. систолалық, диастолалық және орташа қан қысымын өлшеу мүмкіндігінің болуы. Датчиктің сезімталдығы, артық емес: 5мкв/В/ мм рт.ст. нөлдік теңдестіру диапазоны, артық емес: ±200 мм рт.ст. Б. ТЖ өлшеу, енді емес: 20-300 кд/мин.Рұқсат, артық емес: 1 уд/мин. дәлдік, артық емес: ±1 уд/мин.Жүрек шығару функциясын қосу мүмкіндігінің болуы. Өлшеу әдісі-термодилюция әдісі. Өлшеу диапазоны: SV, енді емес: 0.1-20 л / мин; TK, енді емес: 23°C-43°C;ТИ, артық емес – TI: -1°C-27°C. рұқсат: СВ, артық емес: 0,1 л/мин.; ТК, ТИ, артық емес: +0,1°C. дәлдігі: СВ, артық емес: ±5% немесе 0,2 л/мин, үлкен мән; ТК, артық емес: ±0,1°C; ТИ, артық емес: ±0,1°C. CO2 функциясы. Бүйірлік ағында өлшеудің болуы.Негізгі ағымда өлшеу мүмкіндігінің болуы.Кірістірілген CO2 блогының болуы. Науқастың түрін таңдаудың болуы: ересектер, балалар, жаңа туылған нәрестелер. Өлшенетін параметрлер: EtCO2, FiCO2, CHDDP. Өлшем бірліктерінің болуы: мм рт. ст.,%, кПа. CO2 өлшеу диапазоны, енді емес: 0-150 мм рт. ст. ст. (0-20%); PDDP, енді емес: 2-150 дем/мин. шешімі: EtCO2, артық емес: 0,2 мм рт. ст. ст. (0-70 мм рт.ст. ст.), 0,5 мм рт.ст. ст. (70-100 мм рт.ст. ст.); FiCO2, артық емес: 0,2 мм рт. ст. 1 тыныс / мин. дәлдік:EtCO2, артық емес: ± 2 мм рт.ст. ст., 0-40 мм рт.ст. ст.; ± 5% көрсеткіш, 41-70 мм рт. ст. ст.; ± 8% көрсеткіш, 71-100 мм рт. ст. СТ.; ± 10% көрсеткіш, 101-150 мм рт. ст. СТ.; ± 12% немесе ± 4 мм рт. ст. өнер, мәндердің көпшілігі. ЖДҚ дәлдігі, артық емес: ± 1 тыныс алу/мин.газ сынамаларын алу кезіндегі ағын шығысы, кемінде: 70 мл/мин немесе 100 мл/мин, қосымша (±15 мл/мин). Қыздыру уақыты. 20 с аспайтын көрсеткіштерді көрсету; 2 минуттан аспайтын уақытта көрсеткіштердің берілген дәлдігіне қол жеткізу. Жауап беру уақыты, артық емес: 4 сек. O2 өтемақысы: ауқымы, енді емес: 0-100%. Рұқсат, артық емес: 1 %. Әдепкі, артық емес: 16 %.N2O өтемақысы: ауқымы, енді емес: 0-100%. Рұқсат, 1% артық емес. Әдепкі, артық емес: 0 %.AG өтемақысы: ауқымы, енді емес: 0-20%. Рұқсат, артық емес: 0,1 %. Әдепкі, артық емес: 0 %. Апноэ бойынша дабыл сигналының кідіруі, кем емес: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек. Бүйірлік ағын: өлшенетін параметрлердің болуы: CO2, N2O, O2, галотан (ГАЛ), изофлюран (ИЗО), энфлюран (ЭНФ), севофлюран (СЕВ), десфлюран (ДЕС), ЧДП, МАК.Газды іріктеу көлемі: (50±10) мл/мин кем емес. Агентті сәйкестендіру уақыты, артық емес: 20 сек. Жүйенің жалпы жауап беру уақыты: 4 сек. Деректерді жаңарту кезеңі: 1 сек.Тыныс алу жиілігі, енді емес: 0-ден 150 ± 1 тыныс алу/мин. Өлшеу диапазоны CO2, енді емес: 0 - 25 %; O2, енді емес: 0 - 100 %; N2O, енді емес: 0 - 100 %; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, енді емес: 0 - 25 %; ЧДПП, енді емес:0-150 дем/мин.Рұқсат: CO2, артық емес: 0.1%; O2, артық емес: 1%; N2O, артық емес: 1%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, артық емес: 0.1%; ЧДП, артық емес: 1 тыныс/мин.Дабылдардың болуы: EtCO2, FiCO2, EtO2, Сенсорлық экран: Монитор: өлшемдері, артық емес: 370 мм (W)× 320 мм (V) × 175 мм (G). Салмағы (стандартты конфигурация, батареясыз), артық емес: 7 кг. Экран: Диагональ, кемінде: 12,1 дюйм, СК;Сенсорлық басқаруды қолдаудың болуы. Ажыратымдылық, кем емес: 1024 × 768 пиксель. Кем дегенде 13 қисықты көрсету. Ақпаратты көрсету режимдерінің болуы: стандартты, үлкен қаріп, тренд режимі, оксикардиореспираторограмма режимі, қашықтан қарау режимі, өмірлік көрсеткіштерді көрсету режимі, түнгі режим.Дабыл индикаторлары, кем дегенде 2.дабыл деңгейлері, кем дегенде 3. Желілік кабель: құрылғыны электр желісіне қосуға арналған желілік кабель. Қосымша компоненттер: қайта зарядталатын литий-ионды батарея-1 дана.батарея сыйымдылығы, кем емес: 4200 mAh. Толық зарядталған батареядан жұмыс уақыты: 5 сағаттан кем емес. СО2 капнография модулі бүйір ағынында-1 дана. көп рет қолданылатын датчик SpO2: ересектер үшін-1 дана. температуралық теріден жасалған Датчик көп рет қолданылатын: ересектер үшін-1 дана. Манжета үстінен өлшеу үшін көп рет қолданылатын, ересектер үшін-1 дана. Термопринтер-1 дана. баспа ені, кемінде: 48 мм; Басып шығару жылдамдығы: 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с кем емес; қисықтар саны: 3 кем емес. 5 бұрылуға арналған ЭКГ кабелі, көп рет пайдалануға болатын-1 дана, шығыс материалдары және тозатын тораптар: конденсатты жинауға арналған ылғал ұстағыш, орамада 10 данадан кем емес - 1 уп. Ересектерге арналған бір реттік ЭКГ электродтары, қаптамасында кемінде 10 дана-5 уп. Сынамаларды іріктеуге арналған желілер, қаптамадағы кемінде 10 дана-1 уп. Бір реттік мұрын канюлясы СО2: ересектер үшін, 10 данадан кем емес, қаптамада - 1 уп. Термопринтерге арналған қағаз-1 орама. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізіледі.Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.;- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар Монитор пациента в комплекте с принадлежностями (для взрослых) Назначение: мониторинг, хранение, просмотр, запись данных и подачи сигналов тревоги различных физиологических параметров взрослых пациентов, детей и новорожденных в условиях медицинского учреждения Монитор пациента основной блок: Монитор должен обеспечивать измерение следующих физиологических параметров пациента: Электрокардиограмма (ЭКГ), Частота сердечных сокращений (ЧСС), Неинвазивное артериальное давление (НИАД), Пневмограмма/респирограмма (ПГ) и частота дыхания (ЧД), Температура (T), Пульсоксиметрия SpO2, Частота пульса (ЧП), возможность измерения инвазивного давления (ИД), возможность измерения сердечного выброса, функция СО2 в боковом потоке, возможность измерения СО2 в основном потоке, возможность измерения АГ в боковом потоке, возможность измерения АГ в основном потоке. Электрокардиограмма: Отведения ЭКГ: Наличие 5-электродного кабеля - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V. Диапазон входных сигналов, не уже: от 0,03 мВ до 10 мВ. Чувствительность, не менее: 1,125; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО. Скорость развертки ЭКГ, не менее: 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с.Наличие фильтров сигнала ЭКГ: Диагностический, Мониторирования, Хирургический.Полоса пропускания: Диагностика, не уже: 0,05-150 Гц; Мониторинг, не уже: 0,5-40 Гц; Хирургия, не уже: 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех, не менее: 105 дБ. Входное сопротивление, не более: 5 Ом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов, не более: +/- 500 мВ. Функция ЧСС. Диапазон измерения: Взрослые, не уже: 15-300 уд/мин; Дети/новорожденные, не уже: 15-350 уд/мин. Точность, не более: +/-1 уд/мин. Разрешение, не более: 1 уд/мин. Наличие базового анализа ритма сердца. Наличие измерения смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям. Функция ЭКГ. Диапазон измерения смещения ST сегмента, не более: +/-2 мВ. Точность, не более: +/- 0,02 мВ или 10%. Разрешение, не более: 0,01 мВ. Наличие защиты от дефибрилляции и электроинструментов. Наличие индикации обрыва электродов. Наличие анализа и классификации аритмий: не менее 33 типов (Асистолия, Жфиб/Жтах, Пара, Зап. ПЖС, Бигеминия ПЖС, Тригеминия ЖЭ, R на Т, ЖЭ, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенные сокращения, Нерегулярный ритм, Нет ЭКС (PNC), ЭКС не эффективен (PNP), Желуд. брадикардия, Желуд. ритм, Высокое ПЖС, Постоянная ЖТ, Предельная тахикардия, Предельная брадикардия, Желуд. Тахикардия, Тахикардия широкого QRS, Непост. ЖТ, Фибрилляция предсердий, Ускор. желуд. ритм, Пауза, Выс. паузы/мин., ЗСЖ, Полиформ. ПЖС, ИПЖС, Бигеминия ППС, Тригеминия ППС, Низк. напряж. (конечн.).Функция НИАД. Способ измерения – осциллометрический. Наличие режимов: ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме, не менее: 1/2/3/4/5/10/15/30 /60/90/120/240/480 мин. Непрерывный, не более: 5 мин, интервал 5 сек. Наличие типов измерения: Измерение систолического, диастолического, среднего АД и ЧП. Диапазон измерений: Взрослые: СИС, не уже: 40 - 270 мм рт. ст.; ДИА, не уже: 10 - 215 мм рт. ст.; СРД, не уже: 20 - 235 мм рт. ст. Дети: СИС, не уже: 40 - 200 мм рт. ст.; ДИА, не уже: 10 - 150 мм рт. ст.; СРД, не уже: 20 - 165 мм рт. ст. Новорожденные: СИС, не уже: 40 - 135 мм рт. ст.; ДИА, не уже: 10 - 100 мм рт. ст.; СРД, не уже: 20 - 110 мм рт. ст. Диапазон измерения давления в манжете, не уже: 0 - 300 мм рт. ст. Максимальная средняя ошибка, не более: ± 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение, не более: 8 мм рт. ст. Разрешение, не более: 1 мм рт. ст. Наличие защиты от избыточного давления: Взрослые, не более: 297 ± 3 мм рт. ст., Дети, не более: 240 ± 3 мм рт. ст., Новорожденные, не более: 147 ± 3 мм рт. ст.Измерение ЧП. Диапазон измерения, не уже: 40 – 240 уд/мин. Точность, не более: ± 3 уд/мин. Диапазон измерений, не уже: 0 - 100%. Разрешение, не более: 1%. Точность: Взрослые/дети, не более: 2%, Новорожденные, не более: 3%. Измерение ЧП, не уже: 25 – 300 уд/мин. Точность, не более: ±2 уд/мин.Температура. Способ измерения – резистивный. Количество каналов, не менее: 2. Диапазон измерения, не уже: от 0 до +50 ±С. Разрешение, не более: 0,1 ±С. Абсолютная погрешность измерения, не более: ±0,1С. Время обновления, не более: 1-2 сек.Наличие возможности измерения ИАД. Метод измерения – инвазивный. Максимальное количество каналов, не менее: 4. Наличие возможности измерения внутричерепного давления. Наличие единиц измерения: кПа, мм рт. ст. Диапазон измерения: Артериальное давление, не уже: 0 - 300 мм рт. ст. Давление в легочной артерии, не уже: -6 - 120 мм рт. ст. Центральное венозное давление, не уже: -10 – 40 мм рт. ст. Давление в правом предсердии/давление в левом предсердии, не уже: -10 – 40 мм рт. ст. Наличие возможности измерения внутричерепного давления, не уже: -10 – 40 мм рт. ст. Наличие возможности измерения церебрального перфузионного давления. Давление 1/Давление 2, не уже: -50 – 300 мм рт. ст. Разрешение, не более: 1 мм рт. ст. Точность, не более: ±1 мм рт. ст. Наличие возможности измерения систолического, диастолического и среднего АД. Чувствительность датчика, не более: 5мкВ/В/ мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля, не более: ±200 мм рт. ст. Измерение ЧП, не уже: 20 – 300 уд/мин. Разрешение, не более: 1 уд/мин. Точность, не более: ±1 уд/мин.Наличие возможности подключения функции Сердечный выброс. Способ измерения - Метод термодилюции. Диапазон измерения: СВ, не уже: 0.1—20 л/мин; ТК, не уже: 23°C-43°C; TИ, не уже – TI: -1°C-27°C. Разрешение: СВ, не более: 0,1 л/мин.; ТК, ТИ, не более: +0,1°C. Точность: СВ, не более: ±5 % или 0,2 л/мин, большее значение; ТК, не более: ±0,1°C; TИ, не более: ±0,1°C. Функция CO2. Наличие измерения в боковом потоке. Наличие возможности измерения в основном потоке. Наличие встроенного блока CO2. Наличие выбора типа пациента: Взрослые, дети, новорожденные. Измеряемые параметры: EtCO2, FiCO2, ЧДДП. Наличие единиц измерения: мм рт. ст., %, кПа. Диапазон измерения CO2, не уже: 0—150 мм рт. ст. (0—20%); ЧДДП, не уже: 2—150 вдох/мин. Разрешение: EtCO2, не более: 0,2 мм рт. ст. (0-70 мм рт. ст.), 0,5 мм рт. ст. (70-100 мм рт. ст.); FiCO2, не более: 0,2 мм рт. ст.; ЧДДП, не более: 1 вдох/мин. Точность: EtCO2, не более: ± 2 мм рт. ст., 0—40 мм рт. ст.; ± 5 % от показания, 41—70 мм рт. ст.; ± 8 % от показания, 71—100 мм рт. ст.; ± 10 % от показания, 101—150 мм рт. ст.; ± 12 % или ± 4 мм рт. ст., большее из значений. Точность ЧДДП, не более: ± 1 вдох/мин. Расход потока при отборе проб газа, не менее: 70 мл/мин или 100 мл/мин, дополнительно (±15 мл/мин). Время прогрева. Отображение показаний, не более чем за 20 с; достижение заданной точности показаний, не более чем за 2 минуты. Время отклика, не более: 4 сек. Компенсация O2: Диапазон, не уже: 0—100 %. Разрешение, не более: 1 %. По умолчанию, не более: 16 %. Компенсация N2O: Диапазон, не уже: 0—100 %. Разрешение, не более 1%. По умолчанию, не более: 0 %. Компенсация AG: Диапазон, не уже: 0—20 %. Разрешение, не более: 0,1 %. По умолчанию, не более: 0 %. Задержка сигнала тревоги по апноэ, не менее: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек. Боковой поток: Наличие измеряемых параметров: CO2, N2O, O2, галотан (ГАЛ), изофлюран (ИЗО), энфлюран (ЭНФ), севофлюран (СЕВ), десфлюран (ДЕС), ЧДДП, МАК. Объем выборки газа, не менее: (50±10) мл/мин. Время прогрева, не более: 20 сек. Время идентификации агента, не более: 20 сек. Общее время отклика системы, не более: 4 сек. Период обновления данных, не более: 1 сек. Частота дыхания, не уже: от 0 до 150 ± 1 вдох/мин. Диапазон измерения CO2, не уже: 0 - 25 %; O2, не уже: 0 - 100 %; N2O, не уже: 0 - 100 %; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не уже: 0 - 25 %; ЧДДП, не уже: 0 - 150 вдох/мин. Разрешение: CO2, не более: 0.1%; O2, не более: 1%; N2O, не более: 1%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не более: 0.1%; ЧДДП, не более: 1 вдох/мин. Наличие тревог: EtCO2, FiCO2, EtO2, FiO2, EtN2O, FiN2O, EtAA, FiAA, ЧДДП.Возможность подключения функции капнографии в основном потоке: Наличие измеряемых параметров: CO2, N2O, ГАЛ, ИЗО, ЭНФ, СЕВ, ДЕС, ЧДДП, МАК. Время прогрева, не более: 20 сек. Время идентификации агента, не более: 20 сек. Общее время отклика системы, не более: 1 сек. Период обновления данных, не более: 1 сек. Частота дыхания, не уже: от 0 до 150 ± 1 вдох/мин. Диапазон измерения: CO2, не уже: 0 - 25 об%; N2O, не уже: 0 - 100 об%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не уже: 0 - 25 %; ЧДДП, не уже: 0 - 150 вдох/мин. Разрешение: CO2, не более: 0.1%; N2O, не более: 1%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не более: 0.1%; ЧДДП, не более: 1 вдох/мин. Наличие тревог: EtCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O, EtAA, FiAA, ЧДДП. Тип защиты от поражения электрическим током, не менее: Class I. Наличие степени защиты от поражения электрическим током ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O. – CF. SpO2, NIBP, CO2, AG – BF. Наличие пассивного охлаждения (без вентилятора). Наличие защиты и синхронизации при дефибриляции. Наличие поддержки сканера штрих-кодов. Наличие сетевого порта передачи данных.Наличие USB порта, не менее: 2. Наличие порта для SD-карт. Наличие VGA порта. Сенсорный экран: Монитор: Размеры, не более: 370 мм (Ш)× 320 мм (В) × 175 мм (Г). Вес (стандартная конфигурация, без батареи), не более: 7 кг. Экран: Диагональ, не менее: 12,1 дюймов, ЖК;Наличие поддержки сенсорного управления. Разрешение, не менее: 1024 × 768 пикселей. Отображение не менее 13 кривых. Наличие режимов отображения информации: Стандартный, Крупный шрифт, Режим трендов, Режим оксикардиореспираторограммы, Режим удаленного просмотра, Режим отображения жизненных показателей, Ночной режим.Индикаторы тревоги, не менее 2-х. Уровни тревоги, не менее 3-х. Сетевой кабель: сетевой кабель для подключения аппарата к сети электропитания. Дополнительные комплектующие: Перезаряжаемая литий-ионная батарея-1 шт. Емкость батареи, не менее: 4200 mAh. Время работы от полностью заряженной батареи, не менее: 5 часов. Модуль CO2 капнографии в боковом потоке-1 шт. Многоразовый датчик SpO2: для взрослых-1 шт. Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых-1шт. Манжета для измерения нАД многоразовая, для взрослых-1 шт. Термопринтер-1 шт. Ширина печати, не менее: 48 мм; Скорость печати, не менее: 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с; Количество кривых, не менее: 3. Кабель ЭКГ для 5-ти отведений, многоразовый-1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Влагоуловитель для сбора конденсата, не менее 10 шт. в упаковке- 1 уп. Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых, не менее 10 шт. в упаковке-5 уп. Линии для отбора проб, не менее 10 шт. в упаковке-1 уп. Канюля назальная СО2 одноразовая: для взрослых, не менее 10 шт. в упаковке-1 уп. Бумага для термопринтера-1 рулон. Плановое техническое обслуживание проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы .;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 2 | Механикалық жетегі бар төрт секциялы функционалдық медициналық кереует Кровать функциональная медицинская четырехсекционная с механическим приводом | шт | 6 | Кереуеттің төрт секциялы төсегі полимерлі-ұнтақты жабыны бар перфорацияланған болаттан жасалған, көктамыр ішіне құюға арналған штатив, екі жағынан несеп қабылдағыштарға арналған ұстағыштар. Кереуеттің ұзындығы (сыртқы) кемінде 2100 мм, кереуеттің ені (сыртқы) кемінде 900 мм, кереуеттің шетінің биіктігі кемінде 550 мм, кереуеттің ұзындығы кемінде 2000 мм, кереуеттің ені кемінде 900 мм, реттелетін секциялар кемінде 3 көлбеу бұрышы бар : секциялардың мөлшері (ШхД) бас жағынан кемінде 900х750 мм, жамбас кемінде 900х370 мм, сирақ кемінде 900х470 ММ. қозғалмайтын секция кемінде 900х470 900х250 мм. Үстел: бұрылмалы үстелдің көлемі 810х340 мм кем емес, кереует төсегінің үстіндегі үстелдің биіктігі 400 мм кем емес, үстелге жұмыс жүктемесі 20 кг кем емес.пациентті каталдарға(у) жеңіл тасымалдауды қамтамасыз ету үшін кереует пен каталка арасындағы нөлдік саңылаумен түсетін әрбір жағынан 2 бүйірлік қоршаулар бір сатылы құлыпты ашудың жылдам әрекет ететін және ыңғайлы құрылғысының көмегімен бір қолмен іске қосылатын амортизация жүйесі бар бірқалыпты және жылдам түсіру механизмімен жабдықталған. Төсектің алдыңғы және артқы арқалықтары полипропиленнен жасалған, тасымалдау тұтқалары бар, арнайы құралды пайдаланбай бір қимылмен алып тастау мүмкіндігі бар. Реттелетін секцияларды басқару түрі механикалық, дөңгелек қозғалыстармен аяққа орнатылған екі тұтқаның көмегімен. Доңғалақтар 4 дана, өздігінен жүретін, диаметрі кемінде 150 мм, әр доңғалақта құлыптау. Матрац 4 секция, поролонның қалыңдығы кемінде 10 см, клеенкадан жасалған қап, өлшемдері кемінде 2000*800 мм. рұқсат етілетін жұмыс жүктемесі кемінде 215 кг.Кровать четырехсекционная Ложе кровати выполнено из перфорированной стали с полимерно-порошковым покрытием, штатив для внутривенных вливаний, держатели для мочеприемников с обеих сторон. Длина кровати(внешняя) не менее 2100 мм, ширина кровати (внешняя) не менее 900 мм, высота у торца кровати не менее 550 мм, длина ложе не менее 2000 мм, ширина ложе не менее 900 мм. Регулируемые секции не менее 3 с углами наклона : размер секций (ШхД) изголовья не менее 900х750 мм, бедра не менее 900х370 мм, голени не менее 900х470 мм. Неподвижная секция не менее 900х250 мм. Столик: размеры поворотного столика не менее 810х340 мм, высота столика над ложем кровати не менее 400 мм, рабочая нагрузка на столик не менее 20 кг. Боковые ограждения по 2 с каждой стороны, опускающиеся с нулевым зазором между кроватью и каталкой для обеспечения легкого переноса пациента с/на каталки(у), оснащены механизмом плавного и быстрого опускания с системой амортизации, запускаемым одной рукой с помощью быстродействующего и удобного устройства одноступенчатой разблокировки. Передняя и задняя спинки кровати литые из полипропилена, с транспортировочными рукоятками, с возможностью снятия одним движением без использования специального инструмента. Тип управления регулируемыми секциями механический, при помощи двух ручек, установленных у подножия круговыми движениями. Колеса 4 шт, самоцентрирующиеся, диаметр не менее 150 мм, блокировка на каждом колесе. Матрац 4 секции, толщина поролона не менее 10 см, чехол из клеенки, размеры не менее 2000*800 мм. Допустимая рабочая нагрузка не менее 215 кг. |

Сатып алынатын медициналық техникаға қойылатын талаптар

1) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы;

дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, Кодекстің ережелерінде және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жиынтықты) тіркеу қажеттілігінің болмауы

сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) олардың қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау,

Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес тиімділігі мен сапасы

4) таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың сәйкестігі

тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмағандығы және жиырма жыл кезеңінде

жеткізу сәтінің алдындағы төрт ай

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы тізілімге енгізу

өлшем бірлігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірлігі жүйесінің болуы. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Кепілдік-24 ай, кепілдік қызмет көрсету-37 ай

Требования к закупаемой медицинской техники

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта

поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности,

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати

четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр

государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Гарантия-  24 месяца, гарантийное сервисное обслуживание-37 мес.

Директор			                          Ж. К. Маутова