Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Картридж с внутренним контролем качества для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/лактата/глюкозы на 450 образцов из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов «Gem Premier 3000» производства фирмы Instrumentation laboratory (США), регистрационное удостоверение РК-МТ-7№012043 | Ішкі сапа бақылауы бар Картридж, қан газдарын/гематокритті/ электролиттерді/ глюкозаны/ сүт қышқылын зерттеуге арналған, 450 үлгі пациенттердің гепаринделген жаңа алынған қан үлгілерін мынадай параметрлер бойынша кемінде 450 зерттеу жүргізуге арналған: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ гематокрит, глюкоза және лактат. Картриджді анализатордың бортына орнатқаннан кейін, қосымша зерттеулер жүргізу кезінде автономды сапаны бақылау бағдарламасы іске қосылады. Габариттері 216 кем емес, 76 артық емес, 152 мм кем емес, салмағы 1,9 кг артық емес. Өлшеу принципі: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++ ) амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), өткізгіштік (гематокрит). Нәтижені алу уақыты-үлгіні берген сәттен бастап 85 секундтан аспайды. Борттағы қызмет мерзімі – 21 күннен кем емес Картридж с внутренним контролем качества, для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 450 образцов предназначен для проведения не менее 450 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты не менее 216, не более 76, не менее 152 мм, Вес не более 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – не более 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту – не менее 21 день |
| 2 | Картридж с внутренним контролем качества для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/лактата/глюкозы на 300 образцов из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов «Gem Premier 3000» производства фирмы Instrumentation laboratory (США), регистрационное удостоверение РК-МТ-7№012043 | Ішкі сапа бақылауы бар Картридж, қан газдарын/гематокритті/ электролиттерді/ глюкозаны/ сүт қышқылын зерттеуге арналған, 450 үлгі пациенттердің гепаринделген жаңа алынған қан үлгілерін мынадай параметрлер бойынша кемінде 450 зерттеу жүргізуге арналған: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ гематокрит, глюкоза және лактат. Картриджді анализатордың бортына орнатқаннан кейін, қосымша зерттеулер жүргізу кезінде автономды сапаны бақылау бағдарламасы іске қосылады. Габариттері 216 кем емес, 76 артық емес, 152 мм кем емес, салмағы 1,9 кг артық емес. Өлшеу принципі: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++ ) амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), өткізгіштік (гематокрит). Нәтижені алу уақыты-үлгіні берген сәттен бастап 85 секундтан аспайды. Борттағы қызмет мерзімі – 21 күннен кем емес Картридж с внутренним контролем качества, для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 450 образцов предназначен для проведения не менее 450 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты не менее 216, не более 76, не менее 152 мм, Вес не более 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – не более 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту – не менее 21 день |
| 3 | Реагент контроля качества: (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов «Gem Premier 3000» производства фирмы Instrumentation laboratory (США), регистрационное удостоверение РК-МТ-7№012043 | Сапаны бақылау реагенттері: калибрлеу үшін. Қаптаманың әрқайсысының кемінде 5 ампуласы бойынша бақылаудың кемінде 4 деңгейі болады. CVP 1-2- pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca калибрлеу үшін. Hct калибрлеу үшін CVP 3-4. 4 деңгей – орамада кемінде 20 ампула Реагенты контроля качества: для проведения калибровки. Упаковка содержит не менее 4 уровня контроля по не менее 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – не менее 20 ампул в упаковке |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

- непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),   подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова