**Ө Т Ө Л**

**№ 1 медициналық техниканы сатып алу бойынша тендердің қорытындысы**

**П Р О Т О К О Л**

**итогов тендера № 1 по закупу медицинских изделий**

Петропавл қ. 19.02.2022ж

14-00 жергілікті уақыт

г. Петропавловск 19.02.2022г

14-00 местного времени

1. Тендерлік комиссия «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Көп бейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы» ШЖҚ КМК 19.01.2022 ж. 99-О бұйрығымен бекітілген құрамында:

Тендерная комиссия КГП на ПХВ « Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» утвержденная приказом 99-О от 19.01.2022г в составе:

Тендерлік комиссияның төрағасы Председатель тендерной комиссии

-Тасов Р.К.-орынбасары бас дәрігердің- заместитель главного врача

Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары- заместитель председателя тендерной комиссии:

- Флерко Д.В.- реанимация және анестезиология бөлімшесінің меңгерушісі, заведующий отделением реанимации и анестезиологии

Тендерлік комиссияның мүшесі- Член тендерной комиссии

- Липперт Н.В.- дәріхана меңгерушісі , заведующая аптекой

- Колкова О.В.- аға медбике , старшая медицинская сестра

- Габбасов М.Р. -бал жөндеу инженері жабдық, инженер по ремонту мед.оборудования

Тендерлік комиссияның хатшысы: Секретарь тендерной комиссии:

- Горбунова В. Н.-орынбасары бас бухгалтер- заместитель главного бухгалтера

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген ТМККК шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар)сәйкес бойынша медициналық техниканы сатып алу бойынша тендер өткізді.

Провела тендер по закупу медицинских изделий в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее-Правила) .

2. Сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, сомасы және қысқаша сипаттамасы

Наименование, сумма и краткое описание закупаемых медицинских изделий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Тауардың атауы** | **Единицы измерения** **Өлшем бірліктері** | **Кол-во**  **Саны (көлемі)** | **Цена**  **Бағасы, теңге** | **Сумма**  **Сатып алуға бөлінген сома, теңге** | **Срок поставки Жеткізу мерзімі** | **Место поставки Жеткізілу орны** | **Төлем шарттары Условия оплаты** |
| **1** | Көлемі 25g x 4 3/4 "(0.53 х 120 мм)жұлын анестезиясына арналған ине  Игла для спинальной анестезии размером 25G x 4 3/4 "(0.53 х 120 мм) | дана  шт | 400 | 2658 | 1063200,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу Поставка в течении 10 календарных дней по заявке Заказчика | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск**,** ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27(склад аптека) | Тапсырыс беруші жеткізілген тауар үшін жеткізушіге ақы төлеуді Тапсырыс беруші тауарды қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде өнім берушінің есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен жүргізеді  Оплата Заказчиком Поставщику за поставленный товар производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта приема товара |
| **2** | Көлемі 27g x 4 3/4 " (0.42 х 120 мм)жұлын анестезиясына арналған ине  Игла для спинальной анестезии размером 27G x 4 3/4 " (0.42 х 120 мм) | дана  шт | 500 | 3454 | 1727000,00 |
| **3** | Көлемі 18G x 3 1/2"(1.3 х 88 мм)жұлын анестезиясына арналған ине  Игла для спинальной анестезии размером 18G x 3 1/2"(1.3 х 88 мм). | дана  шт | 150 | 1503 | 225450,00 |
| **4** | Балдыркөк әдісі бойынша жоғарғы вена кавасын катетерлеуге арналған үш арналы орталық веналық катетері бар жиынтық  Набор с трехканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | дана  шт | 100 | 34071 | 3407100,00 |
| **5** | Сельдингер әдісі бойынша жоғарғы вена кавасын катетерлеуге арналған үш түсті катетер жиынтығы  Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | дана  шт | 50 | 16983 | 849150,00 |
| **6** | Сельдингер әдісі бойынша қоюға арналған екі арналы катетері бар жиынтық  Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера | дана  шт | 300 | 16691 | 5007300,00 |
| **7** | Балдыркөк әдісі бойынша қоюға арналған бір арналы орталық веналық катетері бар жиынтық  Набор с одноканальным центральным венозным катетером для постановки по методу Сельдингера | дана  шт | 2400 | 9000 | 21600000,00 |
| **8** | Перифериялық көктамыр ішіне кіруге арналған каннула/катетер: 20 G (1,1х33мм)  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20 G (1,1х33мм) | дана  шт | 7000 | 237 | 1659000,00 |
| **9** | Перифериялық көктамыр ішіне кіруге арналған каннула/катетер: 18 G (1, 3х45мм)  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18 G (1,3х45мм) | дана  шт | 7000 | 237 | 1659000,00 |
| **10** | Перифериялық көктамыр ішіне кіруге арналған каннула/катетер: 16 G (1, 7х50мм)  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16 G (1,7х50мм) | дана  шт | 1000 | 237 | 237000,00 |
| 11 | 0,45 мкм Бактерияға қарсы ауа сүзгісі бар стандартты ұшы  Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм | дана  шт | 5000 | 615 | 3075000,00 |
| 12 | эпидуральды анестезияға арналған жиынтық  набор для эпидуральной анестезии | дана  шт | 100 | 8751 | 875100,00 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  | **41 384 300,00** |  |  |  |

3. 09.02.2022 жылы сағат 14-00-да ҚР, СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27, 3-қабат, әкімшілік корпус, акт залы мекенжайы бойынша комиссия медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашты.

09.02.2022 года в 14-00 часовпо адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27, 3-этаж, административный корпус, актовый зал, комиссия вскрыла конверты с тендерными заявками потенциальных поставщиков по закупу медицинских изделий.

4. Тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізілмеді

В тендерную документацию изменения не вносились

5. Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін (09.02.2022 ж. сағат 12-00 дейін) белгіленген мерзімде ұсынған келесі әлеуетті жеткізушілердің тендерге қатысуға өтінімдері:

Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока (до 12-00 часов 09.02.2022г) представления заявок на участие в тендере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лот № № лота | Әлеуетті өнім берушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Саудалық атауы Торговое наименование | Өндіруші зауыт, шыққан елі, тіркеу Завод-производитель, страна происхождения,регистрация | Кол-во (шт)(дана) | Бірлік үшін бағасы  (теңге )Цена за единицу  (тенге) | Ашу күні мен уақытына дейін ұсынылған баға ұсынысының сомасы  (теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысын беру күні мен уақыты Дата и время предоставления ценового предложения | әлеуетті өнім берушінің орналасқан жері местонахождение потенциального поставщика |
| 4 | «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ) ЖШС БСН190740021103  ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ)  БИН190740021103 | Центральный венозный катетер CV-15122-F | Arrow International Inc, США, РК-ИМН-5 № 011724 от 05.12.2018 г | 100 | 20500 | 2 050 000 | 28.01.2022 ж  15:40  28.01.2022 г  15:40 | ҚР. Алматы қ., Луганский к-сі 54 В  Тел: 8(727)313 12 19, 87011102919  РК. г. Алматы, ул. Луганского 54 В  Тел: 8(727)313 12 19, 87011102919 |
| 5 | Трехпросветный центральный венозный катетер CV-15703 | Arrow International Inc, США, РК-ИМН-5 № 011724 от 05.12.2018 г | 50 | 8400 | 420 000 |
| 6 | Двухпросветный центральный венозный катетер CV-16702 | Arrow International Inc, США, РК-ИМН-5 № 011724 от 05.12.2018 г | 300 | 8400 | 2 520 000 |
| 7 | Однопросветный центральный венозный катетер CV-04701 | Arrow International Inc, США, РК-ИМН-5 № 011724 от 05.12.2018 г | 2400 | 6500 | 15 600 000 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  |  | **20 590 000** |  |  |
| 6 | Dariya medica « Дарья Медика»ЖШС  БСН17040007469  ТОО Dariya medica « Дарья Медика»  БИН17040007469 | Набор для катетеризации крупных сосудов, двухканальный, размером 7F, однократного применения, стерильный | Balton Sp z o.o, Польша, РК-ИМН-5 № 010954 от 26.02.2018г | 300 | 5300 | 1 590 000 | 04.02.2022ж  11:00  04.02.2022 г  11:00 | ҚР, Алматы қ., Зенков к-сі, 86, 60 пәтер. Тел 8(727) 266-84-08,87771899914  РК, г. Алматы, ул. Зенкова,86, кв 60. Тел 8(727) 266-84-08,87771899914 |
| 7 | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноканальный, размером 6F, однократного применения, стерильный | Balton Sp z o.o, Польша, РК-ИМН-5 № 010954 от 26.02.2018г | 2400 | 4500 | 10 800 000 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  |  | **12 390 000** |  |  |
| 3 | « Медтранс» ЖШС  БСН211140022515  ТОО « Медтранс»  БИН211140022515 | Иглы спинальные для региональной анестезии Vogt Medical Quincke Point (длина 90)- без проводниковой иглы размерами 18G | Vogt Medical , Германия, РК-ИМН-5№ 010780 от 28.03.2018 г | 150 | 754 | 113 100 | 09.02.2022ж  08:36  09.02.2022 г  08:36 | ҚР, 110000, Қостанай қ., Урожайная көш., 16, 416 Б кабинет, тел:87715344404  РК,110000, г. Костанай, ул. Урожайная 16, кабинет 416 Б, тел:87715344404 |
| 5 | Катетер центральный венозный трехканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения | Vogt Medical , Германия, РК-ИМН-5№ 010232 от 28.08.2017 г | 50 | 8840 | 442 000 |
| 6 | Катетер центральный венозный двухканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения | Vogt Medical , Германия, РК-ИМН-5№ 010232 от 28.08.2017 г | 300 | 7500 | 2 250 000 |
| 7 | Катетер центральный венозный одноканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения | Vogt Medical , Германия, РК-ИМН-5№ 010232 от 28.08.2017 г | 2400 | 6875 | 16 500 000 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  |  | **19 305 100** |  |  |
| 1 | « Компания Коктау»ЖШС  БСН180640017695  ТОО « Компания Коктау»  БИН180640017695 | Спинальная игла Spinocan размером 25 G х 4 3/4" ( 0,5 х 120 мм)/4505913/ | B Braun Aescuiap Japan Co, Ltd, Япония, РК-ИМН-5№009358 от 29.09.2017г | 400 | 2000 | 800 000 | 09.02.2022 ж  08:36  09.02.2022 г  08:36 | ҚР, 110000, Қостанай қ., Урожайная көш., 16, 309 кабинет. тел: 87052652888  РК,110000, г. Костанай, ул. Урожайная 16, кабинет 309. тел: 87052652888 |
| 2 | Spinocan игла для спинальной анестезии размером 27 G х 4 3/4" ( 0,4 х 120 мм)/4502140/ | B Braun Aescuiap Japan Co, Ltd, Япония, РК-ИМН-5№009358 от 29.09.2017г | 500 | 2625 | 1 312 500 |
| 3 | Спинальная игла Spinocan размером 18 G х 3 1/2" ( 1,3 х 88 мм)/4501390/ | B Braun Aescuiap Japan Co, Ltd, Япония, РК-ИМН-5№009358 от 29.09.2017г | 150 | 1100 | 165 000 |
| 4 | Certofix Duo HF V1220 набор с двухканальным центральным венозным катетором для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера /4167546/ | B Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№000093 от 18.05.2016 г | 100 | 27640 | 2 764 000 |
| 5 | Certofix Trio Е 720 с трехканальным центральным венозным катетором для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера /4163206Е/ | B Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№000092 от 18.05.2016 г | 50 | 13655 | 682 750 |
| 6 | Набор Certofix Duo У 720 с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера /4163200Е/ | B Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№000093 от 18.05.2016 г | 300 | 13500 | 4 050 000 |
| 7 | Certofix Mono Е 420 с одноканальным центральным венозным катетером для постановки по методу Сельдингера /4160304Е/ | B Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№000091 от 18.05.2016 г | 2400 | 7220 | 17 328 000 |
| 8 | Vasofix Certo (Визофикс Церто) канюля/ катетер для периферического внутривенного доступа 20 G (1,1х33мм) /4269110/ | B Braun Medical Industries Sdn, Bhd, Малайзия,  РК-ИМН-5№002509 от 18.03.2016 г | 7000 | 185 | 1 295 000 |
| 9 | Vasofix Certo (Визофикс Церто) канюля/ катетер для периферического внутривенного доступа 18 G (1,3х45мм) /4269136/ | B Braun Medical Industries Sdn, Bhd, Малайзия,  РК-ИМН-5№002509 от 18.03.2016 г | 7000 | 185 | 1 295 000 |
| 10 | Vasofix Certo (Визофикс Церто) канюля/ катетер для периферического внутривенного доступа 16 G (1,7х50мм) /4269179/ | B Braun Medical Industries Sdn, Bhd, Малайзия,  РК-ИМН-5№002509 от 18.03.2016 г | 1000 | 185 | 185 000 |
| 11 | Mini-Spike стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый, /4550242/ | B Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№010680 от 27.10.2017 г | 5000 | 485 | 2 425 000 |
| 12 | Perifix Filter Set 401: Perifix Standart catheter. Эпидуральный катетер 20 G/1000. Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18 G 1,3 х80 мм /4514017/ | B Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№002610 от 13.05.2016 г | 100 | 7035 | 703 500 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  |  | **33 005 750** |  |  |

6. Әлеуетті жеткізушілер:" MEDICAL MARKETING GROUP KZ " ЖШС (Медикал Маркетинг групп КЗ)," Dariya medica "Дарья Медика" ЖШС, "Медтранс" ЖШС, "Компания Көктау" ЖШС Қағидалардың 14-тармағына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

Потенциальные поставщики:» ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ), ТОО Dariya medica « Дарья Медика», ТОО « Медтранс», ТОО « Компания Коктау» соответствует квалификационным требованиям, согласно п.14 Правил.

7**. № 1 Лот** -әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді.

**Лот № 1**-Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации.

**№ 2 Лот** -әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді.

**Лот № 2**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 3 Лот**-әлеуетті өнім берушінің "Медтранс" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді-иненің ұзындығы 90 мм сәйкес келмейді, өткізгіш ине жоқ) (мәлімделген техникалық ерекшелікте ине 3 1/2 " (1.3 х 88 мм, өткізгіш инемен )

Әлеуетті өнім берушінің "компания Көктау" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 3**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Медтранс» не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации -не соответствует длина иглы 90 мм, нет проводниковой иглы) (в заявленной технической спецификации игла 3 1/2"(1.3 х 88 мм, с проводниковой иглой )

Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 4 Лот** - әлеуетті өнім берушінің өтінімі "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (кз топтарының Медикал маркетингі) бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді - иненің сипаттамасы жоқ, пункциялық иненің өлшемі сәйкес келмейді, катетордың сипаттамасы сәйкес келмейді, өткізгіштің ұзындығы 60,68 см, өткізгіш материалының сипаттамасы жоқ, скальпель, катетердің қойылуын ЭКГ-бақылауға арналған кабель, ағынның жылдамдығы (мәлімделген техникалық ерекшелікте жіңішке қабырғалы, сопақша кесілген пункциялық ине (1,3 х 73мм), термолабильді катетер, антитромбогенді, нитинолды өткізгіш 0.89 мм х 0,035" х 50см, скальпель, катетер қоюды ЭКГ-бақылауға арналған кабель, ағын жылдамдығы 230/230 мл/мин)

Әлеуетті өнім берушінің "компания Көктау" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 4**- Заявка потенциального поставщика ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ) не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации - нет описания пункционной иглы, не соответствует размер пункционной иглы, не соответствие описание катетора, не соответствует длина проводника 60,68 см, нет описания материала проводника, отсутствует скальпель, кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера, скорость потока (в заявленной технической спецификации пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом (1,3 х 73мм), катетер термолабильный, антитромбогенный, нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см, скальпель, кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера, скорость потока 230/230 мл/мин)

Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 5 Лот**-әлеуетті өнім берушінің "Медтранс" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді-өткізгіштің материалы мен ұзындығына-сым, 600 мм, ағынның жылдамдығына сәйкес келмейді 50,2/18,8/20,0 (мәлімделген техникалық ерекшелікте нитинол, 50 см, ағынның жылдамдығы 46/22/22)

Әлеуетті өнім берушінің "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (кз топтарының Медикал маркетингі) өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді- иненің сипаттамасы жоқ, иненің өлшемі 6,35 сәйкес келмейді, катетордың сипаттамасы сәйкес келмейді, өткізгіштің ұзындығы 60 см сәйкес келмейді, өткізгіш материалының сипаттамасы жоқ, ағынның жылдамдығы жоқ (мәлімделген техникалық сипаттамада жіңішке қабырғалы, сопақша кесілген ине (1,3 х 70 мм), термолабильді катетер, антитромбогенді, нитинолды өткізгіш 0,89 мм х 0,035" х 50см, ағынның жылдамдығы 46/22/22 мл/мин)

Әлеуетті өнім берушінің "компания Көктау" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 5**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Медтранс» не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации -не соответствие: материала и длины проводника-проволочный, 600 мм, скорости потока 50,2/18,8/20,0 (в заявленной технической спецификации нитиноловый, 50см, скорость потока 46/22/22)

Заявка потенциального поставщика ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ) не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации- нет описания пункционной иглы, не соответствует размер пункционной иглы 6,35, не соответствие описание катетора, не соответствует длина проводника 60 см, нет описания материала проводника, отсутствует скорость потока (в заявленной технической спецификации пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом (1,3 х 70мм), катетер термолабильный, антитромбогенный, нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см, скорость потока 46/22/22 мл/мин)

Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 6 Лот-**әлеуетті өнім берушінің "Медтранс" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді-өткізгіштің материалы мен ұзындығына сәйкес келмейді-сым, 600 мм, (нитинолды, 50см мәлімделген техникалық ерекшелікте)

Әлеуетті өнім берушінің "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (кз топтарының Медикал маркетингі) өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді- иненің сипаттамасы жоқ, иненің өлшемі 6,35 сәйкес келмейді, катетордың сипаттамасы сәйкес келмейді, өткізгіштің материалы жоқ , өткізгіштің өлшемі 0,032 дюйм x 45,60 см сәйкес келмейді, өткізгіш материалдың сипаттамасы жоқ, ағынның жылдамдығы жоқ (мәлімделген техникалық сипаттамада сопақша кесілген жұқа қабырғалы ине (1,3 x 70 мм), термолабильді катетер, антитромбогенді, нитинол өткізгіш 0.89 мм x 0,035" x 50см, ағынның жылдамдығы 45/55 мл/мин)

Әлеуетті өнім берушінің "компания Көктау" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

Әлеуетті өнім берушінің Dariya medica "Дарья Медика" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді - жолсеріктің өлшемі 038"/60 см, жолсеріктің материалы (мәлімделген техникалық ерекшелікте 0,89 х0,035" х 50см , нитинолды) сәйкес келмейді

**Лот № 6**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Медтранс» не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации -не соответствие: материала и длины проводника-проволочный, 600 мм, (в заявленной технической спецификации нитиноловый, 50см)

Заявка потенциального поставщика ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ) не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации- нет описания пункционной иглы, не соответствует размер пункционной иглы 6,35, не соответствие описание катетора, отсутствует материал проводника , не соответствует размер проводника 0,032 дюйм х 45,60 см, нет описания материала проводника, отсутствует скорость потока (в заявленной технической спецификации пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом (1,3 х 70мм), катетер термолабильный, антитромбогенный, нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см, скорость потока 45/55 мл/мин)

Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

Заявка потенциального поставщика ТОО ТОО Dariya medica « Дарья Медика» не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации -не соответствует размер проводника 038"/60 см, материал проводника (в заявленной технической спецификации 0,89 х0,035" х 50см , нитиноловый)

**№ 7 Лот**-әлеуетті өнім берушінің "Медтранс" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді-сәйкес келмейді: жолсеріктің ұзындығы - 600 мм, жолсеріктің материалы көрсетілмеген, ағынның жылдамдығы көрсетілмеген(мәлімделген техникалық ерекшелікте нитинолды, 50см, ағынның жылдамдығы 85 мл/мин)

Әлеуетті өнім берушінің "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (кз топтарының Медикал маркетингі) өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді- иненің сипаттамасы жоқ, иненің өлшемі 6,35 сәйкес келмейді, катетордың сипаттамасы сәйкес келмейді, өткізгіштің материалы жоқ , өткізгіштің өлшемі 0,032 дюйм x 45,60 см сәйкес келмейді, өткізгіш материалдың сипаттамасы жоқ, ағынның жылдамдығы жоқ (мәлімделген техникалық сипаттамада сопақша кесілген жұқа қабырғалы ине (1,3 x 70 мм), термолабильді катетер, антитромбогенді, нитинол өткізгіш 0.89 мм x 0,035" x 50см, ағынның жылдамдығы 85 мл/мин)

Әлеуетті өнім берушінің "компания Көктау" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

Әлеуетті өнім берушінің Dariya medica "Дарья Медика" ЖШС өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді - жолсеріктің өлшемі 038/60 см, жолсеріктің материалы (мәлімделген техникалық ерекшелікте 0,89 х0,035 х 50см , нитинолды)сәйкес келмейді

**Лот № 7-** Заявка потенциального поставщика ТОО « Медтранс» не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации -не соответствие: длины проводника- 600 мм, не указан материал проводника, не указана скорость потока (в заявленной технической спецификации нитиноловый, 50см, скорость потока 85 мл/мин)

Заявка потенциального поставщика ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ) не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации- нет описания пункционной иглы, не соответствует размер пункционной иглы 6,35, не соответствие описание катетора, отсутствует материал проводника , не соответствует размер проводника 0,032 дюйм х 45,60 см, нет описания материала проводника, отсутствует скорость потока (в заявленной технической спецификации пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом (1,3 х 70мм), катетер термолабильный, антитромбогенный, нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см, скорость потока 85 мл/мин)

Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

Заявка потенциального поставщика ТОО ТОО Dariya medica « Дарья Медика» не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации- не соответствует размер проводника 038/60 см, материал проводника (в заявленной технической спецификации 0,89 х0,035 х 50см , нитиноловый)

**№ 8 Лот -**әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 8**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 9 Лот -**әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 9**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 10 Лот -**әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 10**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 11 Лот -**әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 11**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации

**№ 12 Лот -**әлеуетті өнім берушінің өтінімі "компания Көктау" ЖШС бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді

**Лот № 12**- Заявка потенциального поставщика ТОО « Компания Коктау» соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации.

1. Лот бойынша қатысушылар жеңімпаздың ұсынысынан кейін екінші болып табылады-жоқ

Участники которые являются вторыми, после предложения победителя - отсутствуют.

9. Сараптама комиссиясын тарту туралы ақпарат: сарапшылар тартылған жоқ

Информация о привлечении экспертной комиссии: Эксперты не привлекались

10. Тендерлік комиссия нәтижелері бойынша өткізілген тендер

ШЕШТІ:

1) № 3 лот - "Медтранс" ЖШС, № 4 лот - "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (кз Маркетинг тобының Медикалы), № 5 лот - "Медтранс" ЖШС, "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (КЗ Маркетинг тобының Медикалы, № 6 лот - "Медтранс" ЖШС, "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (КЗ Маркетинг тобының Медикалы, Dariya medica "Дарья Медика" ЖШС ЖШС) әлеуетті өнім берушілерінің тендерлік өтінімдері қабылданбасын, Лот № 7- "Медтранс" ЖШС, "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" ЖШС (КЗ топтарының Медикал маркетингі, Қағидалардың 9 , 70-тармақтарына сәйкес Dariya medica "Дарья Медика" ЖШС (әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттама және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы)

2) "Компания Көктау" ЖШС , ҚР,110000, Қостанай қ., Урожайная к-сі, 16, 309 кабинет тендердің жеңімпазы болып танылсын. тел: 87052652888, Қағидалардың 74-тармағына сәйкес №1-12 лоттар бойынша (лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімін тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін жалғыз деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылады).

3) тендердің қорытындылары шығарылған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде әлеуетті өнім беруші "Компания Көктау" ЖШС-не 33 005 750теңге 00 тиын сомасына қол қойылған сатып алу шартын жолдасын . 2022 жылғы 14 наурыздан кешіктірмей сатып алу шарты жасалсын.

Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера

РЕШИЛА:

1) Отклонить тендерные заявки потенциальных поставщиков лот № 3- ТОО « Медтранс», лот № 4- ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ) , лот № 5- ТОО « Медтранс», ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ, лот № 6- ТОО « Медтранс», ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ, ТОО ТОО Dariya medica « Дарья Медика», лот № 7- ТОО « Медтранс», ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (Медикал Маркетинг Групп КЗ, ТОО ТОО Dariya medica « Дарья Медика» согласно п.п.9 , п 70 Правил (предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих правил).

2) Признать победителем тендера ТОО « Компания Коктау» , РК,110000, г. Костанай, ул. Урожайная 16, кабинет 309. тел: 87052652888, по лотам №1-12, согласно п. 74 Правил (В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил).

3) В течении пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить потенциальному поставщику ТОО « Компания Коктау» подписанный договор закупа на сумму 33 005 750тенге 00 тиын . Заключить договор закупа не позднее 14 марта 2022 года.

Тендерлік комиссияның төрағасы:

Председатель тендерной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тасов Р.К.

Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары:

Заместитель председателя тендерной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Флерко Д.В

Тендерлік комиссияның мүшелері:

Члены тендерной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Липперт Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колкова О.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Габбасов М.Р.

Тендерлік комиссияның хатшысы:

Секретарь тендерной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбунова В.Н.