Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Әмбебап медициналық сорғыш Отсасыватель медицинский универсальный | Сұйықтықтарды, тіндердің бөлшектерін және газдарды ағзаның қуыстарынан және пациенттердің жоғарғы тыныс жолдарынан соруға, сондай-ақ плевра қуысынан Сұйықтықтар мен газдарды ұзақ уақыт соруға арналған (дренаж). Аспирация, вакуум-аспирация, миниаборттар, липосакция көлемі үлкен хирургиялық операциялар кезінде, сондай-ақ дренаждық сорғыш ретінде пайдалану үшін ұсынылады. Вакуумдық сорғының түрі-мембраналық, корпус түрі-коррозияға ұшырамайды. Орнатылған вакуум: қажет 5, 10,15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 кПа, сорғыш банк жинағында -95 кПа-дан кем емес максималды рұқсат. Су бойынша өнімділік 10 л/мин кем емес; Ауа бойынша өнімділігі кемінде 32 л/мин; секретке арналған сыйымдылықтар-кемінде 3 л екі шыны банка( шыны); Ішкі диаметрі кемінде 8 мм, ұзындығы кемінде 2 м пациентке Силикон түтігі: кемінде 1 дана; аппарат жұмысының кемінде 3 түрлі режимінің болуы-хирургиялық, – Электр қозғалтқышын өшіре отырып дренаж режимі, электр қозғалтқышын ажыратпай дренаж режимі. Электрмен қоректендіру-230 В, 50 Гц; Тұтынылатын қуат – 175 Вт кем емес; габариттік өлшемдері – 350х кем емес 385х кем емес 340 мм кем емес; Қашықтан қосу-өшіру электр педалі. Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов, а также длительного отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж). Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объёмом аспирации, вакуум-аспирации, миниабортов, липосакции, а также в качестве дренажного отсасывателя. Тип вакуумного насоса- мембранный, тип корпуса- не подвергающийся коррозии. Задаваемый вакуум: необходим 5, 10,15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 кПа, максимальное разрешение создаваемое отсасывателем в банке-сборнике не менее -95 кПа. Производительность по воде не менее 10 л/мин; Производительность по воздуху не менее 32 л/мин; Ёмкости для секрета – не менее двух стеклянных банок не менее 3 л (стекло); Силиконовая трубка к пациенту с внутренним диаметром не менее 8 мм, длиной не менее 2 м: не менее 1 шт; Наличие не менее 3-х различных режимов работы аппарата – хирургический,- дренажный режим с отключением электродвигателя, дренажный режим без отключением электродвигателя. Электропитание - 230 В, 50 Гц; Потребляемая мощность – не менее 175 Вт; Габаритные размеры – не менее 350х не более385х не менее 340 мм;. Электрическая педаль дистанционного включения-выключения. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова