Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
|  | Жамбас сүйегінің остеосинтезіне арналған имплантаттар Имплантаты для остеосинтеза бедренной кости |  |
| 1 | жамбас үшін өзек R 9x320 Стержень для бедренной кости R 9x320 | Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина L= 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, фиксация стержня должна осуществляться при помощи ренгеннегативного дистального целенаправителя до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержней d=9 мм, 10 мм, диаметр проксимальной части 13 мм, длинна проксимальной части 82 мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 2800 мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79 мм от верхушки стержня. Стержени канюлированные, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм и в проксимальной части 5 мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержени правые и левые. Являются универсальным, т.к правый стержень может быть установлен на левую конечность и наоборот, кроме реконструктивного метода остеосинтеза ( через шейку бедренной кости). В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм и 30мм от верхушки стержня, перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм и 58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертела. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5 мм, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертела и одно динамическое отверстие диаметром 4,5 мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на расстоянии 6 мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М 10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 2 | жамбас үшін өзек R 9x340 Стержень для бедренной кости R 9x340 |  |
| 3 | жамбас үшін өзек R 9x360 Стержень для бедренной кости R 9x360 |  |
| 4 | жамбас үшін өзек R 9x380 Стержень для бедренной кости R 9x380 |  |
| 5 | жамбас үшін өзек L 9x320 Стержень для бедренной кости L 9x320 |  |
| 6 | жамбас үшін өзек L 9x340 Стержень для бедренной кости L 9x340 |  |
| 7 | жамбас үшін өзек L 9x360 Стержень для бедренной кости L 9x360 |  |
| 8 | жамбас үшін өзек L 9x380 Стержень для бедренной кости L 9x380 |  |
| 9 | жамбас үшін өзек R 10x320 Стержень для бедренной кости R 10x320 |  |
| 10 | жамбас үшін өзек R 10x340 Стержень для бедренной кости R 10x340 |  |
| 11 | жамбас үшін өзек R 10x360 Стержень для бедренной кости R 10x360 |  |
| 12 | жамбас үшін өзек R 10x380 Стержень для бедренной кости R 10x380 |  |
| 13 | жамбас үшін өзек L 10x320 Стержень для бедренной кости L 10x320 |  |
| 14 | жамбас үшін өзек L 10x340 Стержень для бедренной кости L 10x340 |  |
| 15 | жамбас үшін өзек L 10x360 Стержень для бедренной кости L 10x360 |  |
| 16 | жамбас үшін өзек L 10x380 Стержень для бедренной кости L 10x380 |  |
| 17 | 6.5 L-90 канюлирлік реконструктивті бұранда Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-90 | Bинт реконструктивный канюлированный - диаметр винтов 6,5мм, длина винтов 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм. Резьба неполная, выступает в дистальной части винта на промежутке 25мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм высотой 6мм под шестигранную отвертку S5 мм (глубина шестигранного шлица 3,7мм). Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало с переменным диаметром. Диаметр 4,5мм на длинне 2,5мм, вершинный угол - 120° переходит в диаметр 6,5мм под углои 35°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. |
| 18 | 6.5 L-95 канюлирлік реконструктивті бұранда Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-95 |  |
| 19 | 6.5 L-100 канюлирлік реконструктивті бұранда Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-100 |  |
| 20 | 6.5 L-105 канюлирлік реконструктивті бұранда Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-105 |  |
| 21 | Блоктау жиынтығы / 50-65/ Блокирующий набор /50-65/ | Блокирующий набор используется для фиксации переломов дистального отдела бедренной кости, при ретроградном методе введения стержня. Должен состоять из трех компонентов: втулки диаметром 6,5 мм, компрессионного винта длиной 30 мм, и двух шайб внешний диаметр 10 мм, внутренний диаметр 6,5 мм. Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 50-65 мм, 60-75мм, 70-85 мм, 80-95 мм, 90-105 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 22 | Блоктау жиынтығы /60-75/ Блокирующий набор /60-75/ |  |
| 23 | Блоктау жиынтығы / 70-85/ Блокирующий набор /70-85/ |  |
| 24 | Блоктау жиынтығы / 80-95/ Блокирующий набор /80-95/ |  |
| 25 | Блоктау жиынтығы /90-105/ Блокирующий набор /90-105/ |  |
| 26 | Шыбық 130° - 9x220 Стержень вертельный 130°-9x220 | Канюлированный вертельный стержень. Используется для фиксации межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости. Длина стержня L=200мм, 220 мм,260мм, фиксируется при помощи целенаправителя в дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d= 10 мм, 9 мм диаметр проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположено одно резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм на расстоянии 170мм от верхушки стержня и одно динамическое отверстие на расстоянии 189мм от верхушки стержня. Динамическое отверстие под винты диаметром 4,5мм длинной 10,5мм, шириной 4,5мм, позволяет провести компрессию на расстоянии 6мм. На наружной поверхности дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубина каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по кружности поперечного сечения каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и проходят по всей длинне стержня, до конца стержня. Стержень универсальный, для левой и правой конечности. Стержень анодированный, в зависимости от диаметра стержня цветовая маркировка – 9 мм- зеленый, 10 мм-коричневый, 11 мм-синий, 12 мм-желтый. Стержень имплантировать только с соответствующими винтами к данным стержням и набором инструментов предназначенным для имплантации данных канюлированных вертельных стержней. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 27 | Шыбық 130° - 9x260 Стержень вертельный 130°-9x260 |  |
| 28 | Шыбық 130° - 10x200 Стержень вертельный 130°-10x200 |  |
| 29 | Шыбық 130° - 10x220 Стержень вертельный 130°-10x220 |  |
| 30 | Шыбық 130° - 10x240 Стержень вертельный 130°-10x240 |  |
| 31 | Шыбық 130° - 9x240 Стержень вертельный 130°-9x240 |  |
| 32 | Шыбық 130° - 9x200 Стержень вертельный 130°-9x200 |  |
| 33 | Шыбық 130° - 10x260 Стержень вертельный 130°-10x260 |  |
| 34 | 6.5/2.7/90h бекітілген каннулированный бұранда Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/90H | Диаметр винта 6,5 мм, длина винтов 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7мм, должен иметься шлиц под шестигранную отвертку S4, глубиной 5мм. Резьба только в проксимальной части винта, диаметром 6,4мм, длинной 18 мм, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 35 | 6.5/2.7/95h бекітілген каннулированный бұранда Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/95H |  |
| 36 | 6.5/2.7/100H бекітілген каннулированный бұранда Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/100H |  |
| 37 | 6.5/2.7/105h бекітілген каннулированный бұранда Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/105H |  |
| 38 | Фиксациялық каннулированный вертельный винт 11/2. 7/90 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/90 | Фиксационный канюлированный винт (шеечный) - диаметр винта 11 мм, длина винта 90 мм, 95мм, 100мм,105 мм, 110 мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7 мм. Резьба только в проксимальной части винта, диаметром 10,8мм, длинной 28,5мм, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 120°. Конусное начало имеет 3 подточки по спирали под углом 18°. В проксимальной части винта находится внутренняя резьба М8 под слепой винт и компрессионный ключ. Резьба на длинне 14 мм. У верхушки проксимальной части винта внутри находится углубление диаметром 8,5мм и глубиной 2мм для голоки слепого винта и два углубления проходящие через ось винта, размером 3х3мм, служащие деротацией компрессионного ключа во время вкручивания винта в кость. На наружной поверхности проксимаоьной части винта расположены четыре продольных канала расположенных по окружности каждые 90°. Каналы начинаются на расстоянии 16 мм от верхушки винта глубиной 0,9мм и продолжается на расстоянии от 35 до 55 мм с шагом 5 мм соответственно, углубляясь до глубины 1,4мм, с выходом по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 39 | Фиксациялық каннулированный вертельный винт 11/2. 7/95 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/95 |  |
| 40 | Фиксациялық каннулированный вертельный винт 11/2. 7/100 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/100 |  |
| 41 | Фиксациялық каннулированный вертельный винт 11/2. 7/105 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/105 |  |
| 42 | Фиксациялық каннулированный вертельный винт 11/2. 7/110 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/110 |  |
| 43 | Дистальды бұранда 4.5 L-35 Винт дистальный 4.5 L-35 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, резьба на ножке винта полная, длиной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длины винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 44 | Дистальды бұранда 4.5 L-40 Винт дистальный 4.5 L-40 |  |
| 45 | Дистальды бұранда 4.5 L-45 Винт дистальный 4.5 L-45 |  |
| 46 | Дистальды бұранда 4.5 L-50 Винт дистальный 4.5 L-50 |  |
| 47 | Соқыр M12x1. 75-0 бұрандасы Винт слепой M12x1.75-0 | Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части вертельного стержня, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Диаметр винта 12мм, длинна 13мм, длина проксимальной части винта 2 мм, имеет фаску 1х45мм. Винт полностью прячется в стержне. Резьба винта М12мм на длинне 5 мм на расстоянии 4 мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 9,5мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 6мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S4мм, глубина шестигранного шлица 4мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 48 | M8x1. 25 қысу бұрандасы Винт компрессионный M8x1.25 | Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части используемого вертельного стержня. Винт используется для блокирования фиксационного канюлированного (шеечного) винта. Размеры винта: резьба М8х1,25мм на промежутке 8мм, длина винта 26мм, длина дистальной конусной части 10мм, угол конуса 20° завершённый сферической поверхностью радиусом R1,95. Диаметр нерезьбовой поверхности 6,8мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S4 мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. Винт неканюлированный. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 49 | Пластина кең, компрессионды, 8 Қайырмасы шектеулі жанасуы бар. L-173 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-173 | Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом, шириной 18 мм, толщиной 5,7 мм, длиной 173 мм, 215 мм, 257 мм. Количество отверстий 8, 10, 12 для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должно быть 2 овальных компрессионных отверстия под кортикальные винты диаметром 5,0 мм. Блокируемые и компрессионные отверстия не должны быть совмещенными. Имеются отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 50 | Пластина кең, компрессиялық, 10 отвары шектеулі жанасуы бар. L-215 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв. L-215 |  |
| 51 | Пластина кең, компрессиялық, 12 отвы шектеулі жанасуы бар. L-257 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв. L-257 |  |
| 52 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, сол жақ 6 отва. L- 180 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 6отв. L- 180 | Пластина для мыщелков бедренной кости (левая, правая), длиной 180 мм, 221 мм, 263 мм, 305 мм 6, 8, 10, 12 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 6 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм и не более одного отверстия для канюлированного блокирующего винта диаметром 7,3 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должно быть не более одного овального компрессионного отверстия для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещенными с компрессионными отверстиями. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 53 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, сол жақ 8 отва. L- 221 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 8отв. L- 221 |  |
| 54 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, сол жақ 10 отва. L- 263 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 10отв. L- 263 |  |
| 55 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, сол жақ 12 үйінді. L- 305 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 12отв. L- 305 |  |
| 56 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, оң жақ 6 үйінді. L-180 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 6отв. L-180 |  |
| 57 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, оң жақ 8 үйінді. L- 221 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 8отв. L- 221 |  |
| 58 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, оң жақ 10 үйінді. L- 263 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 10отв. L- 263 |  |
| 59 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, оң жақ 8 үйінді. L- 213 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 8отв. L- 213 |  |
| 60 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, сол жақ 8 отва. L-213 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 8отв. L-213 |  |
| 61 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, оң жақ 5 үйінді. L- 150 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 5отв. L- 150 |  |
| 62 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, сол жақ 5 отва. L- 150 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 5 отв. L- 150 |  |
| 63 | Сан сүйегінің айдаршаларына арналған Пластина, оң жақ 12 үйінді. L- 305 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 12отв. L- 305 |  |
| 64 | Оң жақ проксимальды аналық сүйекке арналған Пластина 4 отвар. L-174 Пластина для бедренной кости проксимальная правая 4отв. L-174 | Пластина для бедренной кости проксимальная (левая, правая), длиной 174 мм, 216 мм, в диафизарной части пластины 4, 6, блокируемых отверстий, для блокируемых винтов диаметром 5 мм. В проксимальной части 2 отверстия для канюлированных блокирующих винтов диаметром 7,3 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. В диафизарной части должно быть одно овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм, данное отверстие не должно быть совмещено с блокируемыми отверстиями. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 65 | Оң жақ проксимальды аналық сүйекке арналған Пластина 6 отва. L-216 Пластина для бедренной кости проксимальная правая 6отв. L-216 |  |
| 66 | Аналық сүйекке арналған Пластина проксимальді сол жақ 4 отва. L-174 Пластина для бедренной кости проксимальная левая 4отв. L-174 |  |
| 67 | Аналық сүйекке арналған пластина проксимальді сол жақ 6 отва. L-216 Пластина для бедренной кости проксимальная левая 6отв. L-216 |  |
| 68 | 5.0x30Н бұрандасы Винт 5.0x30H | Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 5,0 мм. Длина винтов 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм. Диаметр головки винта 7,0 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 69 | 5.0x36Н бұрандасы Винт 5.0x36H |  |
| 70 | 5.0x40Н бұрандасы Винт 5.0x40H |  |
| 71 | 5.0x46Н бұрандасы Винт 5.0x46H |  |
| 72 | 5.0x70Н бұрандасы Винт 5.0x70H |  |
| 73 | 5.0x75Н бұрандасы Винт 5.0x75H |  |
| 74 | 5.0x80Н бұрандасы Винт 5.0x80H |  |
| 75 | 5.0x85Н бұрандасы Винт 5.0x85H |  |
| 76 | 5.0x90Н бұрандасы Винт 5.0x90H |  |
| 77 | 5.0x95Н бұрандасы Винт 5.0x95H |  |
| 78 | Бұрандалы канюлированный 7. 3x75H Винт канюлированный 7.3x75H | Винты блокирующие канюлированные: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 7,3 мм. Длина винтов 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм. Диаметр головки винта 9,0 мм, под шестигранную отвертку S5,0. Диаметр канюлированного отверстия 2,2 мм. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 79 | Бұрандалы канюлированный 7. 3x80H Винт канюлированный 7.3x80H |  |
| 80 | Бұрандалы канюлированный 7. 3x85H Винт канюлированный 7.3x85H |  |
| 81 | Бұрандалы канюлированный 7. 3x90H Винт канюлированный 7.3x90H |  |
| 82 | Бұрандалы канюлированный 7. 3x95H Винт канюлированный 7.3x95H |  |
| 83 | Бұрандалы канюлированный 7. 3x100H Винт канюлированный 7.3x100H |  |
|  | Сирақ сүйектерінің остеосинтезіне арналған имплантаттар Имплантаты для остеосинтеза костей голени |  |
| 84 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 9x300 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x300 | Стержнь канюлированный для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d= 9мм, 10 мм, длина стержня L= 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части 5 мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое тверстие М8. Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 4 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм и 26мм соответственно, расположенных последовательно по спирали под углом 45° каждое следующее к предыдущему. Динамическое отверстие в дистальной части расположено от конца стержня на расстоянии 35мм и позволяет провести компрессию на промежутке 6мм. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута по радиусу R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |
| 85 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 9x300 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x300 |  |
| 86 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 9x330 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x330 |  |
| 87 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 9x345 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x345 |  |
| 88 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 9x360 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9x360 |  |
| 89 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 10x300 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x300 |  |
| 90 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 10x315 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x315 |  |
| 91 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 10x300 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x300 |  |
| 92 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 10x345 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x345 |  |
| 93 | Тибияға арналған реконструктивті өзек 10x360 Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 10x360 |  |
| 94 | Дистальды бұранда 4.5 L-30 Винт дистальный 4.5 L-30 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм,60 мм резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм). Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное |
| 95 | Дистальды бұранда 4.5 L-35 Винт дистальный 4.5 L-35 |  |
| 96 | Дистальды бұранда 4.5 L-40 Винт дистальный 4.5 L-40 |  |
| 97 | Дистальды бұранда 4.5 L-45 Винт дистальный 4.5 L-45 |  |
| 98 | Дистальды бұранда 4.5 L-50 Винт дистальный 4.5 L-50 |  |
| 99 | Дистальды бұранда 4.5 L-35 Винт дистальный 4.5 L-55 |  |
| 100 | Дистальды бұранда 4.5 L-60 Винт дистальный 4.5 L-60 |  |
| 101 | Дистальды бұранда 5.0 L-40 Винт дистальный 5.0 L-40 | Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 5 мм, длина винтов 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, резьба на ножке винта полная, головка винта цилиндрическая под шестигранную отвертку S3,5 мм, винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 102 | Дистальды бұранда 5.0 L-45 Винт дистальный 5.0 L-45 |  |
| 103 | Дистальды бұранда 5.0 L-50 Винт дистальный 5.0 L-50 |  |
| 104 | Дистальды бұранда 5.0 L-55 Винт дистальный 5.0 L-55 |  |
| 105 | Соқыр М8-0 бұранда Винт слепой M8-0 | Винты слепые, размерами M10x1-0, M8-0, М7-0 должены быть совместимы с бедренным стержнем, большеберцовым стержнем, плечевым стержнем. Слепой винт позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |
| 106 | Соқыр M7-0 бұрандасы Винт слепой M7-0 |  |
| 107 | Соқыр M10x1-0 бұрандасы Винт слепой M10x1-0 |  |
| 108 | Пластина тар, компрессиялық, 5 отвары шектеулі жанасуы бар. L-88 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 5отв. L-88 | Пластина узкая компрессионная с ограниченным контактом шириной 11 мм, толщиной 2,8 мм, длиной 88 мм, 118 мм, 133 мм, 163 мм. 5, 7, 8, 10 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую, также по протяженности пластины должны быть 5, 7 и 8 овальных компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Блокируемые и компрессионные отверстия не должны быть совмещенными. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 109 | Пластина тар, қысу, шектеулі Байланыс 7 отвар. L-118 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 7отв. L-118 |  |
| 110 | Пластина тар, компрессиялық, 8 отвары шектеулі жанасуы бар. L-133 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-133 |  |
| 111 | Пластина тар, компрессиялық, 10 отвары шектеулі жанасуы бар. L-163 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв. L-163 |  |
| 112 | Түзу реконструктивті Пластина 5 отва. Пластина реконструктивная прямая 5отв. | Пластина реконструктивная прямая, для фиксации переломов трубчатых костей, длиной 102 мм, 116 мм, 130 мм. 5, 6, 7, блокируемых отверстий по протяженности пластины, для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые и компрессионные отверстия не должны быть совмещенными. Толщина пластин 2,8 мм, ширина 11 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 113 | Түзу реконструктивті Пластина 6 отва. Пластина реконструктивная прямая 6отв. |  |
| 114 | Түзу реконструктивті Пластина 7 отва. Пластина реконструктивная прямая 7отв. |  |
| 115 | Тибиальды дистальды медиальды Пластина, сол жақ 6 отва. L-153 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 6отв. L-153 | Пластина большеберцовой дистальная медиальная левая и правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластины левые и правые. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-153мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 6 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |
| 116 | Тибиальды дистальды медиальды Пластина, сол жақ 8 отва. L-183 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 8отв. L-183 |  |
| 117 | Тибиальды дистальды медиальды Пластина, оң жақ 6 отвар. L-153 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 6отв. L-153 |  |
| 118 | Тибиальды дистальды медиальды Пластина, оң жақ 8 отва. L-183 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 8отв. L-183 |  |
| 119 | Тікелей Пластина 1/3 түтік 5 отвар. L-57 Пластина прямая 1/3 трубки 5отв. L-57 | Пластина блокируемая прямая 1/3 трубки, шириной 13 мм, толщиной 2 мм, 5, 7, 8 и 10 блокируемых отверстий, длина пластин 57 мм, 81 мм, 93 мм, 117 мм. Данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. компрессионных отверстий под кортикальные винты быть не должно. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 120 | Түзу Пластина 1/3 түтіктер 7 отвд. L-81 Пластина прямая 1/3 трубки 7отв. L-81 |  |
| 121 | Түзу Пластина 1/3 түтіктер 8 ответ. L-93 Пластина прямая 1/3 трубки 8отв. L-93 |  |
| 122 | Түзу Пластина 1/3 түтіктер 10 ответ. L-117 Пластина прямая 1/3 трубки 10отв. L-117 |  |
| 123 | Фибулаға арналған сол жақ дистальді бүйірлі Пластина 4 отва. L-85 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая 4отв. L-85 | Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости, правая и левая, длиной 85 мм, 95 мм, 4 и 5 отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины, 6 отверстий для блокируюших винтов 2,4 мм в дистальной части, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Должны иметься овальные компрессионные отверстия. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с компрессионными отверстиями. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 124 | Фибулаға арналған сол жақ дистальді бүйірлі Пластина 5 отва. L-95 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая 5отв. L-95 |  |
| 125 | Фибулаға арналған бүйірлі дистальды Пластина оң жақ 4 отвар. L-85 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости правая 4отв. L-85 |  |
| 126 | Фибулаға арналған оң жақ дистальді бүйірлі Пластина 5 отвар. L-95 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости правая 5отв. L-95 |  |
| 127 | Бұранда 3.5x12 Н Винт 3.5x12H | Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 128 | Бұранда 3.5x14 Н Винт 3.5x14H |  |
| 129 | Бұранда 3.5x16 Н Винт 3.5x16H |  |
| 130 | Бұранда 3.5x18Н Винт 3.5x18H |  |
| 131 | Бұранда 3.5x20Н Винт 3.5x20H |  |
| 132 | Бұранда 3.5x22Н Винт 3.5x22H |  |
| 133 | Бұранда 3.5x24Н Винт 3.5x24H |  |
| 134 | Бұранда 3.5x26Н Винт 3.5x26H |  |
| 135 | Бұранда 3.5x30Н Винт 3.5x30H |  |
| 136 | Бұранда 3.5x36Н Винт 3.5x36H |  |
| 137 | Бұранда 3.5x40Н Винт 3.5x40H |  |
| 138 | Бұранда 3.5x46Н Винт 3.5x46H |  |
| 139 | Бұранда 3.5x50Н Винт 3.5x50H |  |
| 140 | Т8 (HB), 3,0 х 5х 16мм сығымдалған канюлирлік бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х5х16 мм | Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Винт должен быть предназначен для фиксации фрагментов различных костей. Двойная резьба облегчает введение винта в кость. Безголовчатый дизайн уменьшает раздражение тканей и суставов. Различная конструкция резьбы позволяет усилить компрессию костных отломков. Диаметр канюли не более 1,2 мм. Диаметр головки винта не более 3,7 мм, диаметр резьбовой части винта 3,0 мм, диаметр гладкой части винта не менее 2,0 мм. Длина винта должна быть 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, длина резьбовой части должна быть 5 мм. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. |
| 141 | Т8 (HB), 3,0Х6Х18 ММ компрессиялық канюлирленген бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х6х18 мм |  |
| 142 | Т8 (HB), 3,0 х 7х 20мм сығымдалған канюлирлік бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х7х20 мм |  |
| 143 | Т8 (HB), 3,0Х8Х22 мм компрессиялық канюлирленген бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х8х22 мм |  |
| 144 | Т8 (HB), 3,0Х8Х24 ММ компрессиялық канюлирленген бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х8х24 мм |  |
| 145 | Т8 (HB), 3,0Х10Х26 мм компрессиялық канюлирленген бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х10х26 мм |  |
| 146 | Т8 (HB), 3,0Х10Х28 ММ компрессиялық канюлирленген бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х10х28 мм |  |
| 147 | Т8 (HB), 3,0х12х30 ММ компрессиялық канюлирленген бұранда Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), 3,0х12х30 мм |  |
|  | Жақ сүйегіне, иық және білек сүйектеріне арналған имплантаттар мен құралдар Имплантаты и инструменты для ключицы, костей плеча и преплечья |  |
| 148 | 8x200 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 8x200 | Стержнь компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=200мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм. Фиксация стержня должна осуществляться при помощи рентгеннегативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 18,25мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |
| 149 | 8x220 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 8x220 |  |
| 150 | 8x240 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 8x240 |  |
| 151 | 8x260 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 8x260 |  |
| 152 | 9x200 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 9x200 |  |
| 153 | 9x220 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 9x220 |  |
| 154 | 9x240 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 9x240 |  |
| 155 | 9x260 компрессиясы бар иық сүйегіне арналған өзек Стержень для плечевой кости с компрессией 9x260 |  |
| 156 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 8x150 Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x150 | Стержнь реконструктивный, предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=150 мм, 200 мм, фиксация стержня должна осуществляться при помощи рентгеннегативного целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм и 25мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 4 резьбовые отверстия М5,1х1,5мм на расстоянии 11мм, 17,5мм, 23,5мм и 30мм, обеспечивающие фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Отверстия расположены по спирали. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. |
| 157 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 8x200 Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x200 |  |
| 158 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 9x150 Стержень реконструктивный для плечевой кости 9x150 |  |
| 159 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 9x200 Стержень реконструктивный для плечевой кости 9x200 |  |
| 160 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 8x220 Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x220 |  |
| 161 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 8x240 Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x240 |  |
| 162 | Иық сүйегіне арналған реконструктивті өзек 9x220 Стержень реконструктивный для плечевой кости 9x220 |  |
| 163 | 2.7x20Н кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұрандалар Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H | Винты кортикальные: диаметр винтов 2,7 мм. Длина винтов 20мм, 26 мм, 30 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть совместимы с процедурами магнитно-резонансной томографией. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 164 | 2.7x26Н кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұрандалар Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26H |  |
| 165 | 2.7x30Н кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұрандалар Винт кортикальный самонарезающий 2.7x30H |  |
| 166 | Соқыр M4x0. 7 бұрандасы Винт слепой M4x0.7 | Винты слепые, размерами M4x 0.7 должны быть совместимы с стержнем для фиксации переломов костей предплечья. Слепой винт позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - титан, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 167 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық өзек 4x180 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x180 | Стержень предназначен для фиксации переломов предплечья, малоберцовой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180 мм, 200 мм, 220мм 240 мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=4 мм и 5 мм. Стержень неканюлированный. Диаметр проксимальной части стержня 6мм длинной 39мм. В дистальной части стержня расположено 1 нерезьбовое отверстие диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 12мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 2,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 20мм от верхушки стержня. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Конец стержня конический, вершинный угол 30°. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 168 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық өзек 4x200 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x200 |  |
| 169 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық өзек 4x220 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x220 |  |
| 170 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық өзек 4x240 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 4x240 |  |
| 171 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық Стержень 5x200 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 5x200 |  |
| 172 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық Стержень 5x220 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 5x220 |  |
| 173 | Білекке және фибулаға арналған компрессиялық Стержень 5x240 Стержень для предплечья и малоберцовой кости компрессионный 5x240 |  |
| 174 | Ілгегі бар клавикулярлы Пластина, сол жақ 5 отва.H-12 Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-12 | Пластина ключичная с крючком, левая и правая. Толщина пластины 3,5 мм, 5 и 6 блокируемых отверстий, под блокируемые винты диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Пластина должна иметь Г-образный крючок, высотой 12 и 15 мм, который заводится под акромиальный конец лопатки. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с компрессионными отверстиями. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 175 | Ілгегі бар клавикулярлы Пластина, оң жақ 5 ответ.H-12 Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-12 |  |
| 176 | Ілгегі бар клавикулярлы Пластина, сол жақ 5 отва.H-15 Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-15 |  |
| 177 | Ілгегі бар клавикулярлы Пластина, сол жақ 6 отва.H-15 Пластина ключичная с крючком, левая 6отв.H-15 |  |
| 178 | Ілгегі бар клавикулярлы Пластина, оң жақ 5 ответ.H-15 Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-15 |  |
| 179 | Ілгегі бар клавикулярлы Пластина, оң жақ 6 ответ.H-15 Пластина ключичная с крючком, правая 6отв.H-15 |  |
| 180 | Иық сүйегіне арналған Пластина 3 отвар. L101 Пластина для плечевой кости 3отв. L-101 | Пластина для плечевой кости, для фиксации переломов шейки и головки плечевой кости, длиной 101мм, 116 мм и 131 мм, 3, 4 и 5 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для винтов диаметром 3,5 мм, в проксимальной части 9 отверстий для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также должны быть 3, 4 и 5 овальных отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с компрессионными. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 181 | Иық сүйегіне арналған Пластина 4 отвар. L-116 Пластина для плечевой кости 4отв. L-116 |  |
| 182 | Иық сүйегіне арналған Пластина 5 отвар. L-131 Пластина для плечевой кости 5отв. L-131 |  |
| 183 | Шынтақ өсіндісіне арналған Пластина, сол жақ 2 отва. L-88 Пластина для локтевого отростка, левая 2отв. L-88 | Пластина для локтевого отростка (левая, правая), длиной 88 мм, 121 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 2 и 4, для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную целиндрическую. В диафизарной части пластины имеются компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 184 | Шынтақ өсіндісіне арналған Пластина, сол жақ 4 отва. L-121 Пластина для локтевого отростка, левая 4отв. L-121 |  |
| 185 | Шынтақ өсіндісіне арналған Пластина, оң жақ 2 қайырма. L-88 Пластина для локтевого отростка, правая 2отв. L-88 |  |
| 186 | Шынтақ өсіндісіне арналған Пластина, оң жақ 4отв. L-121 Пластина для локтевого отростка, правая 4отв. L-121 |  |
| 187 | Иық сүйегіне арналған оң жақ дистальды медиальді Пластина 6 отва. L-136 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная правая 6отв. L-136 | Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная (правая, левая), длиной 123 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 5 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также в диафизарной части пластины имеются 5 компрессионных отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. В дистальной части 6 блокирующих отверстии диаметром 2.4 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 188 | Иық сүйегіне арналған пластина дистальды медиальды сол жақ 6 отва. L-136 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная левая 6отв. L-136 |  |
| 189 | Иық сүйегіне арналған пластина дистальды дорсолатеральды оң жақ 5 отвар. L-123 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная правая 5отв. L-123 |  |
| 190 | Гумерус плитасы дистальды дорсолатеральды сол жақ 5отв. L-123 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная левая 5отв. L-123 |  |
| 191 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина оң 4отв. L-80 Пластина ключичная S-образная правая 4отв. L-80 | Пластина ключичная S-образная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, длиной 80 мм, 90 мм, 99 мм, 116 мм. 4, 5, 6, 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий для блокируемых винтов диаметром 2.4 мм и 3.5 мм на выбор хирурга, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые пластины не должны быть совмещены с компрессионными. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 192 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина оң жақ 5 отвар. L-90 Пластина ключичная S-образная правая 5отв. L-90 |  |
| 193 | S-тәрізді оң жақ клавикулярлы Пластина 6 отва. L-99 Пластина ключичная S-образная правая 6отв. L-99 |  |
| 194 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина оң жақ 8 отвар. L-116 Пластина ключичная S-образная правая 8отв. L-116 |  |
| 195 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина сол жақ 4 отва. L-80 Пластина ключичная S-образная левая 4отв. L-80 |  |
| 196 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина сол жақ 5 отва. L-90 Пластина ключичная S-образная левая 5отв. L-90 |  |
| 197 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина сол жақ 6 отва. L-99 Пластина ключичная S-образная левая 6отв. L-99 |  |
| 198 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина сол жақ 8 отва. L-116 Пластина ключичная S-образная левая 8отв. L-116 |  |
| 199 | S-тәрізді клавикулярлы Пластина, диафизарлы оң жақ, 8 отва. Пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 8отв. | Пластина ключичная S-образная диафизарная левая и правая - используется при переломах ключицы. Пластина фигурная – 3D. Анатомический S-образный дизайн пластины отражает форму кости. Толщина пластины 2,8мм. Длина пластин L-83мм, ширина сечения пластины 10,5мм. На пластине расположены под разными углами в 3-х плоскостях 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм и 2 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 6мм от каждого края пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. |
| 200 | Клавикулярлы Пластина S-тәрізді, диафизарлы сол жақ, 8 отва. Пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 8отв. |  |
| 201 | Тоқу инесі, тоқтаусыз, L=370 мм, d=1,8 мм, қауырсын қайрауымен Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны иметь размеры: длина = 370мм, диаметр = 1,8мм. Заточка перьевая. Толщина защитного покрытия должна быть от 2 до 5 мкм. Цилиндрическая поверхность спицы до покрытия должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Покрытие нитридом титана не должно снижать исходной шероховатости поверхности спицы, и иметь с ней прочное сцепление. Поверхность покрытия должна быть равномерно блестящей, не иметь шелушений, сколов, вздутий и растрескиваний (кроме хвостовика спицы, где в силу технологических особенностей нанесения покрытия допускаются неравномерности покрытия вплоть до его отсутствия). Цвет покрытия должен быть стального цвета. |
| 202 | - мм/10 м серкляж сымы Проволока серкляжная 1.0мм/10м | Проволока серкляжная: применяется для соединения костных отломков, диаметр проволоки 1,0 мм. Поставляется в бухтах по 10 м. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное |
| 203 | Канюлирлік бұрғы 3.5/1.2/150 Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 | Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Перечень должен соответствовать ассортименту, применяемому в ежедневной операционной практике. Размеры инструментов: Сверло канюлированное 3.5/1.2/150 - Сверло длиной 150мм и диаметром 3,5мм, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм Сверло 3.5/250 - Сверло диаметром 3,5мм, длиной 250 мм Сверло с измерительной шкалой 3.5/220,250 - Сверло с измерительной шкалой диаметром 3,5мм, длиной 220,250 мм Пила Джигли диаметром 1,8 мм, длиной 500 мм. Индивидуальная упаковка инструментов должна быть изготовлена из прозрачной полиэтиленовой пленки. В индивидуальной упаковке имеется одно изделие. На упаковку должна быть наклеена товарная этикетка, на государственном и русском языках, на которой должны быть указаны: название и размер изделия, номер изделия по каталогу (REF), номер производственной партии (LОТ), а также вид материала и наименование завода-производителя. Инструменты из нержавеющей стали, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. |
| 204 | Ара Джигли 1, 8х500мм Пила Джигли 1,8х500мм |  |
| 205 | 3.5/250 бұрғы Сверло 3.5/250 |  |
| 206 | 3.5/220 өлшеу шкаласы бар бұрғылау Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 |  |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

- непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),   подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова