Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жиынтықтағы портативті ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте : Консоль ультразвуковая не менее 1 шт: основной блок- Портативный ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса, вес не более 5,2 кг, Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 128 571, Полностью цифровое формирование луча, Динамический диапазон (дБ), не менее 258, Количество одновременно используемых передающих фокусных зон, не менее 8, Динамическая апертура, Динамический фильтр, Увеличение изображения в реальном времени, не менее, чем в 8 раз, Максимальная частота кадров, не менее 1598, Глубина визуализации не менее 33 см, Представление информации в реальном времени не хуже В-режима, М-режима, PW-режима, CFM-режима, PD-режима. Одновременное дуплексное и триплексное сканирование в режимах не хуже В/В, В/М, В/СFM, В/СFM/PW, Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками. В–режим: Количество карт серой шкалы, не менее 12, Количество карт псевдоокрашивания не менее 9,Максимальная частота кадров, не менее 1598, Максимальноe количество центральных частот в В-режиме на одном датчике, не менее 7. М–режим: Количество карт серой шкалы, не менее 12, Количество карт псевдоокрашивания не менее 9, Анатомический М-режим, PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра, Диапазон измеряемых скоростей, не менее 0,064 – 20,49 м/с, PRF не менее 500–26700 Гц, Максимальное отклонение угла сканирования на линейном датчике, не менее ±20°, Количество карт, не менее 14, Коррекция угла сканирования, шаг не менее ±90°, шаг 1°, CFM – Цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт, не менее 15, Диапазон измеряемых скоростей, не менее 0 – 3,91 м/с, PRF не менее 400 – 21000 Гц, Максимальное отклонение угла сканирования, не менее ±20°, Количество углов сканирования, не менее 7,Максимальная частота кадров, не менее 333, Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании, PD – Энергетический допплер: Количество карт, не менее 15, Диапазон измеряемых скоростей, не менее 0 – 3,91 м/с, PRF не менее 400 – 21000 Гц, Максимальное отклонение угла сканирования, не менее ±20° - Количество углов сканирования, не менее 7, Максимальная частота кадров, не менее 333 - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании, Регистрация направления кровотока, Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени), не менее 7 уровней накопления, Триплексный режим: В+CFM+PW, - B+PD+PW, B+TVI+PW,Частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее 35, Режим многолучевого сложносоставного сканирования для всех конвексных и линейных датчиков, Число одновременно передаваемых лучей, не менее 9, Число одновременно принимаемых лучей, не менее 9, Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, режимом изображения высокой четкости, не хуже 3D, Режим получения изображения высокой четкости и контрастности на основе адаптивного алгоритма, Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений - Совместимость со всеми типами датчиков, Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D, Количество степеней фильтрации изображения, не менее 5, Режим виртуального конвекса, Увеличение ширины ближней зоны визуализации фазированного датчика, Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте, не менее 1, Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей, Автоматическая оптимизация допплеровского спектра, Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме, Количество отображаемых параметров, не менее 14. Наличие пакетов расчетов и суммарные заключения для: Ангиологии; Кардиологии; Акушерства и гинекологии; Урологии; Исследований поверхностно расположенных органов; - Мускульно-скелетных исследований, Протокол отслеживания внутриутробного развития плода, Программы расчетов для многоплодной беременности, Программы расчетов для суставной дисплазии, Встроенные предустановочные программы для проведения исследований и процедур, в том числе: исследование брюшной полости пациентов, в том числе с ухудшенным акустическим окном; исследование сердца пациентов, в том числе с ухудшенным акустическим окном; исследование почек; неотложные исследования; исследование плевральной полости; исследование плечевого, локтевого, лучезапястного сустава; исследование кисти; исследование коленного, голеностопного сустава; исследование стопы; проведение региональной анестезии, в том числе позвоночник. Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 96, Русифицированный интерфейс пользователя, Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура, Автоматическая подсветка клавиатуры в зависимости от условий освещенности, Полный частотный диапазон системы не менее 1,7-22 МГц, Работа в автономном режиме без подзарядки аккумулятора не менее 0,5 часа, Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения Наличие настроек и регулировки следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима, CFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы, PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, Режим кинопетли: активация анатомического М- режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений, Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений: Составление архивов пациентов, Сохранение статических и динамических изображений в формате не хуже Raw DICOM «сырые» данные, Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений, Проведение измерений и расчетов на ранее сохраненных изображениях, Вывод отчета об исследовании одним нажатием, Сохранение отчетов в формате PDF, Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах не хуже (jpg, avi, wmv), Длительность кинопетли макс, кадров не менее 73 973, Длительность кинопетли макс, секунд, не менее 260,2, Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате не хуже Windows, Встроенный SSD-накопитель, Гб, не менее 128, Архивация изображений на внешний USB носитель или удаленный сервер одним нажатием, Количество USB-портов, не менее 3, Видео выход не хуже HDMI. Габариты: Вес консоли, не более 5,2 кг, Высота консоли не более 70 мм, Ширина консоли не более 343мм, Глубина консоли не более 375 мм. Электропитание: Напряжение 220В/50 Гц, Максимально потребляемая мощность: не более 136 ВА. Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской- не менее 2 шт, Накладки на клавиатуру- не менее 1 шт, Материал силикон накладка, предотвращающая основную клавиатуру от загрязнения. В комплект входит: Датчик конвексный-не менее 1 шт, Датчик широкополосный конвексный для абдоминальных, акушерско-гинекологических и урологических исследований, Число элементов не менее 192, Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 2-5, Угол сканирования, градусов, не менее 70, Радиус кривизны, мм, не более 60 мм, Глубина визуализации, мм, не менее 330, Поддержка спектрального допплера, Поддержка цветового допплеровского картирования, Поддержка многолучевого сложносоставного сканирования, Поддержка режима тканевой гармоники, Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее 3. Датчик линейный-не менее 1 шт, Датчик широкополосный линейный c кнопками на корпусе для исследований сосудов, малых и поверхностных органов, скелетно-мышечного аппарата, Программируемые кнопки на корпусе датчика, не менее 4, Программируемых функций на каждую кнопку, не менее 32, Число элементов не менее 192, Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 4,2-13, Апертура, мм, не более 40,Глубина визуализации, мм, не менее 120, Изменение угла сканирования, градусов, не менее 20, Поддержка спектрального допплера, Поддержка цветового допплеровского картирования, Поддержка режима тканевой гармоники, Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее 4. Датчик микроконвексный внутриполостный- не менее 1 шт, Датчик широкополосный микроконвексный внутриполостной для акушерско-гинекологических и урологических исследований: Число элементов не менее 128, Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 4,2-10, Радиус кривизны, град, не более 11, Глубина визуализации, мм, не менее 140, Угол сканирования, градусов, не менее 132, Поддержка спектрального допплера, Поддержка цветового допплеровского картирования, Поддержка многолучевого сложносоставного сканирования, Поддержка режима тканевой гармоники,Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее 3. Датчик секторный фазированный- не менее 1 шт, Датчик широкополосный секторный фазированный для кардиологических, абдоминальных и транскраниальных исследований: Число элементов не менее 64, Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,7-4, Угол сканирования, градусов, не менее 120, Глубина визуализации, мм, не менее 300, Поддержка спектрального (PW, CW) допплера, Поддержка цветового допплеровского картирования, Поддержка режима тканевой гармоники, Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее 4, Расширение ширины ближней зоны визуализации фазированных датчиков. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера- не менее 1 шт, CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра, Диапазон измеряемых скоростей, не менее 0,01 – 21,2 м/с, PRF, не менее 400 – 49000 Гц, Количество карт, не менее 14. Устройство, обеспечивающее возможность передачи данных- не менее 1шт, Функция должна обеспечивать передачу данных в стандарте не хуже DICOM 3. Док-станция для ультразвуковой системы мобильная с возможностью подключения к сети- не менее 1 шт, Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в стационарном варианте (тележка с не менее, чем тремя портами датчиков), Тележка док-станция с не менее, чем тремя активными портами для датчиков и регулировкой по высоте, Отсеки для черно-белого и цветного принтеров, Не менее трех держателей для датчиков и кабелей, Регулировка высоты в диапазоне, см, не менее 14, Встроенные динамики, порты не хуже LAN, DVI, не менее 4 портов USB , Адаптер питания для подключения принтера. Аккумуляторная батарея- не менее 1 шт, позволяющая автономно работать до 3-х часов. Устройство, печатающее черно-белым ультразвуковым изображением в комплекте с кабелями для подключения- не менее 1 шт. Расходные материалы : Бумага для устройства, печатающего черно-белого ультразвукового изображения- не менее 1 рулона глянцевой бумаги формата А6. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова