Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жиынтықта ортопедиялық аккумуляторлық ара Пила ортопедическая аккумуляторная в комплекте | ## Жиынтықта ортопедиялық аккумуляторлық ара. Жинақ тұрады: Сағитталды аккумуляторлық ара-1 дана тұтқадағы бір пернені басқару, жылдамдықтың 2 режимінен кем емес: минутына 12000 және 1000 циклден кем емес, жүздерді кілтсіз бекіту,жүздерді ось бойынша әртүрлі позицияларда бекіту мүмкіндігі, 45 қадаммен, қозғалыс амплитудасы 5, Салмағы 1,45 кг артық емес, биіктігі 216 мм кем емес, [8,5 дюйм] (батареямен), ені 38 мм –ден аспайды [1,50 дюйм], ұзындығы кемінде 163 мм [6,4 дюйм] жылдамдықты үздіксіз реттеу-кемінде 800 айн/мин; Катетеризация Макс диаметрі кемінде 4 мм; Жұмыс кернеуі 14 В посттан аспайды.аккумулятордың сыйымдылығы 2,0 Ач кем емес; Қуаты 150 Вт; заряды таусылған аккумуляторды зарядтау уақыты макс.кем дегенде 45 мин Жұмыс температурасы 0-ден +50°с-қа дейін; Батарея Түрі Ni-H; электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі BF; судың енуінен қорғау PX4. Қысқа ара полотносы-10 дана, ұзындығы 90 мм – ден кем емес; ені 18 мм – ден артық емес; қалыңдығы 1,27 мм-ден кем емес Бекіту механизмі-ілмекті, бекіту жүйесі: ені 18,5 мм-ден кем емес құлып (құлып полотносының барлық жазықтығы бойынша), ұзындығы 23 мм-ден кем емес таңбалау белгісімен-толық орнатылған. Гантель тәрізді пышақтың тісті элементі-сенімді және қауіпсіз бекіту үшін қос құлып. Гантель тәрізді механизм ішкі диаметрі кемінде 4,9 мм, ұзындығы кемінде 6 мм, ені кемінде 2,7 мм жалпақ ойықпен жалғанған 2 дөңгелек тесіктен тұрады, мұнда сыртқы диаметрі кемінде 9 мм гантель тәрізді құлыпты бекітудің сыртқы тесігі 6.5 мм кенептен тыс шығады. - лазерлік нақыштау арқылы. Кесу жиегінің ені - 18 мм – ден аспайды, кенептің қалыңдығы-кемінде 1,27 мм пышақтың бүйір бөлігі дөңгелектенеді, жұмыс бөлігінің ұзындығы-кемінде 90 мм. Тістер әр жағынан сүйек үгіндісін жинауға арналған арнаға бағытталған, сыртқы тістер – 2 дана пышақ пышағының шетіне бағытталған, тістердің саны - кем дегенде 9 дана, 5 дана. бір жағынан, 4 дана екінші жағынан, тістердің ұзындығы-1 мм-ден аспайды, пышақтың кем дегенде 8 аралық ойықтары, тістер пышақтың жиегінде орналасқан. кесу тиімділігін арттыру үшін кесу жиегінің қалыңдығы бойынша тақтайша. Арасындағы қашықтық зубцами жиектерінде арна үшін алым сүйек үгіндісі артық емес 2мм. Сүйек үгіндісін жинауға арналған дөңес-вогнуты арна, арнаның вогнуты бөлігінің ұзындығы-кемінде 8 мм, арнаның дөңес бөлігінің ұзындығы кемінде 6 мм, арнаның толық ені-25 мм. Материал-медициналық тот баспайтын болат. Қысқа ара полотносы-10 дана, ұзындығы 100 мм кем емес; ені 25 мм артық емес; қалыңдығы 1,27 мм кем емес Бекіту механизмі – ілмекті, бекіту жүйесі: ені 18,5 мм кем емес құлып (құлып полотносының барлық жазықтығы бойынша), ұзындығы 23 мм кем емес таңбалау белгісі бар – толық орнату. Гантель тәрізді пышақтың тісті элементі-сенімді және қауіпсіз бекіту үшін қос құлып. Гантель тәрізді механизм ішкі диаметрі 4,9 мм-ден аспайтын, ұзындығы кемінде 6 мм, ені 2,7 мм-ден аспайтын жалпақ ойықпен жалғанған 2 дөңгелек тесіктен тұрады, мұнда сыртқы диаметрі кемінде 9 мм болатын гантель тәрізді құлыпты бекітудің сыртқы тесігі кенептен тыс 6.5 мм шығады. - лазерлік нақыштау арқылы. Кесу жиегінің ені – 25 мм – ден аспайды, кенептің қалыңдығы-кемінде 1,27 мм пышақтың бүйір бөлігі дөңгелектенеді (камера алынып тасталады), жұмыс бөлігінің ұзындығы-кемінде 100 мм. Әрбір жағынан тістер сүйек үгіндісін жинауға арналған арнаға бағытталған, сыртқы тістер - пышақ төсемінің шетіне кемінде 2 дана, ішкі тістердің саны кемінде 14 дана, әр жағынан 7 дана, пышақтың шеті бойынша кемінде 2 сыртқы, тістердің ұзындығы кемінде 1 мм, кем дегенде 7 аралық тістер пышақтың екі жағындағы ойықтар, тістер кесу тиімділігін арттыру үшін кесу жиегінің қалыңдығы бойынша тақтайша тәрізді. Сүйек үгіндісін жинауға арналған саңырауқұлақ тәрізді арна, сүйек үгіндісін жинауға арналған арнаның ұзындығы-кемінде 15 мм, сүйек үгіндісін жинауға арналған арнаның шетіндегі тістер арасындағы қашықтық 2 мм-ден аспайды. сүйек үгіндісін жинауға арналған дөңес арна, арнаның ұзындығы кемінде 10 мм, ені кемінде 20 мм, талап ету ұзындығы кемінде 11 мм.Материал - медициналық тот баспайтын болат. Үлкен батареяға арналған Кейс (жиынтықта) -2 дана, стерильденбейтін үлкен батарея үшін стерильденетін қап, ыстыққа төзімді пластиктен жасалған, қара түсті, тұтқаларымен жылдам қосылуға арналған салазкалары бар. Герметикалық түрде жабылады. Корпустың Корпусы мен қақпағы ыстыққа төзімді пластиктен жасалған. Корпус ішінде жалғағыш сымдардың болмауы (аккумулятордан түйісу тұтас металл пластина арқылы беріледі, бұл дәнекерленген және басқа да қосымша қосылыстардың зақымдалу мүмкіндігін болдырмайды. Металл, өңдеуге төзімді тұтқа, контейнердің қақпағын ашатын және жабатын, ыстыққа төзімді резеңке таспаны тығыздайтын. Бекіту-Үш тісті пішінді бекіту механизмі, "аяғы"бекітілген. Өлшемдері: ұзындығы - 95 мм, ені - 74,4 мм, биіктігі - 100,8 мм, салмағы-0,24 кг аспайды. Материал: литий-ион (Li-Ion). Аккумуляторда батареяның толық дерлік разрядталғаны туралы хабарлайтын жарық индикаторы болуы тиіс. Зарядталған аккумулятор 10 тәулік ішінде зарядтың кем дегенде 90% - ын ұстап тұруы тиіс. Саны (150 цикл заряд/разряд) жеңіл жүктеме кезінде кемінде 26,5 минут үздіксіз жұмысты (5A), орташа жүктеме кезінде кемінде 8,8 минут (15 А), ауыр жүктеме кезінде кемінде 4,4 минут (30 А) қамтамасыз етуі тиіс. Вольтаж: 12,6 В, сыйымдылығы: 2,2 а-сағ кем емес, батареядағы есте сақтау құрылғылары: микрочип, қайта зарядтау циклдарының санын есте сақтау. Оның қазіргі батарея сыйымдылығының жарықдиодты индикаторы бар. Бекіту: қара түсті "табаны" бар Үш тісті пішінді бекіту механизмі. Аккумулятордың өлшемдері: ұзындығы: 84 мм артық емес, ені: 71 мм артық емес, биіктігі: 76 мм артық емес, салмағы: 410 г артық емес. Стерильдеу науасы (жиынтықта) - 1 дана, тұтқаларды керек-жарақтарымен стерильдеуге арналған 2 тұтқаға арналған Контейнер. Сыйымдылығы: 2 тұтқалары. Өлшемдері: салмағы 3,65 кг-нан аспайды. Дене материалы: алюминий, PEEK, TPE. GDG-I зарядтағыш 220V желісінен әмбебап зарядтағыш, бір уақытта 2 аккумуляторға дейін зарядтау мүмкіндігі, дисплейде зарядтау циклінің көрінісі, әр ұя үшін бөлек, зарядтау циклі "жад"әсерін болдырмау үшін батареяны бастапқы толық зарядсыздандыруды қамтиды. Стерильденбейтін аккумуляторды асептикалық блокта және одан бөлек зарядтау мүмкіндігі. Дисплей: сұйық кристалды монохромды, артқы жарық түсі көк. Электрлік сипаттамалары: кіру: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, шығу: ашық контур 20 В. механикалық сипаттамалары: габариттері: биіктігі 110,2 мм артық емес, ені 240,5 мм артық емес, ұзындығы 240 мм артық емес, салмағы 1,7 кг артық емес. Стерильдеу каналы үлкен -1 дана, асептикалық жағдайларда батареяға арналған кейске қоректендіру модулін орнатуға арналған. Габариттері: биіктігі 37 мм артық емес, ені 103,5 мм артық емес, ұзындығы 150,2 мм артық емес, салмағы 0,077 кг артық емес. ## Пила ортопедическая аккумуляторная в комплекте. Комплект состоит из: Пила сагиттальная аккумуляторная-1 шт управление одной клавишей на рукоятке, не менее 2 режима скорости: не менее 12000 и 1000 циклов в минуту, бесключевое крепление лезвий,возможность фиксации лезвия в различных положениях по оси, с шагом 45˚, амплитуда движений 5˚, вес не более 1,45кг высота не менее 216 мм, [8,5 дюймов] (с батареей), ширина не более 38 мм [1,50 дюйма], длина не менее 163 мм [6,4 дюйма] Непрерывное регулирование скорости –не менее 800 об/мин; Катетеризация Макс диаметр не менее 4 мм; Рабочее напряжение не более 14 В пост.тока; Емкость аккумулятора не менее 2,0 Ач; Питание 150 Вт; Время зарядки разряженного аккумулятора макс. не менее 45 мин Рабочая температура от 0 до +50°С; Тип аккумулятора Ni-H; Степень защиты от поражения электрическим током BF; Защита от проникновения воды PX4. Полотно пилы короткое-10 шт, длина не менее 90 мм; ширина не более 18 мм; толщина не менее 1,27 мм Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной не менее 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной не менее 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром не менее 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной не менее 6 мм, шириной не менее 2,7 мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром не менее 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки – не более18 мм, толщина полотна - не менее 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части – не менее 90 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов – не менее 9 шт, по 5 шт. с одной стороны, 4 шт. со второй, длина зубцов- не более 1 мм., не менее 8 межзубцовых углублений лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- не более 2мм. Выпукло-вогнутый канал для сбора костной крошки, длина вогнутой части канала – не менее 8мм, длина выпуклой части канала не менее 6мм, полная ширина канала – не более 25мм. Материал- медицинская нержавеющая сталь. Полотно пилы короткое-10 шт, длина не менее 100 мм; ширина не более 25 мм; толщина не менее 1,27 мм Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной не менее 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной не менее 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром не более 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной не менее 6 мм, шириной не более 2,7мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром не менее 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки – не более 25мм, толщина полотна – не менее 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена (снята фаска), длина рабочей части – не менее 100 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы –не менее 2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних не менее 14 шт, по 7 шт. с каждой стороны, не менее 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов-не менее 1 мм., не менее 7 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки –не менее 15мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- не более 2мм. Вогнутый канал (верхняя часть вогнута во внутрь) для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки – не менее 10мм, ширина канала – не более 15мм, длина искоса – не менее 11мм. Выпуклый канал (нижняя часть выпуклая), для сбора костной крошки, длина канала не менее 10мм, ширина не более 20мм, длина искоса не менее 11мм.Материал- медицинская нержавеющая сталь. Кейс для батареи большой (в комплекте) -2 шт, Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- 95 мм, ширина- 74,4 мм, высота- 100,8 мм, масса- не более 0,24 кг. Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Кол-во (150 циклов заряд/разряд) Должен обеспечить не менее 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), не менее 8,8 мин при средней (15 А), не менее 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 12,6 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Имеет встроенную светодиодную индикацию текущей ёмкости батареи. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. Лоток стерилизационный(в комлекте)-1 шт, Контейнер для стерилизации рукояток с принадлежностями, на 2 рукоятки. Вместимость: 2 рукоятки. Габариты: в вес не более 3,65 кг. материал корпуса: алюминий, PEEK, TPE. Зарядное устройство GDG-I Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 2х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отдельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механические характеристики: Габариты: высота не более 110,2 мм, ширина не более 240,5 мм, длина не более 240 мм, вес не более 1,7 кг. Канал стерилизационный большой -1 шт, Предназначен для установки модуля питания в кейс для батареи в асептических условиях. Габариты: высота не более 37 мм, ширина не более 103,5 мм, длина не более 150,2 мм, вес не более 0,077 кг. |
| 2 | Аккумуляторлы ортопедиялық дрель жиынтықта Дрель ортопедическая аккумуляторная в комплекте | Жиынтықта ортопедиялық аккумуляторлық дрель. Жинақ тұрады: Аккумуляторлы дрель-1 дана, канюлированная басқару тұтқасында, бірқалыпты реттеумен жылдамдығы күшпен басу. Алға, артқа, осцилляторлық, қауіпсіз режимдер. Бұрғылау және Ример үшін жеке саптамаларды қажет етпейді (тұтқадағы бұрғылау/ример режимін ауыстыру), бұрғылау режиміндегі максималды жылдамдық кемінде 1200 айн/мин. Ример режимінде 270 айн/мин, Ример режиміндегі қуат кемінде 16,95 N/m саптаманы кез-келген позицияда орнату(360) салмағы 1,4 кг-нан аспайды. Биіктігі (батареямен) – кемінде 8,6 дюйм (219 мм), ені-кемінде 1,5 дюйм (38 мм), ұзындығы –кемінде 6,0 дюйм (153 мм) жылдамдықты үздіксіз реттеу –кемінде 800 айн/мин; Катетеризация Макс диаметрі кемінде 4 мм; Жұмыс кернеуі 14 дюймден аспайды Постқа.қуаты; аккумулятордың сыйымдылығы 2,0 Ач кем емес; қоректендіру 150 Вт; зарарланған аккумуляторды зарядтау уақыты макс.кем дегенде 45 мин Жұмыс температурасы 0-ден +50°с-қа дейін; аккумулятордың түрі Ni-H; электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі BF; судың енуінен қорғау PX4. Тез ажыратылатын саптама-1 дана, патрон тез кілтсіз жалғанған болуы тиіс. Артқы біліктің қырларының саны: 6-дан кем емес, патронның артқы білігін бұрғылауға неғұрлым сенімді және дәл бекітуге арналған арнайы тіліктердің саны: 6-дан кем емес, артқы білікте бұрғылауға жылдам бекітуге және патронның құлауын болдырмауға арналған ойықтың болуы. Саптама 1/4 " -1 дана, негізгі қосылымы 8 мм-ге дейінгі патрон, 3 жұдырықшалы бекіту механизмі. Диаметрі 8 мм-ге дейінгі кез-келген бұрғыларды бекіту мүмкіндігі.бекіту механизмінің тістерінің саны: 31-ден кем емес, біліктің қырларының саны: 6-дан кем емес. Бұрғылау кезінде картридждің білігін неғұрлым сенімді және дәл бекітуге арналған арнайы слоттардың саны: кемінде 6. Бұрғылауды тез бекітуге және картридждің құлауын болдырмауға арналған ойықтың болуы. Тез алынатын саптама-1 дана, HUDSON-дан кем емес Картридж тез кілтсіз қосылыммен болуы керек. Артқы біліктің қырларының саны: 6-дан кем емес, патронның артқы білігін бұрғылауға неғұрлым сенімді және дәл бекітуге арналған арнайы тіліктердің саны: 6-дан кем емес, артқы білікте бұрғылауға жылдам бекітуге және патронның құлауын болдырмауға арналған ойықтың болуы. Бекітілген иненің диаметрі 0,7 - 2,0 мм болатын саптама-1 дана, Каннулирленген, бұрғылауға кілтсіз автоматты түрде бекітіледі. Саптама инені ұстап алуға арналған арнайы тұтқамен жабдықталған, инені кілтсіз бекіту. Бұрғылауды тез бекітуге және картридждің құлауын болдырмауға арналған ойықтың болуы. Беріліс қатынасы 1:1. Габариттері: диаметрі 26 мм артық емес, ұзындығы 88 мм артық емес, салмағы 0,27 кг артық емес. Бекітілген иненің диаметрі бар саптама – 2-3, 2 мм-1 дана, Каннулирленген, бұрғылауға кілтсіз автоматты түрде бекітіледі. Саптама инені ұстап алуға арналған арнайы тұтқамен жабдықталған, инені кілтсіз бекіту. Бұрғылауды тез бекітуге және картридждің құлауын болдырмауға арналған ойықтың болуы.. Беріліс қатынасы 1:1. Габариттері: диаметрі 26 мм артық емес, ұзындығы 88 мм артық емес, салмағы 0,27 кг артық емес. Бекітілген иненің диаметрі 3.0-4.2 мм болатын саптама-1 дана, Каннулирленген, бұрғылауға кілтсіз автоматты түрде бекітіледі. Саптама инені ұстап алуға арналған арнайы тұтқамен жабдықталған, инені кілтсіз бекіту. Бұрғылауды тез бекітуге және картридждің құлауын болдырмауға арналған ойықтың болуы. Беріліс қатынасы 1:1. Габариттері: диаметрі 26 мм артық емес, ұзындығы 88 мм артық емес, салмағы 0,27 кг артық емес. Үлкен батареяға арналған Кейс (жиынтықта) -2 дана, стерильденбейтін үлкен батарея үшін стерильденетін қап, ыстыққа төзімді пластиктен жасалған, қара түсті, тұтқаларымен жылдам қосылуға арналған салазкалары бар. Герметикалық түрде жабылады. Корпустың Корпусы мен қақпағы ыстыққа төзімді пластиктен жасалған. Корпус ішінде жалғағыш сымдардың болмауы (аккумулятордан түйісу тұтас металл пластина арқылы беріледі, бұл дәнекерленген және басқа да қосымша қосылыстардың зақымдалу мүмкіндігін болдырмайды. Металл, өңдеуге төзімді тұтқа, контейнердің қақпағын ашатын және жабатын, ыстыққа төзімді резеңке таспаны тығыздайтын. Бекіту-Үш тісті пішінді бекіту механизмі, "аяғы"бекітілген. Өлшемдері: ұзындығы - 95 мм, ені - 74,4 мм, биіктігі - 100,8 мм, салмағы-0,24 кг аспайды. Материал: литий-ион (Li-Ion). Аккумуляторда батареяның толық дерлік разрядталғаны туралы хабарлайтын жарық индикаторы болуы тиіс. Зарядталған аккумулятор 10 тәулік ішінде зарядтың кем дегенде 90% - ын ұстап тұруы тиіс. Саны (150 цикл заряд/разряд) жеңіл жүктеме кезінде кемінде 26,5 минут үздіксіз жұмысты (5A), орташа жүктеме кезінде кемінде 8,8 минут (15 А), ауыр жүктеме кезінде кемінде 4,4 минут (30 А) қамтамасыз етуі тиіс. Вольтаж: 12,6 В, сыйымдылығы: 2,2 а-сағ кем емес, батареядағы есте сақтау құрылғылары: микрочип, қайта зарядтау циклдарының санын есте сақтау. Оның қазіргі батарея сыйымдылығының жарықдиодты индикаторы бар. Бекіту: қара түсті "табаны" бар Үш тісті пішінді бекіту механизмі. Аккумулятордың өлшемдері: ұзындығы: 84 мм артық емес, ені: 71 мм артық емес, биіктігі: 76 мм артық емес, салмағы: 410 г артық емес. Стерильдеу каналы үлкен -1 дана, асептикалық жағдайларда батареяға арналған кейске қоректендіру модулін орнатуға арналған. Габариттері: биіктігі 37 мм артық емес, ені 103,5 мм артық емес, ұзындығы 150,2 мм артық емес, салмағы 0,077 кг артық емес. Дрель ортопедическая аккумуляторная в комплекте. Комплект состоит из: Дрель аккумуляторная-1 шт, канюлированная управление на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Режимы вперед, назад, осциляторный, безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переключение режима дрель/ример на рукоятке), максимальная скорость в режиме дрели не менее 1200 об/мин.в режиме римера 270 об/мин, Мощность в режиме римера не менее 16,95 N/m Установка насадки в любом положении(360˚) Вес не более 1,4кг. Высота (с батареей) – не менее 8,6 дюймов (219 мм), Ширина –не более 1,5 дюйма (38 мм), Длина –не менее 6,0 дюймов (153 мм) Непрерывное регулирование скорости –не менее 800 об/мин; Катетеризация Макс диаметр не менее 4 мм; Рабочее напряжение не более 14 В пост.тока; Емкость аккумулятора не менее 2,0 Ач; Питание 150 Вт; Время зарядки разряженного аккумулятора макс. Не менее 45 мин Рабочая температура от 0 до +50°С; Тип аккумулятора Ni-H; Степень защиты от поражения электрическим током BF; Защита от проникновения воды PX4. Насадка быстроразъемная-1 шт, патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Насадка 1/4”-1 шт, патрон с ключевым соединением до 8мм, 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 8 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Насадка быстроразъемная-1 шт, Патрон не хуже HUDSON должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Насадка с диаметром фиксируемой спицы- 0,7-2,0 мм – 1 шт, Канюлированная, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Насадка с диаметром фиксируемой спицы- 2-3,2 мм – 1 шт, Канюлированная, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона.. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Насадка с диаметром фиксируемой спицы- 3.0-4.2 мм-1 шт, Канюлированная, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Кейс для батареи большой (в комплекте) -2 шт, Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- 95 мм, ширина- 74,4 мм, высота- 100,8 мм, масса- не более 0,24 кг. Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Кол-во (150 циклов заряд/разряд) Должен обеспечить не менее 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), не менее 8,8 мин при средней (15 А), не менее 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 12,6 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Имеет встроенную светодиодную индикацию текущей ёмкости батареи. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. Канал стерилизационный большой -1 шт, Предназначен для установки модуля питания в кейс для батареи в асептических условиях. Габариты: высота не более 37 мм, ширина не более 103,5 мм, длина не более 150,2 мм, вес не более 0,077 кг. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                                    Маутова Ж. К.