Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| Инструменты для травматологических операций |  |  |
| 1 | Егеу Напильник | Ені 20 мм-ден кем емес, ұзындығы 220 мм-ден аспайтын файл .Жұмыс бөлігі-ені 20 мм-ден кем емес, ұзындығы 110 мм-ден аспайтын гофрленген тісті бет. Тұтқаның ұзындығы кемінде 110 мм. тұтқа мен жұмыс бөлігінің арасында 14 мм.өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Напильник шириной не менее 20мм, длиной не более 220мм .Рабочая часть – рифлёная зубчатая поверхность шириной не менее 20мм, длиной не более 110мм. Рукоятка плоская прямоугольная. Длина рукоятки не менее 110мм. Между рукояткой и рабочей частью сужение на размер 14мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 2 | Балға ұзындығы 240 мм Молоток длина 240 мм | Балға 900гр. Құралдың ұзындығы 240 мм. тұтқаның ұзындығы 105 мм-ден кем емес, диаметрі 24 мм-ден кем емес, өлшемі 16 мм-ге түсірілген. Балға цилиндр пішінді, диаметрі кемінде 47 мм, ұзындығы кемінде 66 мм.сабы мен қасықты қосатын мойын диаметрі 10 мм. дайындау Материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Молоток 900гр. Длина инструмента 240мм. Длина рукоятки не менее 105мм, диаметр не менее 24мм, спащена на размер 16мм. Рукоятка имеет рифлёную поверхность, предотвращает проскальзывание в руке. Боёк молотка цилиндрической формы, диаметр не менее 47мм, длина не менее 66мм. Диаметр шейки соединяющей рукоятку и боёк 10мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 3 | Farabeuf қисық айырғыш Распатор Farabeuf изогнутый | Құралдың иілген ұзындығы кемінде 150 мм, тұтқасының ұзындығы кемінде 110 мм, ені кемінде 15 мм, беті тегіс. Жұмыс бөлігі тікбұрышты, соңында көрсетілген, ортасында 5°бұрышпен иілген. Ені 13 мм-ден кем емес, Ұзындығы 30 мм-ден кем емес. айырғыштың жұмыс бөлігінің артқы жағында гофрленген, тісті беті R 50 мм радиусымен тереңдетуге, 15 мм аралықта. дайындау Материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Распатор изогнутый Длина инструмента не менее 150мм. Рукоятка длиной не менее 110мм, шириной не менее 15мм, поверхность гладкая. Рабочая часть прямоугольная, заострённая на конце, Изогнута по середине под углом 5°. Ширина не менее 13мм, длина не менее 30мм. На обратной стороне рабочей части распатора рифлёная, зубчатая поверхность на углублении радиусом R50мм, на промежутке 15мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 4 | Farabeuf түзу распатор Распатор Farabeuf прямой | Айырғыш құралдың тік ұзындығы 150 мм кем емес, тұтқасының ұзындығы 110 мм кем емес, ені 15 мм кем емес, беті тегіс. Жұмыс бөлігі тікбұрышты, соңында көрсетілген. Ені 13 мм-ден кем емес, Ұзындығы 30 мм-ден кем емес, айырғыштың жұмыс бөлігінің артқы жағында гофрленген, тісті беті R 50 мм радиусымен тереңдетуге, аралықта 15 мм. дайындау Материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Распатор прямой Длина инструмента не менее 150мм. Рукоятка длиной не менее 110мм, шириной не менее 15мм, поверхность гладкая. Рабочая часть прямоугольная, заострённая на конце. Ширина не менее 13мм, длина не менее 30мм. На обратной стороне рабочей части распатора рифлёная, зубчатая поверхность на углублении радиусом R50мм, на промежутке 15мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 5 | Балға ұзындығы 180 мм Молоток длина 180 мм | Балға құралдың ұзындығы 180 мм. тұтқаның ұзындығы 105 мм-ден кем емес, диаметрі 24 мм-ден кем емес, өлшемі 16 мм-ге түсірілген. Цилиндр пішінді балға, диаметрі 40 мм, ұзындығы 48 мм.сабы мен қасықты қосатын мойынның диаметрі 10 мм. балғаның салмағы кемінде 700 г. дайындау Материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Молоток Длина инструмента не менее 180мм. Длина рукоятки не менее 105мм, диаметр не менее 24мм, спащена на размер 16мм. Рукоятка имеет рифлёную поверхность, предотвращает проскальзывание в руке. Боёк молотка цилиндрической формы, диаметр 40мм, длина 48мм. Диаметр шейки соединяющей рукоятку и боёк 10мм. Вес молотка не менее 700 г. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 6 | Hohmann элеваторы Элеватор Hohmann | Элеватор құралдың ұзындығы 220 мм кем емес, қалыңдығы 4 мм артық емес, тұтқасының ені 30 мм артық емес, тұтқасының ұзындығы 6,8 мм дейін тарылады, тұтқасының ұзындығы 159 мм артық емес, басының ені 10 мм кем емес, Ұзындығы 37 мм артық емес, көлденең қимасында сопақша, ұшында 3 мм дейін тарылтады, басының биіктігі 14 мм, басы айнымалы радиусы бойынша тұтқалар R=100 мм, R = 20 мм. элеватордың жұмыс бөлігінің ұшы өткір. Тұтқаның соңында тұтқаның ұшынан 15 мм қашықтықта диаметрі 18 мм тесік бар. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Элеватор длина инструмента не менее 220мм, толщина не более 4мм, ширина в рукоятке не более 30мм, сужается до 6,8мм, длина рукоятки не более 159мм, ширина головки не менее 10мм, длина не более 37мм, овальная в в поперечном сечении, сужается на кончике до 3мм, высота головки 14мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=100мм, на R=20мм. Конец рабочей части элеватора острый. В рукоятке на конце расположено отверстие диаметром 18мм, на расстоянии 15мм от конца рукоятки. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 7 | элеваторы Wagner Элеватор Wagner | Элеватор аспаптың ұзындығы кемінде 220 мм, қалыңдығы кемінде 4 мм, тұтқасының ені 30 мм-ден аспайды, тұтқасының ұзындығы кемінде 10 мм-ге дейін, тұтқасының ұзындығы кемінде 173 мм-ге дейін, басының ені кемінде 17 мм-ге дейін, ұзындығы кемінде 37 мм-ге дейін, көлденең қимасында сопақша, ұшында 6 мм-ге дейін, басының биіктігі 14 мм-ге дейін, басы тұтқаға қатысты айнымалы радиусы R=100 мм, R = 10 мм. элеватордың жұмыс бөлігінің соңы өткір. Тұтқаның соңында диаметрі 18 мм және 14 мм болатын 2 тесік бар, тұтқаның ұшынан 15 мм және 45 мм қашықтықта. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Элеватор длина инструмента не менее 220мм, толщина не менее 4мм, ширина в рукоятке не более 30мм, сужается до 10мм, длина рукоятки не менее 173мм, ширина головки не более 17мм, длина не менее 37мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 6мм, высота головки 14мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=100мм, на R=10мм. Конец рабочей части элеватора острый. В рукоятке на конце расположено 2 отверстия диаметром 18мм и 14мм, на расстоянии 15мм и 45мм от конца рукоятки. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 8 | Сүйек сым кескіштер Костные кусачки | Сүйек тістегіштер құралдың ұзындығы 170 мм кем емес, жайылған түрдегі ені 73 мм артық емес, кенелердің соңынан 106 мм артық емес қашықтықта қиылысатын 2 иінтіректен кем емес, иінтіректер 28° бұрышпен және радиусы бойынша r130 ММ иілген, иінтіректің ені 6 мм.иінтіректердің сыртқы бетінде саусақтардың астындағы ойықтар орналасқан. Тұтқалардың ішкі жағында серпімді иілген тақталар бекітілген, олар бір-бірінен итеріп, қысым әлсірегеннен кейін тұтқаларды бастапқы күйіне қайтарады. Сүйектерді кесуге арналған өткір жиектері бар 5х20 мм сопақша ойықтармен аяқталған губкалар. Әр губканың ені 5 мм-ден кем емес, Ұзындығы 34 мм-ден аспайды, тұтқаларға қатысты 15°бұрышпен иілген. Губкалар мен тұтқалар 4 пунктазаға қосылған. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Костные кусачки Длина инструмента не менее 170мм, ширина в разложенном виде не более 73мм. Не менее 2 рычага пересекающихся на расстоянии не более 106мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R130мм, ширина рычага 6мм, на внешней поверхности рычагов расположены выямки под пальцы. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые отталкиваясь друг от друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть кусачек – губки завершённые овальными выямками 5х20мм с острыми краями для резки кости. Ширина каждой губки не менее 5мм, длина не более 34мм, изогнуты относительно рычагов под углом 15°. Губки и рычаги соединены в 4 пунктаз. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 9 | Сүйек кесуге арналған кенелер Клещи для резки кости | Сүйекті кесуге арналған кенелер құралдың ұзындығы 170 мм кем емес, жайылған түрдегі ені 44 мм артық емес. кенелердің соңынан 116 мм қашықтықта қиылысатын 2 иінтіректен кем емес, иінтіректер 28° бұрышпен және r240 ММ радиус бойынша иілген, иінтіректің ені 6 мм.иінтіректердің сыртқы бетінде лодони саусақтарының астындағы ойықтар орналасқан. Тұтқалардың ішкі жағында серпімді иілген тақталар бекітілген, олар бір-біріне демалып, қысым әлсірегеннен кейін тұтқаларды бастапқы күйіне қайтарады. Губкалар мен тұтқалар 4 нүктеге қосылады. Сым кескіштердің жұмыс бөлігі-Ұзындығы 20 мм сүйекті кесуге арналған 30° бұрышпен өткір губкалар. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат Клещи для резки кости Длина инструмента не менее 170мм, ширина в разложеном виде не более 44мм. Не менее 2 рычага пересекающихся на расстоянии 116мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R240мм, ширина рычага 6мм, на внешней поверхности рычагов расположены выимки под пальцы лодони. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые упераясь друг о друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Губки и рычаги соеденены в 4 пунктах. Рабочая часть кусачек – острые губки под углом 30° для резки кости длиной 20мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |
| 10 | Қисық кесуге арналған кенелер Клещи для резки кости | Сүйекті кесуге арналған кенелер құралдың ұзындығы 180 мм-ден аспайды, жайылған түрдегі ені 81 мм-ден кем емес, кенелердің соңынан 120 мм-ден аспайтын қашықтықта қиылысатын 2 иінтіректен кем емес, иінтіректер 28° бұрышпен және R100 ММ радиус бойынша иілген, иінтіректің ені 8,5 мм.иінтіректердің сыртқы бетінде лодони саусақтарының астындағы ойықтар орналасқан. Тұтқалардың ішкі жағында серпімді иілген тақталар бекітілген, олар бір-біріне демалып, қысым әлсірегеннен кейін тұтқаларды бастапқы күйіне қайтарады. Кенелердің жұмыс бөлігі-Ұзындығы 30 мм сүйектерді кесуге арналған өткір губкалар. губкалар мен тұтқалар 4 тармаққа қосылған. Өндіріс материалы: ISO 7153-2 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат Клещи для резки кости Длина инструмента не более 180мм, ширина в разложеном виде не менее 81мм. Не менее 2 рычага пересекающихся на расстоянии не более 120мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R100мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выимки под пальцы лодони. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые упераясь друг о друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть клещей – острые губки для резки кости длиной 30мм. Губки и рычаги соединены в 4 пунктах. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-2 |
| 11 | Костодержатель 175 мм Костодержатель 175 мм | Сүйек ұстағыш сүйек ұстағыштың ұзындығы кемінде 175 мм. әрқайсысының ұзындығы 121,5 мм аспайтын 2 рычаг R 10 мм радиусы бар сопақша сақиналармен аяқталған, ұзындығы кемінде 36 мм. төменгі иінтіректе батыстан радиусты тісті механизм бекітілген. Дизайн сүйек сынықтарын бекіту кезінде ұстамаларды бекітуге қызмет етеді. Радиусы R=20 мм, ұзындығы 90 мм Үлкен, 40 мм кіші, 135°бұрышта орналасқан. Ішкі бетіндегі кішірек тісті, осіне қатысты 45°бұрышпен жылжытылған. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Костодержатель Длина костодержателя не менее 175мм. 2 рычага длиной не более 121,5мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной не менее 36мм. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. 2 захвата имеющиее радиальную форму радиусом R=20мм, длиной 90мм больший, 40мм меньший, расположенный под углом 135°. Меньший зубчатый на внутренней поверхности, смещены относительно оси под углом 45°. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 12 | Иілген тұтқалары бар гипс таңғыштарын шешуге арналған қайшы Ножницы для снятия гипсовых повязок с изогнутыми ручками | Иілген тұтқалары бар гипс таңғыштарын шешуге арналған қайшы құралдың ұзындығы 190 мм-ден аспайды, үлкен рычагтың ұшынан 140 мм-ден аспайтын қашықтықта қиылысатын кемінде 2 рычаг. Тұтқалар сопақша сақиналармен аяқталған, радиусы R 15 мм, ұзындығы 35 мм, үлкен радиусы R 15 мм 60 мм, ұзындығы 50 мм. кіші тұтқа кесу жазықтығына перпендикуляр жазықтықта 35 градусқа бүгілген. Қайшылардың жұмыс бөлігі-ені 2 мм, ұзындығы 50 мм болатын өткір губкалар. губкалар тұтқаларға 135° бұрышта орналасқан. Жоғарғы губканың кесу бөлігі, тісті. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Ножницы для снятия гипсовых повязок с изогнутыми ручками Длина инструмента не более 190мм. Не менее 2 рычага пересекающихся на расстоянии не более 140мм от конца большего рычага. Рычаги закончены овальными кольцами, меньшее с радиусом R15мм, длиной 35мм, большее с переменным радиусом R15мм на 60мм, длиной 50мм. меньший рычаг отогнут на 35 градусов, в перпендикулярной плоскости к плоскости резки. Рабочая часть ножниц – тесно пересекающиеся острые губки шириной 2мм, длиной 50мм. Губки расположены под углом 135° к рычагам. Режущая часть верхней губки, зубчатая. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 13 | Сым кескіш ұзындығы 150 мм Кусачки для проволоки длина 150мм | Ұшталған сымды кесуге арналған қысқыштар-құралдың ұзындығы кемінде 150 мм, жайылған түрдегі ені кемінде 130 мм. кенелердің соңынан кемінде 126 мм қашықтықта қиылысатын 2 тұтқа, рычагтар R 260 мм радиус бойынша иілген, иінтіректің ені 8,5 мм.иінтіректердің сыртқы бетінде саусақтар астындағы ойықтар орналасқан. Тұтқалардың ішкі жағында серіппе бекітілген, ол қысым босатылғаннан кейін тұтқаларды бастапқы күйіне қайтарады. Сым кескіштердің жұмыс бөлігі-диаметрі 2,5 мм сымды тістеуге арналған өткір жиектері бар губкалар.әр губканың Ені 30 мм, ұзындығы 35 мм. Губкалар мен тұтқалар 4 нүктеге қосылады. Тұтқалардың ұштары алтынмен қапталған. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Щипцы для резания проволоки , с упрочненным острием – Длина инструмента не менее 150мм, ширина в разложенном виде не более 130мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии не менее 126мм от конца клещей, рычаги изогнуты по радиусу R260мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выемки под пальцы. На внутренней стороне рычагов зафиксирована пружина, которая возвращает рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть кусачек – губки с острыми краями для скусывания проволоки диаметром 2,5мм. Ширина каждой губки 30мм, длина 35мм. Губки и рычаги соединены в 4 пунктах. Концы рычагов с напылением золотого цвета. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 14 | Сым қыстырғыштар ұзындығы 230 мм Кусачки для проволоки длина 230 мм | Сымға арналған сым кескіштер-құралдың ұзындығы кемінде 230 мм, жайылған ені 81 мм. кенелердің ұшынан 83 мм аспайтын қашықтықта қиылысатын 2 рычаг, рычагтар 28° бұрышпен және R100 ММ радиусымен иілген, иінтіректің ені 12,6 мм, иінтіректердің сыртқы бетінде саусақтар астындағы ойықтар орналасқан. Тұтқалардың ішкі жағында серпімді иілген тақталар бекітілген, олар бір-бірінен итеріп, қысым әлсірегеннен кейін тұтқаларды бастапқы күйіне қайтарады. Сым кескіштердің жұмыс бөлігі – өткір губкалар. Әр губканың ені 15 мм, Ұзындығы 26 мм, тұтқаларға қатысты 30°бұрышпен иілген. Губкалар мен тұтқалар 4 нүктеге қосылады. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Кусачки для проволоки – Длина инструмента не менее 230мм, ширина в разложенном виде 81мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии не более 83мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R100мм, ширина рычага 12,6мм, на внешней поверхности рычагов расположены выемки под пальцы. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые отталкиваясь друг от друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть кусачек – острые губки. Ширина каждой губки 15мм, длина 26мм, изогнуты относительно рычагов под углом 30°. Губки и рычаги соединены в 4 пунктаз. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 15 | Шыбықтарға арналған сым кескіштер Кусачки для стержней | 6 мм-ге дейінгі шыбықтарға арналған сым кескіштер, құралдың ұзындығы 480 мм-ден кем емес, ашылған ені 200 мм-ден аспайды. кенелердің ұшынан 362 мм қашықтықта қиылысатын 2 тұтқалар, тік тұтқалар, диаметрі 20 мм. сым кескіштердің жұмыс бөлігі-диаметрі 6 мм-ге дейінгі сымды тістеуге арналған өткір жиектері бар губкалар. әр губканың ені 5 мм, ұзындығы 118 ММ. губкалар мен тұтқалар 5 тармаққа қосылған. Өндіріс материалы: ISO 7153-2 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат Кусачки для стержней до 6мм, Длина инструмента не менее 480мм, ширина в разложенном виде не более 200мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 362мм от конца клещей, рычаги прямые, диаметром 20мм. Рабочая часть кусачек – губки с острыми краями для скусывания проволоки диаметром до 6мм. Ширина каждой губки 5мм, длина 118мм. Губки и рычаги соединены в 5 пунктах. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-2 |
| 16 | Остеотом Остеотом | Остеотом құралдың ұзындығы кемінде 240 мм. тұтқаның ұзындығы 120 мм-ден аспайды, диаметрі кемінде 20 мм, гофрленген беті қолдың сырғып кетуіне жол бермейді. Тұтқаның соңында диаметрі 30,5 ММ тескіш бар. жұмыс бөлігі сына тәрізді. Ені 10 мм-ден кем емес, ұзындығы 50 мм-ден артық емес, ұшының еңкею дәрежесі 1°40'. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Остеотом Длина инструмента не менее 240мм. Рукоятка длиной не более 120мм, диаметром не менее 20мм, рифлёная поверхность, предотвращает проскальзывание в руке. На конце рукоятки пробойник диаметром 30,5мм. Рабочая часть клиновидная. Ширина не менее 10мм, длина не более 50мм, градус наклона острия 1°40’. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 17 | Қашау Долото | Қашау құралдың ұзындығы 200 мм кем емес, тұтқа ұзындығы 96 мм артық емес, қимасында алтыбұрышты пішінді, ені 16 мм кем емес конус тәрізді пішінді, кедір-бұдырланған беті қолдағы тайғанаудың алдын алады. Тұтқаның соңында диаметрі 20 мм тескіш, ені 6 мм қашаудың жұмыс бөлігі, соңында өткір. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Долото Длина инструмента не менее 200мм. Рукоятка длиной не более 96мм, шестигранной формы в сечении, конусовидной формы шириной не менее 16мм, рифлёная поверхность, предотвращает проскальзывание в руке. На конце рукоятки пробойник диаметром 20мм. Рабочая часть долота шириной 6мм, острая на конце. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 18 | Ені 8мм элеватор элеватор шириной 8мм | Элеватор Langenbeck 8x200мм. Длина инструмента 200мм. Рабочая часть – в форме лепестка шириной 8мм. Рукоятка длиной 120мм, шириной 18мм, поверхность гладкая. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |
| 19 | Ені 10мм элеватор Элеватор шириной 10мм | Элеватор. Құралдың ұзындығы 200 мм – ден кем емес, жұмыс бөлігі-ені 10 мм жапырақ түрінде, тұтқасы ұзындығы 120 мм-ден аспайды, ені 18 мм-ден кем емес, беті тегіс. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат Элеватор. Длина инструмента не менее 200мм. Рабочая часть – в форме лепестка шириной 10мм. Рукоятка длиной не более 120мм, шириной не менее 18мм, поверхность гладкая. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 |
| 20 | Сүйек ұстағыш 23 мм Костодержатель 23 мм | Сүйек ұстағыш құралдың ұзындығы кемінде 230 мм, жайылған түрдегі ені 81 мм.сүйек ұстағыштың ұшынан 150 мм аспайтын қашықтықта қиылысатын 2 тұтқа, иінтіректер 45° бұрышпен және R100 ММ радиус бойынша иілген, иінтіректің ені 8,5 мм. иінтіректердің сыртқы бетінде саусақтар астындағы ойықтар орналасқан. Сүйек ұстағыштың жұмыс бөлігі-ені 5 мм, ұзындығы 65 мм, гофрленген беті бар конустық губкалар. Губкалар 40 мм қашықтықта 45°бұрышпен иілген. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Костодержатель Длина инструмента не менее 230мм, ширина в разложенном виде 81мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии не более 150мм от конца костодержателя, рычаги изогнуты под углом 45° и по радиусу R100мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выемки под пальцы. Рабочая часть костодержателя – конусные губки шириной 5мм, длиной 65мм, с рифлёной поверхностью. Губки изогнуты на расстоянии 40мм под углом 45°. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| Остеосинтезге арналған сыртқы бекіту жүйесі Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза |  |  |
| 21 | Остеосинтезге арналған сыртқы бекіту жүйесі Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза | Остеосинтезге арналған сыртқы бекіту жүйесі келесі элементтерден тұруы керек: өлшеу шкаласы бар өзек, диаметрі 4 және 5 мм, ұзындығы 120-дан 250 мм-ге дейін.шыбықтардың өздігінен кесетін жіптері бар, өндіріс материалы адам ағзасына имплантацияланған өнімдер үшін сертификатталған баспайтын болат. Ұзындығы 200; 250; 300, 350 мм, диаметрі 8 мм-ден кем емес карбонды Арқалық сырықтардың өлшемін алтын түспен таңбалай отырып, қара түсті бекіту элементтерінің (құлыптар, адаптерлер) мөлшеріне біріздендірілген. Материал дайындау: беріктігі жоғары техникалық көміртек кем емес (Carbon black). Кіші диаметрі 160 мм кем емес жартылай шеңберлі алюминий Арқалық; орташа диаметрі 180 мм артық емес; үлкен диаметрі 200 мм кем емес арқалықтар диаметрі 8 мм, бекіту элементтерінің (құлыптар, өткізгіштер) мөлшеріне біріздендірілген. Материал дайындау алюминий қорытпасы. Ұзындығы 65 мм-ден кем емес және ұзындығы 80 мм 30° бұрышпен иілген, диаметрі 8 мм-ден аспайтын, бекіту элементтерінің (құлыптар, адаптерлер) өлшеміне сәйкес біріздендірілген, бекіту элементтерімен қосылуға арналған резеңке бекіткіш сақинасы бар Бекіту тісті бөлігі бар. Дайындау материалы антикаррозиялық Болат.Құлып, диаметрі 5 мм өзектерді және 8 мм тіректерді бастапқы бекіту үшін қолданылады, бір-бірінен 7 мм қашықтықта орналасқан 5 мм өзектер үшін 5 тесік және 8 мм диметрмен тіректерге арналған 2 тесік, құлып өлшемі 50х20х30 ММ. құлыптың алдыңғы және бүйір беттерінде байланыстырушы элементтерді қатайтуға арналған 2 бұрандалар бар (өзектер, арқалықтар, тіректер). Құлыптардың түсі көк және сұр. Материал дайындау алюминий қорытпасы.Адаптер өзегі/пучка, адаптер пучка / пучка 8 мм пайдаланылады бекіту үшін байланыстырушы элементтерді бір-бірімен қажетті бұрышпен және жазықтықпен, ойықтары бар астында байланыстырушы элементтер диаметрі 5 мм және 8 мм, жоғарғы бөлігінде бар бұранданы қатайту үшін. Көк және сұр түсті таңбалау. Материал дайындау алюминий қорытпасы. Сыртқы бекіту аппаратын жинау және модельдеу үшін жиынтықта арнайы құралдар қарастырылған: өзектерді дәл бағыттау үшін пайдаланылатын диаметрі 4 және 5 мм шанц бағыттағыштары, бекіту элементтеріндегі өзектер мен бұрандаларға арналған Т - тәрізді кілттер, түпкілікті қатайтуға арналған кілт, тұрақтандыру репозициялық кілттер, сақтауға және стерильдеуге арналған бикс.Стерилизация шарттары: автоклавта 121-134 °C температурада.Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза должна состоять из следующих элементов:Стержень с измерительной шкалой, диаметром 4 и 5 мм, длиной от 120 до 250 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Балка карбоновая, длиной 200; 250; 300, 350 мм, диаметром не менее 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод не хуже (Carbon black). Полукруглая алюминиевая балка, малая диаметром не менее 160 мм; средняя диаметром не более 180 мм; большая диаметром не менее 200 мм. Диаметр балок 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав. Опора прямая длиной не менее 65 мм и изогнутая под углом 30° длиной 80 мм, диаметр не более 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), имеют крепежную зубчатую часть, с резиновым стопорным кольцом для соединения с фиксирующими элементами. Материал изготовления антикаррозийная сталь.Замок, используется для первичной фиксации стержней диаметром 5 мм и опор 8 мм, имеет 5 отверстий для стержней 5 мм располагающихся друг от друга на расстоянии 7 мм, и 2 зубчатых отверстия для опор диметром 8 мм, размер замка 50х20х30 мм. на фронтальной и боковой поверхностях замка имеются по 2 винта, для затягивания соединительных элементов (стержни, балки, опоры). Цветовая маркировка замков синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия.Переходник стержень/балка, переходник балка/балка 8 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе предусмотрены специальные инструменты: направители Шанца диаметром 4 и 5 мм, используемые для точного наведения стержней, Т- образные ключи для стержней и винтов на крепежных элементах, ключ для окончательного затягивания, стабилизационно репозиционные ключи, бикс для хранения и стерилизации.Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. |
| Stryker Endoscopy, АҚШ өндірген артроскопиялық операцияларға арналған эндовидеокешенмен қолданылатын артроскопиялық құралдар. Инструменты артроскопические применяемые с Эндовидеокомплексом для артроскопических операций производства Stryker Endoscopy, США. |  |  |
| 22 | Хирургиялық фреза 4 мм Фреза хирургическая 4 мм | Хирургиялық кескіш, агрессивті. Диаметрі 4 мм артық емес. Қаптамада кемінде 5 дана бар.шейвер тұтқасына қосылған кезде жұмыс саптамасының түрін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік беретін микрочип бар. Фреза хирургическая Агрессивная. Диаметр не более 4 мм. Стерильные, одноразовые. В упаковке не менее 5 шт. имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. |
| 23 | Хирургиялық фреза 5 мм Фреза хирургическая 5 мм | Кескіш хирургиялық, агрессивті. Диаметрі 5 мм.стерильді, бір рет қолданылатын, қаптамасында кемінде 5 дана, шейверді тұтқасына қосқан кезде жұмыс саптамасының түрін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік беретін микрочип бар. Фреза хирургическая, Агрессивная. Диаметр 5 мм. Стерильные, одноразовые, в упаковке не менее 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. |
| 24 | Б 6 қанатты агрессивті цилиндрлі хирургиялық бұрғы бур хирургический 6-ти крыльчатый агрессивный цилиндрический | Хирургиялық бұрғылау 6 қанатты агрессивті цилиндр тәрізді, өлшемі 4,0 мм; бөшке түрінде. Диаметрі 4,0 мм.кем дегенде 6 борозд. Стерильді, бір рет қолданылатын, қаптамада кемінде 5 дана, шейвер тұтқасына қосылған кезде жұмыс саптамасының түрін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік беретін микрочип бар. Бур хирургический 6-ти крыльчатый агрессивный цилиндрический, размером 4,0 мм; В виде бочонка. Диаметр 4,0мм. Не менее 6 борозд. Стерильные, одноразовые, в упаковке не менее 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. |
| 25 | Ұзындығы 140 мм артроскопқа арналған 2 ротациялық ілмекті крандары бар медициналық Канюля Канюля медицинская с 2-мя ротационными запорными кранами, для артроскопа длиной 140 мм | Ұзындығы 140 мм жоғары Ағынды артроскопқа арналған cannula, 2 ротациялық ілмекті крандары бар медициналық каннула. Сыртқы диаметрі кемінде 5, 8 мм. екі айналмалы крандармен. шеті 30°бұрышпен кесіледі. Дистальды ұшында сұйықтықтың жақсы айналымы үшін 4 тесік бар. Жалпы ұзындығы 152 мм. макс. ені (крандар бойынша) 72,6 мм. диаметрі құлып орнында оптикасымен 16,7 ММ. Канюля медицинская с 2-мя ротационными запорными кранами Cannula, 2 Rotating Stopcocks, для артроскопа длиной 140 мм Высокопоточная. Наружный диаметр не менее 5, 8 мм. С двумя вращающимися кранами. край срезан под углом 30°. На дистальном конце 4 отверстия для лучшей циркуляции жидкости. Общая длина не более 152 мм. Макс. ширина (по кранам) 72, 6 мм. Диаметр в месте замка с оптикой 16, 7 мм. |
| 26 | Ұзындығы 140 мм артроскопқа арналған Speed-Lock каннюліне арналған медициналық трокар Троакар медицинский для канюли Speed-Lock, для артроскопа длиной 140 мм | Canuli Speed-Lock trocar Speed-Lock Cannula үшін медициналық трокар ұзындығы 140 мм пирамидалық ұшы бар артроскопқа арналған, диаметрі 5,8 ММ каннулалармен қолдануға арналған. Троакар медицинский для канюли Speed-Lock Trocar Speed-Lock Cannula для артроскопа длиной 140 мм Пиромидальный наконечник, для использования с канюлей диаметров 5,8мм. |
| 27 | Ұзындығы 140 мм артроскопқа арналған Speed-Lock каннюліне арналған "қарындаш" түріндегі ұштығы бар медициналық Обтуратор Обтуратор медицинский с наконечником типа «Карандаш» для канюли Speed-Lock для артроскопа длиной 140 мм | Canula Speed-Lock Pencil Tip Obturator for speed-Lock cannula үшін ұзындығы 140 мм артроскопқа арналған "қарындаш" түріндегі ұшы бар медициналық Обтуратор. Артроскопиялық каннулалармен пайдалану үшін кемінде 5,8 ММ. Обтуратор медицинский с наконечником типа «Карандаш» для канюли Speed-Lock Pencil Tip Obturator for Speed-Lock Cannula для артроскопа длиной 140 мм Наконечник по типу карандаша. Для использования с артроскопическими канюлями не менее 5,8 мм. |
| 28 | Үлкен браншалары бар хирургиялық нипперлер тікелей Кусачки хирургические с большими браншами прямые | Үлкен браншалары бар хирургиялық сым кескіштер 0° тік бұрыш, үлкен браншалары бар. Диаметрі кемінде 3,4 мм.фрезерлеу әдісімен болаттан жасалған. Оның арнайы істікшесі бар, ол буын қуысында браншаның сынуын болдырмас үшін тұтқаға шамадан тыс күш салу арқылы кесіледі. Істік тікелей тұтқада орналасқан. Істік "кесілген"тұтқадағы күш. Неразборный. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 117-125 мм. жұмыс бөлігінің ені, 5 мм артық емес. қиманың ені, 3,3 мм артық емес. тұтқаның қалыңдығы, 5,9 мм артық емес. Кусачки хирургические с большими браншами прямые угол 0° Прямой, с большими браншами. Диаметр не менее 3,4 мм. Изготолен из цельной заготовки стали методом фрезерования. Имеет специальный штифт, который срезается при чрезмерном усилии на рукоятке, чтобы избежать поломки бранши в полости сустава. Штифт расположен непосредственно в рукоятке. Усилие на рукоятке, при котором "срезается" штифт. Неразборный. Длина рабочей части 117 - 125 мм. Ширина рабочей части, не более 5 мм. Ширина разреза, не более 3,3 мм. Толщина рукоятки, не более 5,9 мм. |
| 29 | Жұмсақ тіндерге арналған хирургиялық қысқыш Зажим хирургический для мягкой ткани | Жұмсақ тіндерге арналған хирургиялық қысқыш (Граспер) Атравматикалық, диаметрі 3,4 мм-ден аспайды, жұмсақ тіндерге арналған, бөлінбейтін, кремальердің болмауы, жұмыс бөлігінің ұзындығы кемінде 120 мм, тұтқасының қалыңдығы 5,9 мм-ден аспайды. Зажим хирургический для мягкой ткани (Граспер) Атравматичный, диаметр не более 3,4 мм, для мягких тканей, неразборный, отсутствие кремальера, длина рабочей части не менее 120 мм, толщина рукоятки не более 5,9 мм. |
| 30 | Хирургиялық сым кескіштер Кусачки хирургические | Нипперлер хирургиялық тар тік браншами бұрышы 0° тік, тар браншами. Диаметрі кемінде 2,7 мм.фрезерлеу әдісімен болаттан жасалған. Оның арнайы істікшесі бар, ол буын қуысында браншаның сынуын болдырмас үшін тұтқаға шамадан тыс күш салу арқылы кесіледі. Істік тікелей тұтқада орналасқан. Істік "кесілген"тұтқадағы күш. Неразборный. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 117-125 мм. жұмыс бөлігінің ені, 5 мм артық емес. қиманың ені, 2,6 мм артық емес. тұтқаның қалыңдығы, 5,9 мм артық емес. Кусачки хирургические узкие с прямыми браншами угол 0° Прямой, сузкими браншами. Диаметр не менее 2,7 мм. Изготолен из цельной заготовки стали методом фрезерования. Имеет специальный штифт, который срезается при чрезмерном усилии на рукоятке, чтобы избежать поломки бранши в полости сустава. Штифт расположен непосредственно в рукоятке. Усилие на рукоятке, при котором "срезается" штифт. Неразборный. Длина рабочей части 117 - 125 мм. Ширина рабочей части, не более 5 мм. Ширина разреза, не более 2,6 мм. Толщина рукоятки, не более 5,9 мм. |
| 31 | Тұтқа арқылы басқарылатын электродтар Электрод с управлением на рукоятке | Тұтқасы бар биполярлы электрод үш істікшелі байланыстырушы блоктан (тұтқаға қосылу үшін), байланыстырушы өзек пен ұштан (электродтың өзі) тұрады. Тұтқада әртүрлі түстерге анодталған түймелер бар, олар бөлу, коагуляция режимін және режимдер арасында ауысуды белсендіреді. Электрод ион ерітіндісіне радиожиілік әсерін тигізеді, бұл вапоризациялық қалта жасайды. Вапоризациялық қалта суық импульс режиміндегі тіндердің көлемін азайтады, бұл температураны 65 градустан аспайды. Электродтың жұмыс беті диаметрі 3,5 мм-ден аспайтын, матаның ұшымен жанасу аймағын барынша көбейту және матаның көлемін тез азайтуды қамтамасыз ету үшін. Ұзындығы бергіштің өзектің аспайтын 140мм. Электрод биполярный, с управлением на рукоятке состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). На рукоятке расположены анодированные в различные цвета кнопки, активирующие режим диссекции, коагуляции и переключение между режимами. Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру не более 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность сбоку диаметра не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня не более 140мм. |
| 32 | Манометрі бар қол сорғысы Насос ручной с манометром | Сорғы қансыз хирургиялық өрісті шығару үшін аяқ-қолдардағы қан ағымын бақылау үшін қолданылатын турникеттерге сығылған ауаны жеткізуге арналған. Сорғы медициналық газдардың орталық желілерінен электрмен және сығылған медициналық ауасыз жұмыс істейтін автономды құрылғы болып табылады. Шығу қысымы 0÷750 мм рт.ст.ст., мөлшері (в/Ш/Г)кемінде 39см х 6,5 см х кемінде 3,5 см, салмағы – 0,5 кг артық емес, сорғы мыналардан тұрады: манометр, өткізу клапанының тұтқасы, ауаны айдайтын поршеньі бар тұтқа, турникеттер бекітілетін сорғының пневматикалық спиральды шлангісі. Насос предназначен для подачи сжатого воздуха в турникеты, применяемые для контроля кровотока в конечностях, чтобы произвести бескровное хирургическое поле. Насос является автономным устройством, работающим без электропитания и сжатого медицинского воздуха из центральных сетей медицинских газов. Давление на выходе 0÷750мм рт.ст., размер (В/Ш/Г)не менее 39см x не более 6,5см x не менее 3,5см, вес – не более 0,5кг, насос состоит из: манометра, ручки перепускного клапана, рукоятки с поршнем нагнетающей воздух, пневматического спирального шланга насоса, к которому крепятся турникеты. |
| 33 | Феморальды пневмоманжета Пневмоманжета бедренная | Пневмоманжета феморальды Пневмоманжета операциялық аяқтардағы қан кетуді тоқтатуға және қансыз операциялық өрісті құруға арналған. Сығылған ауаны немесе азотты беретін сыртқы қуат көзі турникетті басқару блогы немесе қол сорғысы (Сығылған ауа) болуы мүмкін. Пневмоманжета полиамидті матадан жасалған. Пневмоманжеттің ішіне арнайы қалтада одан шығатын нәрлі пневмоөткізгіші бар латекс алмұрт орналастырылған. Пневматикалық сымның ұшында турникетті басқару блогына немесе сорғыға қосуға арналған жылдам муфтасы бар. Үлкен қаттылықты алу үшін пневматикалық желдеткіш силикон төсемімен нығайтылған. Пневмоманжеттің ішкі жағына арнайы велкро тігілген, олар тігілген ленталармен біріктіріліп, салынған пневмоманжеттің әлсіреуіне жол бермейді. Пневмоманжета жамбасқа қолданылады. Пневмоманжеттің ұзындығы 120 см артық емес, ені 13,5 см кем емес. Пневмоманжета бедренная Пневмоманжета предназначена для остановки кровотечения в оперируемых конечностях и создания бескровного операционного поля. Внешним источником питания, подающий сжатый воздух или азот, может быть блок контроля турникетов или ручной насос (сжатый воздух). Пневмоманжета изготовлен из полиамидной ткани. В специальном кармане внутри пневмоманжеты помещена латексная груша с выходящим из неё питательным пневмопроводом. Конец пневмопровода имеет быстросоединительную муфту, которая предназначена для соединения турникета с блоком контроля или насосом. Для получения большей жёсткости, пневмоманжета укреплена силиконовым вкладышем. На внутренней стороне пневмоманжеты пришиты специальные липучки, которые в соединении с нашитыми лентами предотвращают ослабление наложенной пневмоманжеты. Пневмоманжета используется на бедро. Длина пневмоманжеты не более 120см, ширина не менее 13,5см. |
| Остеосинтезге арналған имплантаттар Имплантаты для остеосинтеза |  |  |
| 34 | 3.5x80Н кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұрандалар Винт кортикальный самонарезающий 3.5x80H | Бұранданың ұзындығы 80 мм кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұранда.екі жақты жіп диаметрі 3,5 мм. бұрандадағы жіп толық. Бұранданың басы жартылай жасырын, биіктігі 2,6 ММ s2, 5 мм алтыбұрышты бұрағыштың астында, алтыбұрышты саңылаудың тереңдігі 1,9 м. бұранданың өздігінен кесетін жіптері бар, бұл оны шүмекті пайдаланбай бекітуге мүмкіндік береді. Бұранданың жұмыс бөлігі конус тәрізді, жоғарғы бұрышы-60°. Конустық бастиектің ұзындығы 6 мм, R20 ММ радиус бойынша өтетін 3 томалағы болады.имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: адам ағзасына имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қорытпасы. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Өнімді Жылтырату: діріл өңдеу. Алтын түсті бұранда. Винт кортикальный самонарезающий Винт длиной 80мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 35 | 3.5x100Н кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұрандалар Винт кортикальный самонарезающий 3.5x100H | Бұранданың ұзындығы 100 мм кортикальды өздігінен бұрап тұратын бұранда, диаметрі 3,5 мм екі жақты жіп.бұрандадағы жіп толық. Бұранданың басы жартылай жасырын, биіктігі 2,6 ММ s2, 5 мм алтыбұрышты бұрағыштың астында, алтыбұрышты саңылаудың тереңдігі 1,9 м. бұранданың өздігінен кесетін жіптері бар, бұл оны шүмекті пайдаланбай бекітуге мүмкіндік береді. Бұранданың жұмыс бөлігі конус тәрізді, жоғарғы бұрышы-60°. Конустық бастиектің ұзындығы 6 мм, R20 ММ радиус бойынша өтетін 3 томалағы болады.имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: адам ағзасына имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қорытпасы. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Өнімді Жылтырату: діріл өңдеу. Алтын түсті бұранда. Винт кортикальный самонарезающий Винт длиной 100мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 36 | Тоқу инесі, тоқтаусыз, L=150 мм, d=1,0 мм, қауырсын қайрауымен Спица, без упора, L=150 мм, d=1,0 мм, с перьевой заточкой | Инелер-бұл сүйек пен аппараттың сыртқы тіректері арасындағы байланыс. Перкуссиялық остеосинтез үшін диаметрі 1,0 мм, ұзындығы 150 мм тоқылған инелер қолданылады, олар қысу-дистракциялық остесинтезге арналған жиынтықтың бөлігі ретінде перкуссиялық остеосинтез үшін қолданылады.Илизаров, өткір кезеңдегі құбырлы сүйектердің сынықтарын, сондай-ақ күрделі, сырғанақ, көпфрагментальды сынықтарды емдеу үшін. Тоқу инелерінің функциясы-оларды жоғарғы және төменгі аяқтардың жұмсақ тіндері мен құбырлы сүйектері арқылы өткізу, содан кейін металл сақиналар мен жартылай сақиналарға қысқыш болттар мен жаңғақтар арқылы бекіту. Инелер ГОСТ Р ИСО 14630 "белсенді емес хирургиялық имплантаттар"сәйкес келуі керек. Иненің цилиндрлік беті 0,2 мкм-ден аспайтын кедір-бұдырлыққа дейін электр плазмалық әдіспен жылтыратылуы тиіс. Инелер кесу бөлігінің пішініне ие болуы керек. Тоқу инелерінің біліктері келесі мөлшерде болуы керек: ұзындығы 10-нан 11 мм-ге дейін, максималды ені 2 мм, қалыңдығы 1 мм-ден 1,1 мм-ге дейін. Иненің жұмыс бөлігінің түсу радиусы 0,03 мм-ден аспауы керек.Спицы биологиялық сұйықтықтардың және 12х18н9 Болаттың дене тіндерінің бөлінуінің әсеріне коррозиялық төзімді жасалған, беті жоғары портталған шыбықтардан дайындалуы тиіс. Болаттың салыстырмалы магниттік өткізгіштігі 1,05-тен аспауы керек. Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,0 мм, длиной 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2.Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

- непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),   подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова