Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Төмен жиілікті физиотерапия аппараты. Аппарат низкочастотной физиотерапии. | Төмен жиілікті физиотерапия аппараты әртүрлі патологиялық жағдайларда ауырсынуды басатын, қабынуға қарсы әсер ету мақсатында төмен жиілікті синусоидальды модульдік токтармен емдік әсер етуге арналған. Аппарат: әсер ету түрін (жұмыс түрін); синусоидальды-модуляцияланған тербелістердің параметрлерін; процедура уақытын; әрбір арнадағы пациенттің тізбегіндегі шығу тогының мәндерін орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. Әсер етудің мынадай емдік түрлерін (жұмыс түрі) қамтамасыз етеді: "1" - модуляция коэффициентін және модуляциялау жиілігін таңдау мүмкіндігімен тасымалдаушы жиілік тогының немесе модуляцияланған тербелістің үздіксіз әсер етуі; "2" — үзілістермен кезектесетін жиілік пен модуляция коэффициентін таңдау мүмкіндігімен модуляцияланған тербелістер серияларының үзіліссіз әсер етуі; "3" - модуляцияланған тербелістер серияларының үзіліссіз әсер етуі; " 3 " - модуляцияланған тербелістердің жиілігі мен модуляция коэффициентін таңдау мүмкіндігі бар, тасымалдаушы жиіліктің реттелмейтін тербелістерінің сериясымен кезектесетін тербелістер; "4" — жиілігі 150 Гц модуляцияланған тербелістер сериясымен кезектесетін жиілік пен модуляция коэффициентін таңдау мүмкіндігімен модуляцияланған тербелістер серияларының үздіксіз әсер етуі;" 5 " - жиілігі 150 Гц және үзілістері бар модуляцияланған тербелістер сериясымен кезектесетін жиілік пен модуляция коэффициентін таңдау мүмкіндігімен модуляцияланған тербелістер серияларының үзіліссіз әсер етуі.Процедуралық таймер процедураның белгіленген және қалған уақытын 1-ден 99 минутқа дейін қоздыруы керек, ал процедураның белгіленген уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал беріледі және Ток реттегіші енгізілген кезде өшірілетін күйді бұғаттай отырып, пациенттің тогын автоматты түрде өшіреді. Процедураның уақытын есептеу дәлдігі минутына ±2 с аспайды.Дыбыстық сигналға қатысты пациенттің тогын автоматты түрде өшірудің кешігуі 15 С аспайды.Науқастың тізбегіндегі қысқа тұйықталуды 10 минут бойы жұмыс қабілеттілігін бұзбай ұстау керек, қосқаннан кейін аппараттың жұмыс режимін орнату уақыты 1 минуттан аспауы керек, 8 сағат бойы үздіксіз жұмыс кезінде жұмыс қабілеттілігін сақтауы керек.Қорек кернеуі 220 В, қорек беру желісінің жиілігі 50 Гц . Тұтынылатын қуат 60 ВА-дан аспайды. Аппараттың салмағы 5 кг-нан аспайды. Аппарат низкочастотной физиотерапии предназначен для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты с целью обезболивающего, противовоспалительного действия при различных патологических состояниях. Аппарат должен обеспечивать установку: вида воздействия (род работы); параметров синусоидально-модулированных колебаний; времени процедуры; значения выходного тока в цепи пациента в каждом канале. Обеспечивает следующие лечебные виды воздействий (род работы): «1» — непрерывное воздействие током несущей частоты или модулированного колебания с возможностью выбора коэффициента модуляции и модулирующей частоты; «2» — прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с паузами; «3» — непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты; «4» — непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой модуляции 150 Гц; «5» — прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляции, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузами. Процедурный таймер должен индуцирувать устанавливаемое и оставшееся время процедуры в пределах от 1 до 99 мин, а по истечении установленного времени процедуры выдается звуковой сигнал и производится автоматическое выключение тока пациента с блокировкой выключаемого состояния при введенном регуляторе тока. Точность счета времени процедуры не более ±2 с в минуту. Запаздывание автоматического выключения тока пациента относительно звукового сигнала составляет не более 15 с. Должен выдерживать без нарушения работоспособности короткое замыкание в цепи пациента в течение 10 мин. Время установления рабочего режима аппарата после включения не должно превышать 1 мин. Должен сохранять работоспособность при непрерывной работе в течение 8 ч. Напряжение питания 220 В, Частота питающей сети 50 Гц . Потребляемая мощность не более 60 ВА. Масса аппарата не более 5 кг. |
| 2 | Өкпенің желдету қабілетінің бұзылуын диагностикалауға арналған компьютерлік спирометр. Спирометр компьютерный для диагностики нарушения вентиляционной способности легких. | Компьютерлік спирометр өкпенің желдету қабілетінің бұзылуын диагностикалауға арналған. Оның көмегімен келесі зерттеу түрлерін жүргізуге болады: тыныш тыныс алу/өл , мәжбүрлі дем шығару ,өкпенің максималды желдетілуі, медициналық сынақтар. Ерекшеліктер: 0 – 15 л/с ауаның көлемдік жылдамдығын өлшеу диапазоны, Ауаның көлемдік жылдамдығын өлшеу қателігі: диапазонда абсолютті - 0.05 л/с шегінде 0 - ден 1.5 л/с дейін; диапазонда салыстырмалы-1.5-тен 15 л/с дейін-3% шегінде, ауа көлемін өлшеу диапазоны-0.1-12 л, ауа көлемін өлшеу қателігі: ауа көлемін диапазонда абсолютті 0.1 - ден 2 л - 0.06 л шегінде, 2-ден 12 л - ге дейінгі диапазонда - 3% шегінде, АЦП Битінің сыйымдылығы-24 бит, үлгілеу жиілігі-кемінде 1000 Гц, электрондық блок Тұтынатын қуаты-1 В×А артық емес, USB интерфейсі арқылы компьютермен байланыс. Қуат кернеуі: электронды блок 5 В DC - ден кем емес, дербес компьютер негізіндегі жүйе-220 – 230 В AC (50 Гц). Жинаққа мыналар кіреді: блок, импульстік түтік-кемінде 2 дана, жинақтағы ағынды түрлендіргіш-кемінде 10 дана, жартылай сақина-кемінде 5 дана, өлшеу торы - кемінде 10 дана, тығыздағыш сақина-кемінде 5 дана – ауыз қуысы-кемінде 20 дана, мұрын қысқышы – кемінде 2 дана калибрлік шприц (3 л) –кемінде 1 дана, спирограммаларды тіркеуге, талдауға және сақтауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, салыстырып тексеру әдістемесімен пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, тасуға арналған сөмке. Аспаптың жиынтығына қосымша белгіленген операциялық жүйенің стандартты талаптарын қанағаттандыратын жиынтықтағы дербес компьютер қосылған: сағат жиілігі кемінде 3.0 ГГц IntelCorei3 нашар емес процессор , жедел жады: кемінде 4.0 Гб, Операциялық жүйе Windows 7/ Windows 8 эквиваленті; 8,1 / Windows 10, Монитор: кемінде 19 дюйм , рұқсат кемінде 1000000 1280 х 1024, қатты диск кемінде 500 Гб , аспапты және Bluetooth адаптерін қосуға арналған кемінде 2 USB-порт, DVD-ROM болуы, ups қуаты кемінде 600 VA, пернетақта, тінтуір, принтер, үздіксіз қоректендіру көзі. Ерекшеліктері: тыныс алудың көлемдік-жылдамдық параметрлерін Өлшеудің жоғары дәлдігі, ағынды түрлендіргіштің жиналмалы құрылымы (пациенттің шырышты қабығымен және тыныс алу ауасымен жанасатын аспаптың бөліктерін тазалау және дезинфекциялау ыңғайлылығы) бұзушылықтың түрін және оның айқындылық дәрежесін көрсете отырып, қорытындыны автоматты түрде қалыптастыру (бағдарламада Кузнецовадан және Кольцуннан, Кузнецовтан кем емес қорытындыны қалыптастырудың екі алгоритмі пайдаланылған) Тыныс алу маневрлерінің репродуктивтілігі мен орындалу сапасын автоматты түрде бақылау (бағдарлама экранға, тыныс алу және дем шығару кезінде қандай қателіктер жіберілді) тиісті шамалардың бірнеше жүйесін қолдау, нормаларды есептеудің өзіндік формулаларын орнату мүмкіндігі ( тиісті шамалар жүйелерімен ( Клемент, Клемент және Зильбер, ESSS, ITS, Knudson). Компьютерный спирометр предназначен для диагностики нарушений вентиляционной способности легких. С его помощью могут быть выполнены следующие виды исследований: спокойное дыхание/ЖЕЛ , форсированный выдох ,максимальная вентиляция легких, медикаментозные пробы. Характеристики: Диапазон измерения объемной скорости воздуха от 0 – 15 л/с, Погрешность измерения объемной скорости воздуха: абсолютной в диапазоне- от 0 до 1.5 л/с в пределах 0.05 л/с; относительной в диапазоне от 1.5 до 15 л/с- в пределах 3%, Диапазон измерения объемов воздуха- от 0.1 – 12 л, Погрешность измерения объемов воздуха: абсолютной в диапазоне от 0.1 до 2 л- в пределах 0.06 л, относительной в диапазоне от 2 до 12 л- в пределах 3%, Разрядность АЦП-24 бит, Частота дискретизации- не менее 1000 Гц, Потребляемая электронным блоком мощность- не более 1 В×А, Связь с компьютером через интерфейс USB. Напряжение питания: электронный блок - не хуже 5 В DC, система на базе персонального компьютера-220 – 230 В AC (50 Гц). В комплект входит: блок , импульсная трубка – не менее 2 шт., преобразователь потока в сборе –не менее 10 шт., полукольцо –не менее 5 шт., измерительная сетка – не менее 10 шт., уплотнительное кольцо – не менее 5 шт., мундштук – не менее 20 шт., носовой зажим – не менее 2 шт., калибровочный шприц (3 л) –не менее 1 шт, программное обеспечение для регистрации, анализа и хранения спирограмм, руководство по эксплуатации с методикой поверки, сумка для переноски. Дополнительно в комплект прибора включен персональный компьютер в комплекте удовлетворяющий стандартным требованиям установленной операционной системы: Процессор не хуже IntelCorei3 с тактовой частотой не менее 3.0 ГГц , Оперативная память: не менее 4.0 Гб, операционная система эквивалент Windows 7/ Windows 8; 8,1 / Windows 10, Монитор: не менее 19 дюймов , разрешение не менее 1280 х 1024, Жесткий диск не менее 500 Гб , не менее 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера, наличие DVD-ROM, мощность UPS не менее 600 VA, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания. Особенности: Высокая точность измерения объемно-скоростных параметров дыхания , Разборная конструкция преобразователя потока (удобство очистки и дезинфекции частей прибора, имеющих контакт со слизистыми оболочками и дыхательным воздухом пациента) Автоматическое формирование заключения с указанием типа нарушения и степени его выраженности (в программе использованы два алгоритма формирования заключения не хуже Кузнецовой и Кольцуна, Кузнецовой) Автоматический контроль воспроизводимости и качества выполнения дыхательных маневров (программа должна выводить на экран сообщения о том, какие ошибки допущены при осуществлении вдоха и выдоха) Поддержка нескольких систем должных величин, возможность устанавливать собственные формулы расчета норм ( поддержка работы с системами должных величин ( Клемент, Клемент и Зильбер, ЕССS, ITS, Knudson). |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова