Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Науқастың мониторы Монитор пациента | Науқастың мониторы анестезиологиялық, төсек жанында. Дизайн: модульдік. Дисплей: 1 Болуы.Пайдаланушы интерфейсі орыс тілді түрлі-түсті графикалық интуитивті. 2. Реттелетін экран профильдері. 3.Мониторларды бірыңғай ақпараттық желіге біріктіру және Орталық станцияға қосылу функциясы.4. диагоналі бойынша көлемі кемінде 12,1 дюйм, бейнеленетін динамикалық графиктердің (толқындардың) саны кемінде 6, рұқсат, көлденеңінен пиксель саны кемінде 1280, тігінен кемінде 800, Дисплей түрі-сенсорлық, қайталанатын дисплейді қосу мүмкіндігі, медициналық персоналды мониторланатын параметрлердің рұқсат етілген шектерінен асып кету туралы хабардар етуге қойылатын талаптардабыл сигналдарының болуы): - пайдаланушыны дыбыстық және жарық индикаторларының немесе экрандық хабарламалардың көмегімен дабыл сигналдары туралы хабардар ету, дабыл сигналын уақытша ажырату функциясы, басымдық бойынша жарық және дыбыс сигнализациясы түрлерінің саны кемінде 3 дана, әрбір параметр бойынша дабыл сигналдарының шекараларын баптау, мониторланатын параметрлердің қисықтарын (лездік суретін) жоғары ажыратымдылықта автоматты түрде жазу дабылдың уақыты мен себептері, дабыл сигналдарын тізім түрінде, басымдылығы мен пайда болу уақыты бойынша аннотациямен және жіктеумен көрсету, дабылдардың барлық сигналдары туралы ақпаратты кемінде 168 сағат сақтау, мониторланатын параметрлерді жазуға қойылатын талаптар: барлық мониторланатын параметрлерді кестелік және графикалық трендтер түрінде жазу, трендтерді жазу ұзақтығы кемінде 168 сағат, трендтерді жазудың ең аз рұқсаты 10 секундтан аспайды. Деректерді беруге және өңдеуге қойылатын талаптар: мониторларды бірыңғай ақпараттық желіге біріктіруге және Орталық станцияға қосуға арналған желілік карта, монитордың (пациенттің төсегінің) нөмірін, дабылдың басымдығын және себебін көрсете отырып, дабыл сигналын монитор (ақпараттық) желісіне беру, HL7-ден кем емес хаттама бойынша мониторинг деректерін ауруханаішілік желіге беру интерфейсі. Мониторланатын параметрлер тізбесіне қойылатын талаптар: пульсоксиметрия, 3 бұрылу бойынша электрокардиограмма, 5 бұрылу бойынша электрокардиограмма, инвазивті емес артериялық қысым, тыныс алу жиілігін талдау, жүрек жиырылу жиілігін және Пульс жиілігін талдау, пациенттің 2 арна бойынша дене температурасы, Капометрия, оксиметрия, энтропия әдісімен седация тереңдігін мониторингілеу мүмкіндігі,препульмонарлық термодилюция әдісімен жүрек шығысын өлшеу, жүрек соғуының жиілігін және жүрек соғуының жиілігін тиісті ендірілген модульдерді біріктіру кезінде газ қоспасындағы анестетиктердің концентрациясы. Пульсоксиметрия мониторингінің сипаттамаларына қойылатын талаптар: SpO2 өлшеу диапазоны кемінде 1-100%, SpO2 сигналы бойынша перифериялық пульсті өлшеу диапазоны кемінде 30-25 уд.в мин., 70-100% SpO2 мәндерінің диапазонындағы өлшеу дәлдігі ±2 аспайды. Электрокардиограмма мониторингінің сипаттамаларына қойылатын талаптар: экгне мониторланатын бұрмалардың саны 3-5 - тен кем, аритмияны талдау бұрмаларының саны 2-ден кем емес, барлық қолжетімді бұрмалар бойынша ST-сегментті талдаудың және өлімге әкелетін аритмияларды Детекцияның болуы: асистолия, брадикардия, тахикардия, қарыншалар фибрилляциясы және қарыншалық тахикардия, QRS кешенінің енін анықтау диапазоны 40-120 мс кем емес, амплитудасын анықтау диапазоны кемінде 0,5 - 5 мВ, ST сегментінің сандық өлшеу диапазоны кемінде (-9) – 9 мм. Инвазивті емес артериялық қысым мониторингінің сипаттамаларына қойылатын талаптар: систолалық қысым, өлшеу диапазоны ересектер: кемінде 30-290 мм. рт. ст. диастолалық қысым, өлшеу диапазоны ересектер: кемінде 10-220 мм. рт. ст, орташа қысым, өлшеу диапазоны ересектер: кемінде 10-220 мм. рт. ҒЗТКЖ-ны өлшеу режимдерінің болуы: бір реттік өлшеу, белгіленген уақыт аралықтары арқылы автоматты өлшеу, ҒЗТКЖ-ны автоматты өлшеу уақыт аралықтарын баптау диапазоны 1-120 минуттан кем емес. Тыныс алу жиілігін бақылау сипаттамаларына қойылатын талаптар: тыныс алу жиілігін өлшеу әдісінің болуы-ЭКГ электродтары мен апноэ дабылы арасындағы кедергіні өлшеу, тыныс алуды өлшеу диапазоны кемінде 4-120 тыныс алу/мин. жүрек соғу жиілігін бақылау сипаттамаларына қойылатын талаптар: жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны кемінде 30-300 1 / мин. дене температурасын бақылау сипаттамаларына қойылатын талаптар: температураны өлшеу каналдары кемінде 2 дана, дене температурасын өлшеу диапазоны кемінде 10-45°с, дене температурасы датчигінің қателігі 0,1 °с аспайды. Науқас мониторының негізгі техникалық сипаттамалары. Габариттік өлшемдері 280 кем емес, 320 артық емес, 165 мм кем емес, айнымалы токтың кернеуі 100-240 В; жиілігі 50-60 Гц; тұтынылатын қуат 150 ВА артық емес. Резервтік қоректендіру көзінен жұмыс істеу уақыты кемінде 3 сағат. Жеткізу жиынтығы: пациент мониторы, 3/5 бұрамаға ЭКГ кабелі кемінде 1 дана, 3 бұрамы бар өткізгіштер жиынтығы кемінде 1 дана, ересек пациенттерге арналған икемді датчигі бар біріктірілген пульсоксиметрия датчигі кемінде 1 дана, көп рет қолданылатын НИАД манжеті кемінде 1 дана,көп рет қолданылатын НИАД манжеті кемінде 1 дана, көп рет қолданылатын үлкен НИАД манжеті кемінде 1 дана, НИАД манжетіне арналған жалғағыш шланг кемінде 1 дана, көп рет қолданылатын температуралық теріден жасалған датчик кемінде 1 дана, 1 арнаға арналған температура датчигіне арналған кабель кемінде 1 дана, бір рет қолданылатын НИАД манжеті конустық ересек кем дегенде 20 дана. Монитор пациента анестезиологический, прикроватный. Конструкция: модульная. Дисплей: Наличие 1.Интерфейс пользователя русскоязычный цветной графический интуитивный. 2. Настраиваемые профили экранов. 3.Функция объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции.4. размер по диагонали не менее 12,1 дюйм, Число отображаемых динамических графиков (волн), не менее 6, разрешение, кол-во пикселей по горизонтали не менее 1280, по вертикали не менее 800, Тип дисплея – сенсорный, возможность подключения дублирующего дисплея, требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналов тревог): Наличие- уведомление пользователя о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений, функция временного отключения сигнала тревоги, количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету не менее 3 шт, настройка границ сигналов тревог по каждому параметру, автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги, отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения, хранение информации о всех сигналах тревог не менее 168 часов, Требования к записи мониторируемых параметров: запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов, длительность записи трендов не менее 168 часов, минимальное разрешение записи трендов не более 10 секунд. Требования к передаче и обработке данных: сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции, передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитор (койки пациента), приоритета и причины тревоги, Интерфейс передачи данных мониторинга во внутрибольничную сеть по протоколу не хуже HL7. Требования к перечню мониторируемых параметров: пульсоксиметрия, электрокардиограмма по 3 отведениям, электрокардиограмма по 5 отведениям, неинвазивное артериальное давление, анализ частоты дыхания, анализ частоты сердечных сокращений и частоты пульса, температура тела пациента по 2 каналам, Возможность мониторинга капнометрии, оксиметрии, глубины седации методом Энтропии, измерения сердечного выброса методом препульмонарной термодилюции,определения концентрации анестетиков в газовой смеси при интеграции соответствующих встраиваемых модулей. Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии: Диапазон измерения SpO2 не менее 1-100%, диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2 не менее 30-25 уд. в мин, Точность измерений в диапазоне значений 70-100 %SpO2 не более ±2. Требования к характеристикам мониторинга электрокардиограммы: Количество мониторируемых отведений ЭКГне менее 3-5, Количество отведений анализа аритмии не менее 2, наличие Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям и Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии, Диапазон обнаружения ширины комплекса QRS не менее 40-120 мс, Диапазон обнаружения амплитуды комплекса QRS не менее 0,5 - 5 мВ, Числовой диапазон измерений ST сегмента не менее (-9) – 9 мм. Требования к характеристикам мониторинга неинвазивного артериального давления: Систолическое давление, диапазон измерений взрослые: не менее 30-290 мм. рт. ст, диастолическое давление, диапазон измерений взрослые: не менее 10-220 мм. рт. ст, Среднее давление, диапазон измерений взрослые: не менее 10-220 мм. рт. ст, Наличие режимов измерения НИАД: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени, диапазон настройки интервалов времени автоматического измерения НИАД не менее1-120 мин. Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания: Наличие метода измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ и сигнала тревоги при апноэ, диапазон измерения дыхания не менее 4-120 вдох/мин. Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений: Диапазон измерений частоты сердечных сокращений не менее 30-300 1/мин. Требования к характеристикам мониторинга температуры тела: Количество каналов измерения температуры не менее 2 шт, диапазон измерения температуры тела не менее 10-45°С, погрешность датчика температуры тела не более 0,1 °С. Основные эксплуатационные технические характеристики монитора пациента. Габаритные размеры не менее 280, не более 320, не менее 165 мм. напряжение переменного тока 100-240 В; частота 50-60 Гц; потребляемая мощность не более 150 ВА. Время работы от резервного источника питания не менее 3 часов. Комплект поставки: Монитор пациента, Кабель ЭКГ на 3/5 отведений не менее 1 шт, комплект проводников с 3 отведениями не менее 1шт, интегрированные датчик пульсоксиметрии с гибким датчиком для взрослых пациентов не менее 1шт, манжета НИАД многократного применения взрослая стандартная не менее 1 шт, манжета НИАД многократного применения взрослая малая не менее 1 шт, манжета НИАД многократного применения взрослая большая не менее 1 шт, соединительный шланг для манжеты НИАД не менее 1 шт, датчик температурный накожный многократного применения не менее 1 шт, кабель для датчиков температуры на 1 канал не менее 1 шт, манжета НИАД однократного применения взрослая коническая не менее 20 шт. |
| 2 | Электрокардиограф Электрокардиограф | Синхронды тіркелетін арналардың саны ең көп дегенде 12 дана, синхронды тіркелетін арналардың саны ең көп дегенде 12 дана.Болуы: электрокардиограмманы (ЭКГ) 12 бағыт бойынша қабылдау және өлшеу, ЭКГ-ны 12 бағыт бойынша түсіндіру,талдау репрезентативті медианалық кешендерді пайдалана отырып жүргізіледі. сигнал сапасын келесі параметрлер бойынша тестілеу: қорғасынның ажыратылуын немесе қысқаруын анықтау, сигнал сапасының үш деңгейлі көрсеткіші, оқшаулаудың ауытқуын анықтау, бұлшықет дүмпулері туралы хабарлама, электродтардың кедергісін визуалды анықтау, жасанды ырғақ жүргізушісінің жұмысын тану, қорғасын тізбегі стандартты, Кабрера, NEHB, SEQ4, бір пернені басу арқылы 10 секунд ЭКГ жазу, ЭКГ қарау басып шығарудан бұрын,санау формулаларын таңдау және басып шығару QTc-тен (Friderica, Bazett, Framingham) кем емес, кедергілер мен артефактілерді автоматты түрде алып тастайтын сигнал сапасын талдау, аритмия режимі. Қосымша жабдықтау мүмкіндігі: өшірілген принтер режимінде жұмыс істеу опциясын іске қосу және компьютерге деректерді беру, жедел миокард ишемиясының даму ықтималдығын болжау опциясын іске қосу. Аналогты-цифрлық түрлендіргішті дискреттеу жиілігі, Гц / арна, кем дегенде 16000, кардиостимуляторды Тіркеуші арнаның аналогты-цифрлық түрлендіргішін дискреттеу жиілігі, Гц / арна, кем дегенде 75000, ЭКГ талдау жиілігі, Гц / арна, кем дегенде 1000, аналогты - цифрлық түрлендіргіштің ажыратымдылығы, мкВ / разряд, кем дегенде 4,88, кіріс динамикалық диапазоны, мВ, -5-тен +5-ке дейін, кез келген электродтар арасындағы тұрақты дифференциалды ығысу диапазоны -300-ден 300мВ-қа дейін, Өткізу жолағы төменгі шекара, Гц, 0,04-тен аспайды, Өткізу жолағы Жоғарғы шекара 150 Гц-тен кем емес, 135 дБ кем емес, кіріс кедергісі 10 Мом кем емес. Болуы: желілік сүзгі, базалық желіні түзету, дефибриллятор разрядынан қорғау.Ағу тогы 10 мкА артық емес, кіріктірілген жады 100 ЭКГ кем емес, ЭКГ деректерін сақтау опциясын іске қосу мүмкіндігі 200 данадан кем емес.Габариттік өлшемдері 330-дан кем емес, 390-дан артық емес, 200 мм-ден кем емес,түсті СКД дисплейі жарықтандырылған, сенсорлық емес. Дисплейдің диагоналі 17,7 см-ден кем емес, дисплейдің ажыратымдылығы, 800-ден кем емес, 480-ден артық емес. Болуы: шығатын мәліметтер: ЧСС, ИД. науқастың коды, күні мен уақыты, батарея индикаторы, ЭКГ қисықтары, қорғасын белгілері, жылдамдық, күшейту және сүзгі параметрлері, ескерту хабарламалары, қалқымалы терезелер және көмекші хабарламалар, жадты толтыру индикаторы. Стандартты дисплей: кемінде 6 қорғасын, қосымша дисплей: кемінде 12 қорғасын. Сканерлеу жылдамдығын таңдау 12,5; 25; 50мм/с-тан кем емес,күшейту параметрлерін таңдау 2,5; 5; 10; 20; 40 мм / мВ.Қағаз өлшемі ені 210 мм-ден кем емес .Басып шығару жылдамдығын таңдау 5-тен кем емес; 12,5; 25; 50 мм/с. есепті форматқа экспорттау PDF, XML жад картасына, толық форматтағы ылғалға төзімді алфавиттік-сандық пернетақта, тактильді кері байланысы бар мембрана, навигация пернесі, жұмыс режимін жылдам қосудың функционалды пернелері, мәліметтер аймағын қарау, су ерітінділерімен өңдеу мүмкіндігі дезинфекция үшін.Тіркеушінің қуат көзі-220В; 5в; (ішкі қуат көзі). Батарея, ауыстырылатын, Қайта зарядталатын Li-Ion батареясының болуы. Жүрек соғу жиілігін (жүрек соғу жиілігін) кемінде 30-дан 300 кд/мин-ге дейін көрсету.ЖК салыстырудың салыстырмалы дәлдігі ±5 уд/мин. ЭКГ үздіксіз мониторингі кемінде 3 сағ, Қосымша жабдықтау мүмкіндігі: кардиологиялық БҚ-мен екі жақты деректермен алмасу опциясы (демографиялық деректер/зерттеу нәтижелері), ДК-де сымсыз интерфейс арқылы PDF форматында деректерді беру опциясы, кардиологиялық БҚ-дан ЭКГ зерттеуді орындауға тапсырыстар алу опциясы, штрих-код сканерін қосу опциясы.Жинақтау: Электрокардиограф кемінде 1 дана IEC пациенттерінің 10-талшықты кабелі кемінде 1 дана, аяқ-қолдарға арналған электродтар кемінде 4 дана, кеуде электродтары кемінде 6 дана, жылу қағазы кемінде 1 дана, желілік кабель кемінде 1 дана, жад картасы кемінде 1 дана. Количество синхронно регистрируемых каналов максимальное не менее 12 шт, Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное, не менее 12шт.Одновременная печать на термопринтере, отведений не менее 12.Наличие: Приема и измерений электрокардиограммы (ЭКГ) по 12-ти отведениям, интерпретации ЭКГ по 12-ти отведениям,анализ проводится с использованием репрезентативных медианных комплексов. тестирование качества сигнала по следующим параметрам: определение отсоединения или закорачивания отведений, трех-уровневая индикация качества сигнала, определение отклонения изолинии, сообщения о мышечном треморе, визуальное определение импеданса электродов, распознавание работы искусственного водителя ритма, последовательность отведений Стандарт, Кабрера, NEHB, SEQ4,запись 10 секунд ЭКГ нажатием одной клавиши, просмотра ЭКГ перед печатью,выбор и печать формул подсчета не хуже QTc (Friderica, Bazett, Framingham), анализ качества сигнала с автоматическим исключением помех и артефактов, режим аритмия. Возможность дооснащения: активации опции работы в режиме выключенного принтера и передачи данных на ПК, активации опции прогнозирования вероятности развития острой ишемии миокарда. Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя, Гц/канал, не менее16000, частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя канала регистратора кардиостимулятора, Гц/канал, не менее75000, частота анализа ЭКГ, Гц/канал, не менее1000, разрешение аналого-цифрового преобразователя, мкВ/разряд, не менее 4,88, входной динамический диапазон, мВ, от -5 до +5, диапазон постоянного дифференциального смещения между любыми электродами от -300 до 300мВ, полоса пропускания нижняя граница, Гц, не более 0,04, полоса пропускания верхняя граница не менее150 Гц, подавление синфазной помехи не менее135 дБ, входное сопротивление не менее 10 Мом. Наличие: сетевой фильтр, коррекция базовой линии, защита от разряда дефибриллятора.Ток утечки не более 10 мкА, встроенная память не менее 100 ЭКГ, возможность активации опции хранения данных ЭКГ не менее200 шт. Наличие интерфейсы не хуже USB, RJ11, Гнездо карты SD, RJ45, порт передачи данных не хуже RS232.Габаритные размеры не менее 330, не более 390, не менее 200 мм. Наличие : Русифицированное программное обеспечение,цветной ЖК дисплей с подсветкой, не сенсорный. Диагональ дисплея не менее17,7 см. Разрешение дисплея, точки, не менее 800, не более 480. Наличие: выводимые данные: ЧСС, ИД. код пациента, дата и время, индикатор заряда аккумулятора, кривые ЭКГ, обозначения отведений, скорость, усиление и настройки фильтра, предупреждающие сообщения, всплывающие окна и вспомогательные сообщения, индикатор заполнения памяти. Стандартный дисплей: не менее 6 отведений, дополнительный дисплей: не менее 12 отведений. Выбор скорости развертки не хуже 12,5; 25; 50мм/с. Выбор параметров усиления не хуже2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ.Размер бумаги ширина не менее 210 мм. Наличие: термобумага Z-образно сложенная .Выбор скорости печати не хуже 5; 12,5; 25; 50 мм/с. Наличие Экспорт отчета в формат не хуже PDF, XML на карту памяти, полноформатная влагозащищенная алфавитно-цифровая клавиатура, мембранная с тактильной обратной связью, клавиша навигации, функциональные клавиши быстрого включения режима работы, просмотра области данных, возможность обработки водными растворами для дезинфекции.Электропитание регистратора- 220В; 5В;( внутренний источник питания). Наличие аккумулятор, заменяемый, перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор. Отображение частоты сердечных сокращений (ЧСС) не менее от 30 до 300 уд/мин. Относительная точность отображения ЧСС ±5 уд/мин.Непрерывный мониторинг ЭКГ не менее 3 ч, Возможность дооснащения: активаии опции двустороннего обмена данными (демографические данные/результаты исследования) с кардиологическим ПО, активаии опции передачи данных в формате PDF по беспроводному интерфейсу на ПК, активаии опции получения заказов на выполнение ЭКГ исследования из кардиологического ПО, активаии опции подключения сканера штрих-кодов. Комплектация: Электрокардиограф не менее 1 шт, 10-жильный кабель пациента IEC не менее 1 шт, электроды для конечностей не менее 4 шт, грудные электроды не менее 6 шт, термобумага не менее 1 шт, сетевой кабель не менее 1 шт, карта памяти не менее 1 шт. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                                    Маутова Ж. К.