Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ротациялық микротом жартылай автоматты Ротационный микротом полуавтоматический | Ротациялық микротом жартылай автоматты - құрылғы алынған препараттарды одан әрі бояу және визуализациялау үшін гистологиялық материалдың жұқа бөлімдерін жасауға арналған. Номиналды желі кернеуі 230 в ~ ±10%, 50-60Гц. Қуаты кемінде 200 ВА.Қоршаған орта жағдайларына қойылатын талаптар: температура 5 °C - 40 °C аралығында; Салыстырмалы ылғалдылық 80% диапазонында (конденсациясыз); теңіз деңгейінен биіктігі 2000 м дейін.Аспаптың өлшемдері: ені 400 мм кем емес, ұзындығы 675 мм артық емес, биіктігі 350 мм кем емес. салмағы 40 кг артық емес. кесінділерді дайындау диапазоны 0,5-100мкм:-0,5-5 мкм қадаммен микрон;-5-20мкм қадаммен 1мкм;-20-30мкм қадаммен 2мкм;-30-5мкм қадаммен 60мкм; - 10мкм қадаммен 60-100мкм.Кесу/кесу диапазоны 1-600мкм: - 5-30мкм қадаммен 5мкм;-30-100мкм қадаммен 10мкм;-100-200мкм қадаммен 20мкм; - 200-600мкм қадаммен 50мкм. Көлденең жүріс жылдамдығы үлгідегі: 30мм±1мм беру арқылы адымдық қозғалтқыш. Үлгінің тік жүрісі кемінде 70 мм. кесінділерді дайындау барысының режимдері: қолмен, жартылай автоматты, бір реттік, көп реттік, үздіксіз, қайтарымды-ілгерілемелі.Алға және артқа қозғалысты қамтамасыз ететін өзара режим және керісінше, пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес кесу уақытын үнемдей отырып, жарты айналымда кесуге мүмкіндік береді. Әр позицияда электронды құлыптау және құлыпты ашу. Алмалы-салмалы маховик. Үлгінің максималды өлшемдері: стандартты қысқыш кемінде 55х50 ММ.Үлгінің тік бағдары 8-ден аспайды.Үлгінің көлденең бағыты кемінде 8. Үлгінің айналуы кемінде 360.5 мкм қадаммен 5-100 мкм өшіру мүмкіндігімен үлгіні кері тарту.Жүзді ұстағыш негізінің бойлық жылжуы, мм, кемінде 55. Жүзді ұстағыш негізінің көлденең ығысуы, мм, кемінде 45.Үлгіні кесу өрескел қолмен және механикалық беру тұтқасының көмегімен жүзеге асырылады. Пышақтың еңіс бұрышын реттеу шектері (градус), кемінде 10.Болуы - реттелетін тік жылдамдығы, паллет, Автоматты сүрме үлгісі ұстаушы . Үлгі ұстағышын жылжыту (қадамдық қозғалтқыштың көмегімен), мм, кемінде 30.Парафинді блокты жарықтандыруға арналған аспаптың алдыңғы жағында жарық панелінің болуы .СКД панелі және қашықтан басқару пульті арқылы жұмыс істеу және параметрлерді реттеу. Жұмыс параметрлерін орнату және өзгерту үшін құрылғының алдыңғы жағында сенсорлық түймелері бар түрлі-түсті СКД панелінің болуы . Параметрлерді көрсететін интуитивті басқару тақтасы (жүйенің күйі: күні мен уақыты, қысқыш орны, кесектер саны, Белсенді режим –кесу/кесу және қалыңдығы).Автодиагностика жүйесі, қате коды бар хабарламаларды көрсету. Бастапқы позицияға автоматты түрде оралу үшін "үй" батырмасының болуы. Қол жетімділік-жедел тоқтату түймесі, эжекторы бар саусақтарды қорғау жүйесі және пышақты байланыссыз алу. Пышақтың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін үш түрлі позицияда пышақтың бүйірлік жылжуы. Жеткізу жиынтығы: 1. Жартылай автоматты ротациялық микротом - кемінде 1 дана. 2. Стандартты қысқыш-кем дегенде 1 дана. 3. Пышақ ұстағыштың негізі-1 данадан кем емес. 4. Төмен профильді бір рет қолданылатын пышақ ұстағыш-1 данадан кем емес. 5. Қашықтықтан басқару пульті – кемінде 1 дана. 6. Алтыбұрышты кілт-кемінде 2 дана. 7. Паллет-кемінде 1 дана. 8. Қазақ және орыс тілдеріндегі Пайдаланушы нұсқаулығы-1 дана 9. Бір рет қолданылатын микротомды пышақтар –50 дана/уп-кемінде 1 уп 10. Бір рет қолданылатын микротомды пышақтарға арналған тұтқыш тот баспайтын болаттан жасалған 1 данадан кем емес, тұтқыш – ұстағыштың өлшемі 21,5 см артық емес, тұтқыштың тұтқасы - тот баспайтын болаттан жасалған негіз қара түсті жоғары төзімді пластикке салынған - тұтқаның ұзындығы: 12,5 см кем емес-тұтқыштың ені: 0,2 см (20 мм) артық емес-тұтқыштың биіктігі: кемінде 0,11 см (0,11 мм). Бір рет қолданылатын пышақ ұстағыш тот баспайтын болаттан жасалған бірегей жылжымалы қысқыш механизммен жабдықталған. Пышақтың көлбеуі кемінде 135 º.Ұстағыштың ұзындығы: 9 см артық емес. Ұстағыштың ені: кемінде 0,11 см (11 мм).Ұстағыштың биіктігі: 0,01 см (1 мм) артық емес . 11. Микротомдарға арналған қылқаламдар жинағы кемінде 1 жиынтықтан (биопсиялық тілімдерді жинауға арналған шағын қылқалам, микротомдық тілімдерді жинауға арналған шағын қылқалам, микротомдарды тазалауға арналған орташа қылқалам, микротомдарды тазалауға арналған үлкен қылқалам) тұрады . 12. Микротомияға арналған блоктарды қалыптастыруға арналған кассетаның ішінде орналасқан алынбалы торы бар кассеталар: кассетаның өлшемі 3,5 см х 3 см х 0.8 см. кассетада таңбалау үшін 45 градус бұрышта көлбеу бет бар. Кассеталар автоматты таңбалау жүйелеріне бейімделуі керек. Полиоксиметиленполиацетаттан жасалған. Кассетаның ішінде нейлоннан жасалған ұсақ кеуекті алынбалы тордың болуы кассетаны гистологиялық жастықшалар мен қапшықтарсыз пайдалануға мүмкіндік береді. Тор алмалы-салмалы, тығыз жабуды бекітетін элементі-құлпы бар жабылатын қақпағы бар. Тордың өлшемі 3 см х 2,5 см., қақпақтың өлшемі 2 см х 1 см. 500 дана/уп - кемінде 1уп. 13. Қалдықтарды кесуге және кейіннен шыны препараттарды сақтауға арналған контейнерлер жиынтығы кемінде 3 контейнер +ұстаушы (пластик): жиынтық штатив тот баспайтын болаттан жасалған. Пластиктен жасалған контейнерлер, контейнердің өлшемдері: негізі-4 х 9 см, биіктігі – 10 см, мойны - 5х10 см , қақпағы -5.5х11 см. ұстағыш кемінде 25 заттық шыныға, пластикалық тұтқасы бар, өлшемдері: биіктігі –5 см артық емес, Ұзындығы –9 см кем емес, ені –3 см артық емес. 14. Иілген препараттық ине-кемінде 1 дана. 15. Парафинді кетіретін сұйықтық, кіріктірілген шашыратқышы бар бөтелке, қоспаның құрамы: тығыздығы 848 кг/м3 (20 С ), тұтқырлығы 15 cSt (40 С), жану нүктесі 190 с.FDA талаптарына сәйкес жоғары тазартылған минералды майлардың қоспасы. Өнім иіссіз және түссіз, - кемінде 1 құты. 16. Пылезащитный қап – кемінде 1 дана. Ротационный микротом полуавтоматический - прибор предназначен для создания тонких срезов гистологического материала для дальнейшей окраски и визуализации полученных препаратов. Номинальное сетевое напряжение 230 В~ ±10%, 50-60Гц. Мощность не менее 200 ВА. Требования к условиям внешней среды: температура в диапазоне 5 °C - 40 °C; Относительная влажность в диапазоне 80% (без конденсации);Высота над уровнем моря до 2000м. Размеры прибора : ширина не менее 400 мм, длина не более 675мм, высота не менее 350мм. Вес не более 40 кг.Диапазон изготовления срезов 0,5-100мкм:-0,5-5 микрон с шагом 0,5мкм;-5-20мкм с шагом 1мкм;-20-30мкм с шагом 2мкм;-30-60мкм с шагом 5мкм;-60-100мкм с шагом 10мкм. Диапазон тримминга/срезов 1-600мкм:-5-30мкм с шагом 5мкм;-30-100мкм с шагом 10мкм;-100-200мкм с шагом 20мкм;-200-600мкм с шагом 50мкм.Горизонтальная скорость хода образца: 30мм±1мм подача посредством шагового двигателя. Вертикальный ход образца не менее 70 мм. Режимы хода изготовления срезов: ручной, полуавтоматический, однократный, многократный, непрерывный, возвратно-поступательный.Возвратно-поступательный режим обеспечивающий движение маховика вперед и назад, и наоборот, в соответствии с потребностями пользователя позволяет выполнять срезы за половину оборота экономя время резки. Электронная блокировка и разблокировка маховика в каждом положении. Съемный маховик. Максимальные размеры образца: стандартный зажим не менее 55х50мм.Вертикальная ориентация образца не более 8˚.Горизонтальная ориентация образца не менее 8˚.Вращение образца не менее 360˚.Ретракция образца с возможностью ее отключения 5-100 мкм с шагом 5мкм.Продольное смещение основания держателя лезвий, мм, не менее 55. Поперечное смещение основания держателя лезвий, мм, не менее 45.Подрезка образца осуществляется с помощью маховика грубой подачи и рычага механической подачи. Пределы регулировки угла наклона ножа (градус), не менее 10.Наличие-Регулируемой скорости вертикального хода , Поддон, автоматической подводки держателя образца . Перемещение держателя образца (с помощью шагового двигателя), мм, не менее 30.Наличие световой панели на лицевой стороне прибора для подсветки парафинового блока .Работа и настройка параметров посредством цветной ЖК – панели и пульта дистанционного управления. Наличие цветной ЖК-панели с сенсорными кнопками на лицевой стороне прибора для установки и изменения рабочих параметров . Интуитивно понятная панель управления параметрами, отображающая параметры (статус системы: дата и время, положение зажима, количество срезов, активный режим –резка/тимминг и толщина).Система автодиагностики, отображение сообщений с кодом ошибок. Наличие кнопки «Домой» для автоматического возврата в исходное положение.Наличие -кнопки экстренной остановки , системы защиты пальцев с эжектором и бесконтактным извлечением лезвия. Боковое смещение лезвия в трех различных положениях для продления срока службы лезвия. Комплект поставки: - Ротационный микротом полуавтоматический – не менее 1 шт. - Стандартный зажим –не менее 1шт. - Основание держателя ножа - не менее1 шт. - Держатель одноразовых ножей низкого профиля –не менее1 шт. - Пульт дистанционного управления – не менее 1 шт. - Шестигранный ключ – не менее 2 шт. - Поддон –не менее 1 шт. - Руководство пользователя на русском и казахском языках – 1 шт - Одноразовые микротомные ножи , 50шт/уп –не менее 1 уп - Держатель для одноразовых микротомных ножей не менее 1 шт, изготовленным из нержавеющей стали, размеры ручки – держателя не более 21,5 см., рукоятка держателя - основа из нержавеющей стали заключена в высокоустойчивый пластик черного цвета - длина рукоятки: не менее 12,5 см -ширина рукоятки: не более 0,2 см (20 мм) -высота рукоятки: не менее 0,11 см (0,11 мм). Держатель для одноразовых лезвий оснащен уникальным сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали. Наклон лезвия не менее 135 º.Длина держателя: не более 9 см. Ширина держателя: не менее 0,11 см (11 мм).Высота держателя: не более 0,01 см (1 мм) . - Набор кисточек для микротомов не менее 1 набора (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) . - Кассеты со съемной сеточкой, расположенной внутри кассеты для формирования блоков для микротомии: Размер кассеты 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет наклонную под углом 45 градусов поверхность для маркировки. Кассеты должны быть адаптированы для автоматических систем маркировки. Изготовлены из полиоксиметиленполиацетата. Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри кассеты позволяет использовать кассету без гистологических прокладок и мешочков. Сеточка съемная, имеет закрывающуюся крышку с элементом-замком, фиксирующим плотное закрывание. Размер сеточки 3 см х 2,5 см., размер крышки 2 см х 1 см. 500 шт/уп - не менее 1уп. - Набор контейнеров для отходов резки, и последующего хранения стеклопрепаратов не менее 3 контейнера +держатель, (пластик): штатив набора выполнен из нержавеющей стали. Контейнеры из пластика, размеры контейнера: основание - 4 х 9 см, высота – 10 см, горловина - 5х10см, крышка -5.5х11см. Держатель не менее чем на 25 предметных стекол , с пластиковой ручкой, размеры: высота –не более 5см, длина –не менее 9см, ширина –не более 3см. - Игла препаровальная изогнутая – не менее 1 шт. - Жидкость для удаления парафина, флакон со встроенным распылителем, состав смеси: плотность 848 кг/м3 (20 С ), вязкость 15 cSt (40 C), точка возгорания 190 С. Смесь минеральных масел высокой степени очистки в соответствии с требованиями FDA. Продукт без запаха и бесцветный , -не менее 1 флакона. - Пылезащитный чехол – не менее 1 шт. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова