Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жоғары ағынды оттегі терапиясы (жоғары ағынды) аппараты жылытылатын тыныс алу дымқылдатқышы) Аппарат высокопоточной кислородной терапии (высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом) | Жоғары дәлдіктегі оксигенотерапия жүргізуге арналған Аппарат, ол қыздырылған және ылғалданған ауа-оттегі қоспасын тыныс алатын пациентке дербес жеткізеді. Сипаттамасы: Шағын өлшемі, түрлі-түсті сенсорлы LCD дисплей; ыңғайлы және оңай жұмыс істейді; болуы: жылытылатын ылғалдандырғыш; Пульсоксиметрия ЅрО2; Пульс жиілігі; О2 концентрациясын көрсету (21%-100%); О2 реттеу – бағдарламалық қамтамасыз ету, аппаратта кіріктірілген электрондық флоуметр, ағынды көрсету (2-70 л/мин); тыныс алу қоспасының температурасын көрсету (31～37 / 7 деңгей); болуы ауаны қанықтыру үшін оттегі көзіне немесе медициналық мекеменің орталық оттегі желісіне қосылу ; Бір түймені басу арқылы жоғары ағын режимінен төмен ағын режиміне жылдам және ыңғайлы ауысу ; максималды ағын кемінде 80 л/мин.; максималды тіркелетін ағын кемінде 70 л/мин.; оқиғалар мен терапия тарихын жазуға арналған SD карта үшін кіріктірілген жад пен слоттың болуы. Пайдаланғаннан кейін дезинфекция қажет емес. Техникалық сипаттамалары: LCD дисплейі кемінде 5 дюйм. USB порты кемінде 1. O2 концентрациясын өлшеу . Дабылдардың шегі O2. О2 өлшеу диапазоны кемінде 21-100%, дәлдігі 21-ден 90% - ға дейінгі диапазонда ±5% - дан аспайды, дәлдігі 90-нан 100% - ға дейінгі диапазонда ±2,5% - дан аспайды. O2-Air реттеуі – сыртқы флоуметрді қажет етпейтін бағдарламалық жасақтама. Ағын жылдамдығының диапазоны кемінде 2-70 л / мин. ағынның ең жоғары жылдамдығы кемінде 70 л/мин. жоғары ағын режимі кемінде 10л/мин-70л/мин. төмен ағын режимі кемінде 2л/мин-25л/мин. Дәлдік кем емес: ±5л/мин (жоғары ағын режимі 25л/мин-70л/мин), ±2л/мин (төмен ағын режимі: 2л/мин-25л/мин). Температураны бақылау диапазоны 29-37 кем емес, 9 реттеу деңгейінен кем емес. Температуралық бақылаудың дәлдігі ±2 аспайды. Дабылдар: нақты уақыт режимінде дабыл сигналдарының кемінде 12 түрі, пайдалану кезінде қателерді анықтауға кепілдік береді. Бақылау тарихын жазу-қол жетімділік. Терапияның жалпы уақытын есепке алу-болуы. Дыбыстық сигналмен емдеу ұзақтығын алдын ала орнату – болуы. Түнгі режим-қол жетімділік. Терапия тарихын жазу - 1 күн, 3 күн, 7 күн, 30 күн. Қосымша компоненттер: Кемінде 1 дана ылғалдатқыштың Авто-толтырылатын камерасы, Стандартты DIN оттегі шлангісі кемінде 1 дана, аппаратқа арналған сүзгілер, кемінде 1 дана көбік резеңке, жоғары ағынды мұрын канюласы, 70 л/мин дейін кемінде 1 дана, бір пациентке арналған Контур, 2 қыздыру сымы кемінде 1 дана, электронды флоуметр, аппараттың корпусына кіріктірілген, реттеу диапазоны кемінде 0-70 л / мин 1 дана, тіреуі және себеті кемінде 1 дана мамандандырылған дөңгелекті арба, жиынтықтағы ЅрО2 датчигі кабельмен: SpO2 көрсеткіштерінің диапазоны кемінде 35-100%. Пульс жиілігінің диапазоны 25-250 уд. мин кем емес 1 данадан кем емес. Электр желісіне қосылу: AC 220V, 2A Max, 50Hz Аппарат для проведения высокопоточной оксигенотерапии для проведения высокопоточной оксигенотерапии, которая доставляет подогретую и увлажнённую воздушно-кислородную смесь самостоятельно дышащему пациенту. Описание: Компактный размер, цветной сенсорный LCD дисплей; Удобный и простой в эксплуатации; Наличие: увлажнитель с подогревом; Пульсоксиметрия SрO2 ;Частота пульса ; Отображение концентрации О2 (21%-100%); Регулировка О2 – программная, встроенный электронный флоуметр на аппарате, Отображение потока (2-70 л/мин); Отображение температуры дыхательной смеси (31～37 / 7 уровней); Наличие подключение к источнику кислорода для насыщения воздуха или к центральной кислородной сети медицинского учреждения ; Быстрое и удобное переключение из режима высокого потока в режим низкого потока нажатием одной кнопки ; Максимальный поток не менее 80 л/мин.; Максимально регистрируемый поток не менее 70 л/мин.; Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи событий и истории терапии . После использования не требует дезинфекции. Технические характеристики: LCD дисплей не менее 5 дюймов. USB порт не менее 1. Измерение концентрации O2 . Предел тревог O2. Диапазон измерения О2 не менее 21-100%, точность в диапазоне от 21 до 90% не более ±5%, точность в диапазоне от 90 до 100% не более ±2,5%. Регулировка O2-Air – программная, не требующая внешнего флоуметра. Диапазон скорости потока не менее 2-70 л/мин. Максимальная скорость потока не менее 70 л/мин. Режим высокого потока не менее 10л/мин-70л/мин. Режим низкого потока не менее 2л/мин-25л/мин. Точность не менее: ±5л/мин (Режим высокого потока 25л/мин-70л/мин), ±2л/мин (Режим низкого потока: 2л/мин-25л/мин). Диапазон контроля температуры не менее 29-37, не менее 9 уровней регулировки. Точность температурного контроля не более ±2. Тревоги: не менее 12 типов сигналов тревог в режиме реального времени, для гарантированного обнаружения ошибок при использовании. Запись истории наблюдений – наличие. Учет общего времени терапии – наличие. Предустановки продолжительности терапии со звуковой сигнализацией – наличие. Ночной режим – наличие. Запись истории терапии - 1 день, 3 дня, 7 дней, 30 дней. Дополнительные комплектующие: Авто-заполняемая камера увлажнителя не менее 1 шт, Кислородный шланг DIN стандарта не менее 1 шт, Фильтры для аппарата, поролон не менее 1 шт, Назальная высокопоточная канюля, до 70 л/мин не менее 1 шт, Контур для одного пациента, с 2 проводами нагрева не менее 1 шт, Электронный флоуметр, встроенный в корпус аппарата, с диапазоном регулировки не менее 0-70 л/мин не менее 1 шт, Специализированная колесная тележка со стойкой и корзиной не менее 1 шт, Датчик SрO2 в комплекте с кабелем: Диапазон показаний SpO2 не менее 35-100%. Диапазон частоты пульса не менее 25-250 уд.мин не менее 1 шт. Подключение к электросети: AC 220V,2A Max, 50Hz |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова