Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канюлирленген компрессиялық бұранда (Херберта) Винт компрессионный канюлированный (Херберта) | Қысу каннулированный бұранда-алақан мен білектің ұсақ сүйектерінің сынуы кезінде қолданылады: табан және білектің басқа сүйектері, метакарпальды сүйек негіздері, соңғы фалангтар. Бұранданың дистальды және проксимальді бөлігінде бұранда. Бұрандалы каннулированный. Канюлирлік тесіктің диаметрі 1,2 мм кем емес, бұрамның дистальды бөлігінде диаметрі 3 мм артық емес, Ұзындығы 8 мм кем емес, проксимальді бөлігінде диаметрі 3,9 мм кем емес, ұзындығы 6 мм артық емес бұранда бөлігінің диаметрі 2,2 мм. Ою да дистальной бөлігінде винті бар қадам қарағанда, ою да проксимальной бөліктері ненің есебінен жүреді, компрессия отломков арналған аралықта винті жоқ ою кезінде имплантациялау. Бұранданың проксимальды бөлігінде S2 алтыбұрышты бұрауыштың астындағы саңылау бар, саңылаудың тереңдігі кемінде 2,5 мм. проксимальды және дистальды жіп өздігінен кесіледі, бұл бұранданы шүмекті пайдаланбай бекітуге мүмкіндік береді. Дистальды жіптің басында 20° бұрышта кем дегенде 2 дақтар болады, проксимальды жіптің басында 15°бұрышта 2 дақтар болмайды. Имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: адам ағзасына имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қорытпасы. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Өнімді Жылтырату: діріл өңдеу. Алтын түсті бұранда. Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной не менее 24мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия не менее 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром не более 3мм, длиной не менее 8мм, в проксимальной части диаметром не менее 3,9мм, длиной не более 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица не менее 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет не менее 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет не более 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 2 | Канюлирленген компрессиялық бұранда (Херберта) Винт компрессионный канюлированный (Херберта) | Қысу каннулированный бұранда-алақан мен білектің ұсақ сүйектерінің сынуы кезінде қолданылады: табан және білектің басқа сүйектері, метакарпальды сүйек негіздері, соңғы фалангтар. Бұранданың дистальды және проксимальді бөлігінде бұранда. Бұрандалы каннулированный. Канюлирлік тесіктің диаметрі 1,2 мм-ден аспайды, бұрамның дистальды бөлігінде диаметрі кемінде 3 мм, ұзындығы 8 мм-ден аспайтын бұранда, диаметрі 3,9 мм, ұзындығы 6 мм проксимальді бөлігінде екі бұранда арасындағы бұранда бөлігінің диаметрі кемінде 2,2 мм. Ою да дистальной бөлігінде винті бар қадам қарағанда, ою да проксимальной бөліктері ненің есебінен жүреді, компрессия отломков арналған аралықта винті жоқ ою кезінде имплантациялау. Бұранданың проксимальды бөлігінде S2 алтыбұрышты бұрауыштың астындағы саңылау бар, саңылаудың тереңдігі 2,5 мм-ден аспайды. Дистальды жіптің басында 20° бұрышта кем дегенде 2 дақтар болады, проксимальды жіптің басында 15°бұрышта 2 дақтар болмайды. Имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: адам ағзасына имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қорытпасы. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Өнімді Жылтырату: діріл өңдеу. Алтын түсті бұранда. Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной не менее 26мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия не более 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром не менее 3мм, длиной не более 8мм, в проксимальной части диаметром не более3,9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами не менее 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица не более 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет не менее 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет не более 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 3 | Канюлирленген компрессиялық бұранда (Херберта) Винт компрессионный канюлированный (Херберта) | Қысу каннулированный бұранда-алақан мен білектің ұсақ сүйектерінің сынуы кезінде қолданылады: табан және білектің басқа сүйектері, метакарпальды сүйек негіздері, соңғы фалангтар. Бұранданың дистальды және проксимальді бөлігінде бұранда. Бұрандалы каннулированный. Канюлирлік саңылаудың диаметрі 1,2 мм-ден аспайды, бұрамның дистальды бөлігінде диаметрі 3 мм-ден аспайтын, ұзындығы 8 мм-ден кем емес, проксимальді бөлігінде диаметрі 3,9 мм-ден кем емес, ұзындығы 6 мм-ден аспайтын бұранда бөлігінің диаметрі кемінде 2,2 мм. Ою да дистальной бөлігінде винті бар қадам қарағанда, ою да проксимальной бөліктері ненің есебінен жүреді, компрессия отломков арналған аралықта винті жоқ ою кезінде имплантациялау. Бұранданың проксимальды бөлігінде S2 алтыбұрышты бұрауыштың астындағы саңылау бар, саңылаудың тереңдігі 2,5 мм-ден аспайды. Дистальды жіптің басында 20° бұрышта 2-ден артық емес, проксимальды жіптің басында 15°бұрышта кемінде 2 дақтар болады. Имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: адам ағзасына имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қорытпасы. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Өнімді Жылтырату: діріл өңдеу. Алтын түсті бұранда. Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной не менее 28мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия не более 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром не более 3мм, длиной не менее 8мм, в проксимальной части диаметром не менее 3,9мм, длиной не более 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами не менее 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица не более 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет не более 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет не менее 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 4 | Канюлирленген компрессиялық бұранда (Херберта) Винт компрессионный канюлированный (Херберта) | Қысу каннулированный бұранда-алақан мен білектің ұсақ сүйектерінің сынуы кезінде қолданылады: табан және білектің басқа сүйектері, метакарпальды сүйек негіздері, соңғы фалангтар. Бұранданың дистальді және проксимальді бөлігінде бұранда. Бұрандалы каннулированный. Канюлирлік тесіктің диаметрі 1,2 мм-ден аспайды, бұрамның дистальды бөлігінде диаметрі 3 мм-ден аспайтын, ұзындығы 8 мм-ден кем емес, проксимальді бөлігінде диаметрі 3,9 мм-ден аспайтын, ұзындығы 6 мм-ден кем емес бұранда бөлігінің диаметрі екі бұранда арасындағы 2,2 мм-ден кем емес. Ою да дистальной бөлігінде винті бар қадам қарағанда, ою да проксимальной бөліктері ненің есебінен жүреді, компрессия отломков арналған аралықта винті жоқ ою кезінде имплантациялау. Бұранданың проксимальды бөлігінде S2 алтыбұрышты бұрауыштың астындағы саңылау бар, саңылаудың тереңдігі кемінде 2,5 мм. проксимальды және дистальды жіп өздігінен кесіледі, бұл бұранданы шүмекті пайдаланбай бекітуге мүмкіндік береді. Дистальды жіптің басында 20° бұрышта 2-ден артық емес, проксимальды жіптің басында 15°бұрышта кемінде 2 дақтар болады. Имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: адам ағзасына имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қорытпасы. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Өнімді Жылтырату: діріл өңдеу. Алтын түсті бұранда. Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной не менее 30мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия не более 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром не более 3мм, длиной не менее 8мм, в проксимальной части диаметром не более 3,9мм, длиной не менее 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами не менее 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица не менее 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет не более 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет не менее 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. |
| 5 | Канюлирлік бұрғы Сверло канюлированное | Канюлирлік бұрғы, өлшемі-бұрғының ұзындығы 150 мм кем емес, бұрғының жұмыс бөлігінің диаметрі 2,5 мм артық емес, ұзындығы 15 мм кем емес, шың бұрышы 120°. Канюлирлік бұрғы, канюлирлік тесіктің диаметрі кемінде 1,2 мм. бұрғының 3 ұшы бар, спиральдың еңіс бұрышы 25°. Бұрғылау білігі цилиндр тәрізді. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Сверло канюлированное, размером– Длина сверла не менее 150мм. Диаметр рабочей части сверла не более 2,5мм, длина не менее 15мм, вершинный угол 120°. Сверло канюлированное, диаметр канюлированного отверстия не менее 1,2мм. Сверло имеет 3 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 6 | Бұрғы Сверло | Бұрғы-бұрғының ұзындығы 150 мм кем емес, бұрғының жұмыс бөлігінің диаметрі 2 мм артық емес, ұзындығы 45 мм кем емес, шыңының бұрышы 50°. Бұрғылаудың кем дегенде 2 ұшы бар, спиральдың бұрышы 25°. Бұрғылау білігі цилиндр тәрізді. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Сверло - Длина сверла не менее 150мм, диаметр рабочей части сверла не более 2 мм длиной не менее 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет не менее 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |
| 7 | Киршнер Сөйлеуі Спица Киршнера | Киршнер инесі-иненің ұзындығы 220 мм-ден кем емес, диаметрі 1,0 мм-ден аспайды. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық коррозияға қарсы болат. Спица Киршнера - Длина спицы не менее 220мм, диаметр не более 1,0мм. Остриё с трёхгранной заточкой под углом 12°. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

- непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),   подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

И.о. директора				                          Р.К. Тасов