Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операциялық шам Операционный светильник | Операционный светильник: Бестеневой двухкупольный операционный светильник предназначен для использования в операционных залах, процедурных кабинетах, для освещения операционного поля при проведении хирургических операций или диагностических процедур.Купол с подвесным кронштейном- не менее 2шт. Форма блоков освещения/купола должа быть шестиугольной диаметром не менее 80 см, обладающеие высоким сроком службы и механической прочностью. Источник света - должны быть светодиоды. Наличие режима «ENDO» для проведения эндоскопических процедур. Количество источников основного света должны состоять суммарно из не менее 114 светодиодов. Средний срок службы источников света не менее 100 000ч. Панель управления на куполе должна быть сенсорная с экраном не менее 4,3 дюйма, должа обеспечивать: включение/выключение светильника; регулировку интенсивности освещения (возможность не менее 10-ти ступенчатого регулирования или плавного регулирования), включение/выключение ендоскопического света, ругулировку цветовой температуры, включение/выключение видеокамеры(опция), включение/выключение предустановленных програм “Операция на сердце”, “Операция на спину”, “Операция на почку”, наличие кнопки сохранения видео(опция), включение/выключение функции компансирование тени, включение/выключение функции фокусировки ; Стерильная ручка, установленная в центре купола должна позвалять плавно регулировать диамтр светового пятна. Масса одного купола –не менее 20 кг. Освещенность в центре светового поля не менее 160 кЛк. Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м должна быть регулируемая не менее 160-500 мм. Диаметр светового поля d50, на расстоянии 1м не менее 80 мм. Цветовая температура должна быть регулируемая– не менее 3000 - 5700°К. Индекс цветопередачи RA не менее 98. Индекс цветопередачи R9 не менее 98. Регулируемая освещенность: в диапазоне 25-100% от максимальной освещенности должна быть с помощью сенсорного экрана. Повышение температуры в области головы хирурга не более 1°C. Глубина освещенности: L1+L2, 20% - не более 1500 мм. L1+L2, 60% - не менее 600 мм. Освещенность в системе с одной маской по отношению к Ec – не менее 50% . Освещенность в системе с одной маской и тубусом по отношению к Ec – не менее 45%. Освещенность в системе с двумя масками по отношению к Ec – не более 45%. Освещенность в системе с двумя масками и тубусом по отношению к Ec – не более 40%. Установочный блок с горизонтальным поворотным кронштейном- не менее 1 шт. Крепление потолочное, вращение горизонтальных поворотных кронштейнов вокруг установочного блока без ограничений –не менее 360 °. Источник питания должен находится внутри установочного блока и закрыт пластиковым кожухом. Напряжение питающей сети 100-240 В. Частота питающей сети 50-60 Гц. Потребляемая мощность 220 ВА. Прямой кронштейн- не менее 2 шт – Должен быть предназначен для соединения с подвесным кронштейном купола. Стерильная ручка- не менее 1 шт - Специальная ручка для позиционирования светильника должна быть стерилизуемая. Ручка блока освещения съемная, стерилизуемая. Температура стерилизации съемной ручки, не менее 134 ºС. Көлеңкесіз екі күмбезді операциялық шам операциялық залдарда, емдеу бөлмелерінде, хирургиялық операциялар немесе диагностикалық процедуралар кезінде операциялық өрісті жарықтандыруға арналған.Аспалы кронштейні бар күмбез - кемінде 2 дана. жарықтандыру блоктарының/күмбездің пішіні диаметрі кемінде 80 см, жоғары қызмет ету мерзімі мен механикалық беріктігі бар алтыбұрышты болуы керек. Жарық көзі-жарық диодтары болуы керек. Эндоскопиялық процедураларды жүргізу үшін "ISO" режимінің болуы. Негізгі жарық көздерінің саны кем дегенде 114 жарықдиодты шамдардан тұруы керек. Жарық көздерінің орташа қызмет ету мерзімі кемінде 100 000 сағ. күмбездегі Басқару тақтасы кемінде 4,3 дюймдік экраны бар сенсорлық Панель болуы керек, мыналарды қамтамасыз етуі керек: шамды қосу/өшіру; жарықтандыру қарқындылығын реттеу (кем дегенде 10 сатылы реттеу немесе тегіс реттеу мүмкіндігі), ероскопиялық жарықты қосу/өшіру, түс температурасын ампулалау, бейнекамераны қосу/өшіру (міндетті емес), алдын ала орнатылған "жүрекке Операция", "арқаға Операция", "бүйрекке Операция" бағдарламаларын қосу/өшіру, түйменің болуы бейнені сақтау (міндетті емес), функцияны қосу/өшіру көлеңке түсіру, фокустау функциясын қосу / өшіру ; күмбездің ортасына орнатылған стерильді тұтқа қоңырау шалу керек Жарық нүктесінің диаметрін біркелкі реттеңіз. Бір күмбездің массасы кем дегенде 20 кг құрайды. Жарық өрісінің ортасында жарықтандыру кем дегенде 160 кЛк құрайды. D10 Жарық өрісінің диаметрі 1м қашықтықта кем дегенде 160-500 ММ реттелетін болуы керек. D50 Жарық өрісінің диаметрі, 1м кем дегенде 80 мм. Түс температурасы реттелетін болуы керек-кем дегенде 3000-5700°к. ra түс беру индексі кем дегенде 98. R9 түсті көрсету индексі кемінде 98. Реттелетін жарықтандыру: максималды жарықтың 25-100% диапазонында сенсорлық экран болуы керек. Жарық тереңдігі: L1+L2, 20% - 1500 мм артық емес. L1+L2, 60% - 600 мм кем емес. Ec-ге қатысты бір маскалы жүйеде жарықтандыру кем дегенде 50% құрайды . Ec-ге қатысты бір маска мен түтігі бар жүйеде жарықтандыру кемінде 45% құрайды. Ec-ге қатысты екі маскасы бар жүйеде жарықтандыру 45% - дан аспайды. Ec – ге қатысты екі маскасы мен түтігі бар жүйеде жарықтандыру 40% - дан аспайды. Көлденең айналмалы кронштейні бар орнату блогы-кемінде 1 дана. төбені бекіту, көлденең айналмалы кронштейндерді орнату блогының айналасында шектеусіз айналдыру-кемінде 360 °. Қуат көзі орнату блогының ішінде болуы керек және пластикалық қаптамамен жабылуы керек. Қоректендіру желісінің кернеуі 100-240 В. қоректендіру желісінің жиілігі 50-60 Гц. Қуат тұтыну 220 ВА құрайды. Тікелей кронштейн - кем дегенде 2 дана – күмбездің ілулі кронштейніне қосылуға арналған болуы керек. Стерильді тұтқа-кемінде 1 дана-шамды орналастыруға арналған арнайы тұтқа зарарсыздандырылуы тиіс. Жарықтандыру қондырғысының тұтқасы алынбалы, зарарсыздандырылады. Алынбалы тұтқаны зарарсыздандыру температурасы, кемінде 134 ºС. |
| 2 | Стоматологиялық қондырғы көп функциялы Стоматологическая установка многофункциональная | Стоматологическая установка многофункциональная: Основная панель управления- не менее 1 шт- Основная панель управления на столике врача; Трубка слюноотсоса- не менее 1 шт- Прозрачные слюноотсосы должны быть изготовлены из нетоксичного ПВХ. Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой. Стенка слюноотсоса должна быть армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Мягкий наконечник должен быть обтекаемой формы для предотвращения травматизации слизистой; Слюноотсос- не менее 1шт- Инжекторно-водяной слюноотсос; Низкоскоростной наконечник турбинной бормашины- не менее 1шт- Скорость вращения низко-скоростного воздушного наконечника: ≥18х10*3 об/мин; Низкоскоростной наконечник турбинной бормашины- не менее 1шт- Скорость вращения низко-скоростного воздушного наконечника: ≥18х10*3 об/мин; Высокоскоростной наконечник турбинной бормашины- не менее 1 шт- Скорость вращения высоко-скоростного турбинного наконечника: ≥35х10*4 об/мин; Ручка управления давлением воздуха- не менее 1 шт- Подача управление воздуха регулируются отдельно на каждый инструмент; Столик- не менее 1 шт- должен быть пластиковый с гелиевой прокладкой; Вспомогательная панель управления- не менее 1 шт- Кресло должно управляться с не менее 3-х позиций (столик врача, столик ассистента и педаль); Плечо лампы, Операционная лампа- не менее 1 шт- Светильник – интенсивность светового потока: мин.15000 Люкс; Фотополимеризационная лампа- не менее 1 шт- Дополнительная комплектация по заказу клиента; Плевательница- не менее 1 шт- Стеклянная; Защитное покрытие кресла пациента;Сиденье кресла пациента;Спинка кресла пациента;Подголовник кресла пациента;Подлокотники кресла пациента; Регулируемая опора кресла пациента с рычагом подъёма и крышкой- не менее 1 шт- Защитное покрытие должно выполняться из синтетического материала, имитирующим кожу различных расцветок, для облегчения чистки и дезинфекции поверхности специальными растворами. Кресло состоит из сидячего места, которое имеет продолжение для ног пациента с рычагом подъёма и крышкой; Система водоснабжения и слива- не менее 1 шт- Центральный водопровод + дистиллированная подача воды; Ножная педаль- не менее 1 шт- Педаль ножного управления кресла; Компрессор- не менее 1 шт- Компрессор стоматологический без масляный, безкожухи, напряжение – 220V, электрический ток – 3,7 А; частота – 800W, мощность – 100 л/мин; объем воздуха – 35 л; шум – 60-65 dB; Стул врача- не менее 1 шт-Стул врача должно иметь пластиковое основание, не менее пяти колёсиков, комфортное мягкое сиденье и спинку. Регулируется высота сиденья. Максимальная высота подъёма –не менее 62 см, Минимальная высота –не менее 50 см, Газовый лифт, Максимальная нагрузка не менее 110 кг; Пистолет вода-воздух-не менее 1шт- Пистолет вода/воздух 3-х фукциональный; Пылесос- не менее 1 шт- Инжекторно-воздушный пылесос; Наконечник кнопочный турбинный- не менее 1 шт-4-х канальный турбинный наконечник не менее 27 000 об/мин; Микромотор- не менее 1 шт- Пневматический микромотор не менее 27 000 об.мин; Наконечник угловой кнопочный- не менее 1 шт- Угловой наконечник не менее 27 000 об.мин; Наконечник прямой кнопочный- не менее 1 шт- Прямой наконечник не менее 27 000 об.мин; Стоматологическая установка (гидроблок)-не менее 1 шт-должен быть: кресло – механизм подъёма: Электромеханический; рабочее напряжение 24В; - управление: многофункциональная кнопочная ножная педаль на проводе; подлокотники: не менее одного фиксированного; - обивка: бесшовная; рельефная поддержка для поясницы; жёсткое основание с покрытием из инжекционного полиуретана повышенной прочности с ламинированной структурой; -спинка: удобный анатомический контур должен быть из нержавеющей стали без выступа в задней части; - центральное сочленение: из цельной стали; -структура основания кресла: цельнолитая сталь с антикоррозионным покрытием; полиэстериновое покрытие с высокой сопротивляемостью к разрушению; -опора:должен быть эргономичный дизайн; сталь с антикоррозионным покрытием; резиновая предохранительная прокладка по всему контуру; -электропитание: 127 или 220 В, ~50/60 Гц; -подголовник: с двойной артикуляцией; съёмный; -кнопка аварийной остановки в основании; -система безопасности с защитой от защемления; -прозрачный чехол под ноги пациента. Максимальная грузоподъёмность кресла неменее 200 кг; Водный фильтр- не менее 1 шт- должен быть металлический, сетчатый. Стоматологиялық қондырғы көп функциялы: негізгі басқару панелі-кемінде 1 дана-дәрігердің үстеліндегі негізгі басқару панелі; сілекей сорғыш түтігі - кемінде 1 дана - мөлдір сілекей сорғылары улы емес ПВХ-дан жасалуы керек. Шырышты тіндердің аспирациясынсыз оңтайлы сіңу. Сілекей сорғысының қабырғасы қажетті пішінді беруге және ұстауға мүмкіндік беретін металл сыммен нығайтылуы керек. Жұмсақ ұшы шырышты қабықтың жарақаттануын болдырмау үшін жеңілдетілген пішінде болуы керек; сілекей сорғысы - кемінде 1 дана-инъекциялық-су сілекей сорғысы; Төмен жылдамдықты турбиналық бұрғылау ұшы - кемінде 1 дана - төмен жылдамдықты ауа ұшының айналу жылдамдығы: ≥18х10*3 айн/мин; төмен жылдамдықты турбиналық бұрғылау ұшы-кемінде 1 дана - төмен жылдамдықты ауа ұшының айналу жылдамдығы: ≥18х10*3 айн / мин; жоғары жылдамдықты турбиналық бұрғылау ұшы-кемінде 1 дана- Жоғары жылдамдықты турбиналық ұштың айналу жылдамдығы: ≥35х10 * 4 айн / мин; ауа қысымын басқару тұтқасы - кемінде 1 дана-беру ауаны басқару әр құрал үшін бөлек реттеледі; Үстел-кемінде 1 дана-гелий төсемі бар пластик болуы тиіс; қосалқы басқару панелі-кемінде 1 дана-Кресло кемінде 3 позициядан (дәрігердің үстелі, ассистенттің үстелі және педаль) басқарылуы тиіс; шамның иығы, Операциялық шам - кемінде 1 дана - шам – жарық ағынының қарқындылығы: мин. 15000 Люкс; Фотополимерлеу шамы - кемінде 1 дана-клиенттің тапсырысы бойынша қосымша жиынтық; түкіргіш-кемінде 1 дана - шыны; пациент креслосының қорғаныш жабыны; пациент креслосының орындығы; пациенттің креслосының арқалығы; пациент креслосының бас тірегі; пациент креслосының қолтықтары; Көтергіш тұтқасы мен қақпағы бар пациенттің реттелетін креслоларының тірегі - кемінде 1 дана-қорғаныс жабыны бетті арнайы ерітінділермен тазалауды және дезинфекциялауды жеңілдету үшін әр түрлі түсті теріні имитациялайтын синтетикалық материалдан жасалуы керек. Кресло көтергіш тұтқасы мен қақпағы бар пациенттің аяқтары үшін жалғасы бар отыратын орыннан тұрады; сумен жабдықтау және ағызу жүйесі - кемінде 1 дана-орталық су құбыры + дистилденген сумен жабдықтау; аяқ педалі - кемінде 1 дана-орындықты аяқпен басқару педалі; Компрессор-кемінде 1 дана-стоматологиялық Компрессор майсыз, қаптамасыз, кернеуі – 220V, электр тогы – 3,7 А; жиілігі-800W, қуаты-100 л/мин; ауа көлемі-35 л; Шу-60-65 ДБ; дәрігердің орындығы-кемінде 1 дана-дәрігердің орындығы пластикалық негізге ие болуы тиіс, кем дегенде бес доңғалақ, ыңғайлы жұмсақ орындық және артқы жағы. Орындықтың биіктігі реттеледі. Көтерудің ең жоғары биіктігі-62 см-ден кем емес, ең төменгі биіктігі-50 см-ден кем емес, газ лифті, ең жоғары жүктемесі 110 кг-нан кем емес; су-ауа тапаншасы-1 дана - ден кем емес-3 фукциялық су/ауа тапаншасы; Шаңсорғыш - кемінде 1 дана-инжекторлық-ауалық шаңсорғыш; түймелі турбиналық ұшы-кемінде 1 дана-4 арналы турбиналық ұшы кемінде 27 000 айн / мин; Микромотор-кемінде 1 дана-пневматикалық микромотор кемінде 27 000 об.мин; түймелі бұрыштық ұшы-кемінде 1 дана-бұрыштық ұшы кемінде 27 000 айн.мин; тік түймелі ұшы-кемінде 1 дана-түзу ұшы кемінде 27 000 айн.мин; стоматологиялық қондырғы (гидроблок) - кемінде 1 дана-болуы тиіс: кресло-көтеру механизмі: электромеханикалық; жұмыс кернеуі 24В; - басқару: сымдағы көпфункционалды түймелі аяқ педаль; қолтықтар: кемінде бір бекітілген; - қаптау: жіксіз; белге арналған бедерлі қолдау; ламинатталған құрылымы бар жоғары беріктігі бар инъекциялық полиуретанды жабыны бар қатты негіз; - артқы жағы: ыңғайлы анатомиялық контур артқы жағында шығыңқы жері жоқ тот баспайтын болаттан жасалуы керек; - орталық артикуляция: тұтас болаттан жасалған; - орындық негізінің құрылымы: коррозияға қарсы жабыны бар тұтас құйылған болат; сынуға төзімділігі жоғары полиэфирлі жабын; - тірек:эргономикалық дизайн болуы керек; коррозияға қарсы жабыны бар болат; бүкіл контур бойынша резеңке қауіпсіздік тығыздағышы; - электрмен жабдықтау: 127 немесе 220 В, ~50/60 Гц; -бас тірегі: Қос артикуляциямен; алынбалы; -негіздегі авариялық тоқтату түймесі; -қысудан қорғайтын қауіпсіздік жүйесі; -науқастың аяғының астындағы мөлдір қақпақ. Креслолардың максималды жүк көтергіштігі 200 кг-нан кем емес; су сүзгісі - 1 данадан кем емес - металл, торлы болуы керек. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020 "орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау.

Тармақшаларда көзделген шарттар 4),5),6), 7),8) сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6)новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

7)внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

8)Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Условия, предусмотренные подпунктами 4),5),6), 7),8)  подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова