Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Науқастың төсегі Кровать пациента | Кровать пациента -Кровать не менее 3-х секционная (секции ложа) универсальная с электрической регулировкой высоты. Кровать должна быть предназначена для осуществления ухода за больными в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, послеоперационных, кардиологических, и ортопедических отделениях. Каркас кровати должен быть изготовлен из низкоуглеродистой стали прямоугольного сечения с не менее 2 отверстиями для подъемной стойки. Поверхность кровати должна быть штамповочная формовочная платформа, гладкая поверхность без сварочного шрама, выдерживающая нагрузку не менее 250 кг. из пластика не хуже ABS и рентгенопрозрачная платформа из смолы. Наличие положения кардиологическое кресло. Трансформируясь в положение кардиологическое кресло, кровать должна способствовать естественной вентиляции легких, улучшать работу сердца и облегчать дренажирование. Движения кровати должно контролироваться с ручного пульта управления и контрольной панели управления медсестры. Наличие панели управления -Пульт дистанционного управления для пациента. На пульте должны быть все кнопки регулировки углы наклона.Доска для ног : должна быть с уникальным дизайном и встроенным контроллером, из не хуже ABS пластика; подставка для ног должна быть удлиненная и регулируемая по высоте с изогнутым дизайном, обеспечивающим комфорт пациентам.Боковые ограждения (левая и правые стороны) должны быть из не хуже ABS пластика. Экологический пластик который может быть стерилизован при не менее 100°C. Боковые рельсы (Убираемая боковая опора должна быть с встроенным контроллером и индикатором угла) - двухсторонние рельсы из пластика не хуже ABS для больничной койки, должны устанавливаться вдоль каркаса кровати, с безопасным замком, легко складываться или раскладываться одной рукой. ЖК-дисплей: не менее 4,3-дюймовый ЖК-дисплей должен быть с уникальным дизайном и встроенным контроллером и показывать угол перемещения. Кнопка должна выдерживать не менее 100 000 нажатий. Должен быть индикатор угла плавного наклона ложа кровати и спинной секции и содержать индикатор безопасного положения. Наличие дренажного крюка, предназначенного для подвешивания дренажных емкостей. Должно быть не менее 4-х колес с резиновым покрытием диаметром не менее 125 мм и с системой центральной блокировки с двух сторон кровати. Наличие стеллажа для хранения постельного белья, одежды выполненого из металлического профиля. Инфузионная стойка для внутривенных вливаний должна быть из нержавеющей стали и выдерживать груз не менее 15 кг, должна иметь не менее 4 крючка для подвешивания инфузионных пакетов. Должен быть подъемный механизм для электрической регулировкой высоты и углы наклонов кровати ( Двигатель) ход не менее 100 мм/ установочное расстояние не менее 325 мм/тяга не менее 6000 Н. Наличие кабеля электропитания длиной не менее 3 метра для подключения к источнику питания. Наличие соеденительного кабеля (сигнальная линия) для подключения модульного блока. Наличие блока управления кроватью (переключатель питания) с интуитивно понятными символами обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям, тем самым облегчая ежедневные заботы медперсонала по уходу за пациентом, одновременно повышая его самостоятельность и комфорт. Питание не менее 100-240 В, 50/60 Гц. Наличие подъемной опоры -устройство для приподнятия пациента с трапецией, регулируемой, для поддержания самостоятельности и мобильности пациента. Наличие корзины регулируемой для судна: размер не менее 800*400 мм-каркас подставки имеет защитно-декоративное покрытие краской нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.Наличие держателя мочеприёмника предназначенного для установки мочеприёмника на раму ложа. Резервная батарея: должен быть встроенный аккумулятор, предназначенный для резервного использования на случай сбоя подачи электропитания.. Должен быть боковой защитный бампер с колесами не менее чем в 4-х углах, для максимальной защиты кровати и пациента во время транспортировки. Должна быть аварийная кнопка предназначенная для блокировки всех функций с электрическим приводом, подключаемая к специальному разъему в блоке управления. Базовый поролоновый матрас толщиной не менее 12 см.Пенопластовый матрас против пролежней должен быть из наполнителя "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Толщина не менее 14 см. Вертикальный кислородный держатель. Однорычажный подъемный столб Технические характеристики: Внутренние габариты (ложе кровати) не менее 1925 мм x 900 мм. Наружные габариты не менее 2170 мм x 1060 мм. Регулировка высоты не менее 435-745 мм.Максимальная допустимая рабочая нагрузка не менее 250 кг.Диапазон угла наклона спинки не менее 0°-75°. Диапазон угла наклона коленной части не менее 0°-35°. Индикатор угла не менее 0°-90°. Напряжение не менее 100-240 В, 50/60 Гц Науқастың төсегі -Биіктігі электрлік реттелетін кем дегенде 3 секциялы төсек (төсек секциялары) әмбебап. Төсек реанимация бөлімшелерінде, қарқынды терапия палаталарында, операциядан кейінгі, кардиологиялық және ортопедиялық бөлімшелерде науқастарға күтім жасауға арналған болуы керек. Төсек жақтауы көтергіш тірекке арналған кемінде 2 тесігі бар төмен көміртекті тікбұрышты болаттан жасалуы керек. Кереуеттің беті штамптау қалыптау платформасы, дәнекерлеу тыртығы жоқ тегіс бет, кем дегенде 250 кг жүктемеге төтеп беруі керек. Пластмассадан ABS және шайырдан жасалған мөлдір платформа кем емес. Позицияның болуы кардиологиялық орындық. Жүрек креслосына айнала отырып, төсек өкпенің табиғи желдетілуіне ықпал етіп, жүректің жұмысын жақсартып, дренажды жеңілдетуі керек. Төсек қозғалысын қолмен басқару пультінен және медбикенің басқару тақтасынан бақылау керек. Басқару тақтасының болуы-пациентке арналған қашықтан басқару құралы. Қашықтан басқару пультінде барлық реттеу түймелері болуы керек бұрыштар.Аяқ тақтасы: бірегей дизайнмен және кіріктірілген контроллермен, ABS пластиктен кем болмауы керек; аяқ тірегі ұзартылған және биіктігі бойынша реттелетін, пациенттерге жайлылық беретін қисық дизайнмен болуы керек.Бүйір қоршаулар (сол және оң жақтары) ABS пластиктен кем болмауы керек. Экологиялық пластик оны кем дегенде 100°C температурада зарарсыздандыруға болады. Бүйірлік рельстер (алынбалы бүйірлік тірек кіріктірілген контроллермен және бұрыш индикаторымен болуы керек) - екі жақты пластикалық рельстер аурухана төсегі үшін ABS-тен кем емес, төсек жақтауының бойына орнатылуы керек, қауіпсіз құлыппен, бір қолмен оңай бүктелуі немесе бүктелуі керек. ABS: кем дегенде 4,3 дюймдік СКД бірегей дизайнмен және кіріктірілген контроллермен бірге болуы керек және қозғалыс бұрышын көрсетуі керек. Түйме кем дегенде 100 000 рет басуға төтеп беруі керек. Төсек пен дорсальды бөліктің тегіс көлбеу бұрышының индикаторы болуы керек және қауіпсіз позиция индикаторы болуы керек. Дренаждық ыдыстарды ілуге арналған дренаждық ілгектің болуы. Диаметрі кемінде 125 мм резеңке жабыны бар және кереуеттің екі жағында орталық құлыптау жүйесі бар кемінде 4 доңғалақ болуы керек. Металл профильден жасалған төсек-орындарды, киімдерді сақтауға арналған стеллаждың болуы. Көктамыр ішіне құюға арналған инфузиялық тіреу тот баспайтын болаттан жасалған болуы және кем дегенде 15 кг жүкті көтере алуы тиіс, инфузиялық пакеттерді ілу үшін кемінде 4 Ілмек болуы тиіс. Кереуеттің биіктігін және көлбеу бұрыштарын электрлік реттеуге арналған көтеру механизмі болуы керек (қозғалтқыш) жүрісі кемінде 100 мм/ орнату қашықтығы кемінде 325 мм/тарту кемінде 6000 Н. қуат көзіне қосылу үшін ұзындығы кемінде 3 метр электрмен жабдықтау кабелінің болуы. Модульдік блокты қосу үшін қосылатын кабельдің (сигнал желісі) болуы. Интуитивті таңбалары бар төсек басқару блогының (қуат қосқышы) болуы барлық мүмкіндіктерге жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді, осылайша мейірбике қызметкерлерінің пациентке күтім жасаудағы күнделікті күтімін жеңілдетеді, сонымен бірге олардың тәуелсіздігі мен жайлылығын арттырады. Кем дегенде 100-240 В, 50/60 Гц қуат. Көтергіш тіректің болуы-пациенттің дербестігі мен ұтқырлығын қолдау үшін реттелетін трапециясы бар пациентті көтеруге арналған құрылғы. Кеме үшін реттелетін себеттің болуы: мөлшері 800*400 мм-ден кем емес-тұғырдың қаңқасы уытты емес отқа төзімді, соққыларға, чиптерге, сүрту тәсілімен дезинфекциялық өңдеу құралдарына төзімді бояумен қорғаныш-сәндік жабыны бар.Несеп қабылдағышты төсек жақтауына орнатуға арналған несеп қабылдағыш ұстағышының болуы. Резервтік батарея: қуат көзі істен шыққан жағдайда резервтік пайдалануға арналған кірістірілген батарея болуы керек.. Тасымалдау кезінде төсек пен пациентті барынша қорғау үшін кем дегенде 4 бұрышта дөңгелектері бар бүйірлік қорғаныс бампері болуы керек. Басқару блогындағы арнайы қосқышқа қосылған электр жетегі бар барлық функцияларды құлыптауға арналған төтенше жағдай түймесі болуы керек. Қалыңдығы кемінде 12 см болатын негізгі көбік матрасы. қысымға қарсы көбік матрасы алынбалы, ылғалға төзімді, бу өткізгіш найзағай қақпағында жоғары серпімді "суық" полиуретанды көбік толтырғышынан (орталық және бүйірлік аймақтарда профильдеу) жасалуы керек. Қалыңдығы кемінде 14 см. тік оттегі ұстағыш. Бір тұтқалы көтеру үстелі Техникалық сипаттамалары: Ішкі өлшемдері (төсек төсегі) кемінде 1925 мм x 900 мм.Сыртқы Өлшемдері кемінде 2170 мм x 1060 мм. биіктігін реттеу кемінде 435-745 ММ. максималды рұқсат етілген жұмыс жүктемесі кемінде 250 кг. артқы бұрышының диапазоны кемінде 0°-75°. Тізе бұрышының диапазоны 0°-35°кем емес. Кем дегенде 0°-90°бұрыш индикаторы. Кернеуі 100-240 В, 50/60 Гц кем емес. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020 "орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау.

Тармақшаларда көзделген шарттар 4),5),6), 7),8) сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6)новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

7)внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

8)Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Условия, предусмотренные подпунктами 4),5),6), 7),8)  подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова