Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операциялық шам Светильник операционный | Бестеневой операционный светильник предназначен для использования в операционных залах, процедурных кабинетах, для освещения операционного поля при проведении хирургических операций или диагностических процедур.Купол с подвесным кронштейном- не менее 2шт. Форма блоков освещения/купола и материал должен быть круглый купол диаметром не менее 63 см, изготовленный из термостойкого пластика, обладающего высоким сроком службы и механической прочностью: соэкструзионный материал не хуже ABS/PMMA =не менее 3 мм (многослойный лист, сочетающий в себе лучшие качества двух материалов. Слой PMMA обеспечивает защиту от УФ-лучей, великолепное качество поверхности с сильным блеском, стойкость к царапинам и химическую стойкость).Современная монолитная конструкция купола должна обеспечивать простоту чистки, эргономичность использования и идеальное взаимодействие с ламинарным потоком. Источник света - должны быть светодиоды. Наличие режима «ENDO» для проведения эндоскопических процедур. Количество источников основного света и эндоскопического света- не менее 3 модулей, состоящих суммарно из не менее 50 и не более 54 светодиодов. Средний срок службы источников света не менее 60000ч. Одна мембранная панель управления сбоку купола, обеспечивающая: включение/выключение светильника; регулировку интенсивности освещения (возможность не менее 14-ти ступенчатого регулирования или плавного регулирования), включение/выключение ендоскопического света; регулировку интенсивности эндоскопического света (возможность не менее 9-ти ступенчатого регулирования или плавного регулирования); Стерильная ручка, установленная в центре купола должна позвалять плавно регулировать диамтр светового пятна, а также включать светильник поворотом ручки. Две нестерильные ручки сбоку купола должны обеспечивать независимый доступ и очень легкое позиционирование. Масса купола –не менее 11 кг. Масса светильника –не более 96 кг.Освещенность в центре светового поля не менее 160 кЛк. Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м не менее 260 мм. Диаметр светового поля d50, на расстоянии 1м не менее 140 мм. Цветовая температура, нерегулируемая – не менее 4400°К. Индекс цветопередачи не менее 97(RA). Регулируемая освещенность: (в диапазоне 25-100% от максимальной освещенности) с помощью спупенчатого регулятора или плавной регулировки, при долгом нажитии клавиши. Повышение температуры в области головы хирурга <1°C. Глубина освещенности: L1+L2, 20% - не более 111 см. L1+L2, 60% - не менее 60 см. Освещенность в системе с одной маской по отношению к Ec – не менее 62% . Освещенность в системе с одной маской и тубусом по отношению к Ec – не менее 62%. Освещенность в системе с двумя масками по отношению к Ec – не более 51%. Освещенность в системе с двумя масками и тубусом по отношению к Ec – не более 51%. Потребляемая мощность купола светильника-не более 55 Вт. Минимальная потребляемая мощность светильника – не более 80 VA. Класс защиты от поражения электрическим током –I. Степень защиты корпуса (касается подвески) –не хуже IP 20. Степень защиты купола –не хуже IP 43. Установочный блок с горизонтальным поворотным кронштейном- не менее 1 шт. Крепление потолочное, вращение горизонтальных поворотных кронштейнов вокруг установочного блока без ограничений –не менее 360 °. Стальной установочный блок в виде вертикального тубуса (длина тубуса от 10 до 100 см, в зависимости от высоты потолка) на потолочном креплении с горизонтальными поворотными кронштейнами, длиной не менее 850 и 750 мм. Источник питания должен находится внутри установочного блока и закрыт пластиковым кожухом. Напряжение питающей сети 100-240 В. Частота питающей сети 50-60 Гц. Потребляемая мощность 220 ВА. Прямой кронштейн- не менее 2 шт – Должен быть предназначен для соединения с подвесным кронштейном купола. Стальной кронштейн, крепящийся к горизонтальному поворотному кронштейну, длиной не менее 800 мм. Стерильная ручка- не менее 1 шт - Специальная ручка для позиционирования светильника должна быть стерилизуемая. Ручка блока освещения съемная, стерилизуемая. Температура стерилизации съемной ручки, не менее 134 ºС. Должна быть изготовлена из не хуже MALEN PJ – 400 (изотический полипропилен и пропилен-этиленовый полимер натурального цвета). Көлеңкесіз операциялық шам операциялық залдарда, емдеу бөлмелерінде, хирургиялық операциялар немесе диагностикалық процедуралар кезінде операциялық өрісті жарықтандыруға арналған.Аспалы кронштейні бар күмбез - кемінде 2 дана. жарықтандыру блоктарының/күмбездің пішіні және материалы жоғары қызмет ету мерзімі мен механикалық беріктігі бар ыстыққа төзімді пластиктен жасалған диаметрі кемінде 63 см дөңгелек күмбез болуы керек: бірлескен экструзия материалы ABS/PMMA =кемінде 3 мм (ең жақсы қасиеттерді біріктіретін көп қабатты Парақ екі материал. PMMA қабаты ультракүлгін сәулелерден қорғауды, жоғары жылтырлығы бар керемет бет сапасын, сызаттарға төзімділікті және химиялық төзімділікті қамтамасыз етеді).Күмбездің заманауи монолитті дизайны тазалаудың қарапайымдылығын, эргономикалық пайдалануды және ламинарлы ағынмен тамаша әрекеттесуді қамтамасыз етуі керек. Жарық көзі-жарық диодтары болуы керек. Эндоскопиялық процедураларды жүргізу үшін "ISO" режимінің болуы. Негізгі жарық және эндоскопиялық жарық көздерінің саны-50-ден кем емес және 54-тен көп емес жарықдиодтардан тұратын 3 модульден кем емес. Жарық көздерінің орташа қызмет ету мерзімі кемінде 60000 сағ. күмбездің бүйіріндегі бір мембраналық басқару панелі: шамды қосу/өшіру; жарықтандыру қарқындылығын реттеу (кемінде 14 сатылы реттеу немесе тегіс реттеу мүмкіндігі), ероскопиялық жарықты қосу/өшіру; эндоскопиялық жарықтың қарқындылығын реттеу (кемінде 9 сатылы реттеу немесе тегіс реттеу); Күмбездің ортасына орнатылған стерильді тұтқа Жарық дақтарының диаметрін біркелкі реттеуге, сондай-ақ тұтқаны бұру арқылы шамды қосуға мүмкіндік беруі керек. Күмбездің бүйіріндегі екі стерильді емес тұтқалар тәуелсіз қол жетімділікті және өте оңай орналасуды қамтамасыз етуі керек. Күмбездің массасы-кемінде 11 кг. шамның массасы-96 кг-нан аспайды. Жарық өрісінің ортасында жарықтандыру кемінде 160 кл. D10 Жарық өрісінің диаметрі 1м қашықтықта кемінде 260 мм. d50 Жарық өрісінің диаметрі, 1м қашықтықта кемінде 140 мм. Түс температурасы, реттелмейтін-кемінде 4400°к. түс беру индексі кемінде 97 (RA). Реттелетін жарықтандыру: (максималды жарықтың 25-100% диапазонында) сатылы реттегішпен немесе тегіс реттеумен, пернені ұзақ басқан кезде. Хирургтың бас аймағындағы температураның жоғарылауы <1°C. Жарық тереңдігі: L1+L2, 20% - 111 см - ден аспайды .L1+L2, 60% – 60 см-ден кем емес. Ec-ге қатысты бір маскалы жүйеде жарықтандыру-кемінде 62%. Ec-ге қатысты бір маска мен түтігі бар жүйеде жарықтандыру кемінде 62% құрайды. Ec-ге қатысты екі маскасы бар жүйеде жарықтандыру 51% - дан аспайды. Ec – ге қатысты екі маскасы мен түтігі бар жүйеде жарықтандыру 51% - дан аспайды. Шам күмбезінің қуатын тұтыну 55 Вт-тан аспайды. Шамның ең аз қуат тұтынуы 80 VA-дан аспайды. Электр тогының соғуынан қорғау класы - I. корпустың қорғаныс дәрежесі (суспензияға қатысты) –IP 20-дан жаман емес. Күмбезді қорғау дәрежесі IP 43-тен жаман емес. Көлденең айналмалы кронштейні бар орнату блогы-кемінде 1 дана. төбені бекіту, көлденең айналмалы кронштейндерді орнату блогының айналасында шектеусіз айналдыру-кемінде 360 °. Тік түтік түріндегі Болат орнату блогы (төбенің биіктігіне байланысты түтіктің ұзындығы 10-нан 100 см-ге дейін) көлденең айналмалы кронштейндері бар, ұзындығы кемінде 850 және 750 мм.қуат көзі орнату блогының ішінде болуы керек және пластикалық қаптамамен жабылуы керек. Қоректендіру желісінің кернеуі 100-240 В. қоректендіру желісінің жиілігі 50-60 Гц. Қуат тұтыну 220 ВА құрайды. Тікелей кронштейн - кем дегенде 2 дана – күмбездің ілулі кронштейніне қосылуға арналған болуы керек. Көлденең айналмалы кронштейнге бекітілген болат кронштейннің ұзындығы кемінде 800 мм. стерильді тұтқа-кемінде 1 дана-шамды орналастыруға арналған арнайы тұтқа зарарсыздандырылуы керек. Жарықтандыру қондырғысының тұтқасы алынбалы, зарарсыздандырылады. Алынбалы тұтқаны зарарсыздандыру температурасы, кемінде 134 ºС. Malen PJ – 400-ден (изотикалық полипропилен және пропилен-табиғи түсті этилен полимері) жасалуы керек. |
| 2 | Стоматологиялық сандық портативті рентген кешені Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс | Аппарат рентгеновский портативный предназначен для проведения диагностических исследований в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, рентгенологической диагностики одного зуба или небольшой группы зубов. Рентгеновская трубка- Тип анода должен быть стационарный; Фокусная точка не менее 0,4 мм; Целевой угол не менее 12,5°; Материал анода не хуже Вольфрам; Метод охлаждения-Масляное охлаждение; Максимальное напряжение трубки-не более 70кВ; Минимальное напряжение трубки-не менее 50кВ; Максимальная сила тока трубки не более 12 мА; Тепловая емкость анода не менее 4,3 кДж; Максимальное тепловыделение анода не более 100Вт; Генератор рентгена- Напряжение трубки-70кВ ±7%; Сила тока трубки: 2мА ±10%; Контроллер рентгеновского излученияSIDне менее 200 мм; Время облучения: 0.05 ~ 1.6 сек; Устройство для ограничения излучения должен быть круглый; Поле вывода излучения: Ø 60мм; Зарядное устройство не менее 1 шт- Номинальная входная мощность: 100~240 В~, 50/60Гц, 1,0A; Выходное напряжение не более 28 Вольт; Выходной ток не более 1,42 A; Габариты: 140(Ш) X 173(В) X 254(Д);Вес не более 1,5 кг; Батарея-не менее 1 шт- Должна быть литий-Полимерная; Напряжениене более 22,2 Вольт; Мощность не более 1000 мАч; Беспроводной USB адаптер- не менее 1 шт должен быть Интерфейс- Порт USB не менее 2.0; Частота: в пределах 2.4~2.4835 ГГц; Мощность радиочастоты: не менее 20 дБм; Цифровой датчик рентгеновских изображений- не менее 1 шт- Должен представлять собой пластину прямоугольного типа. Тип сцинтиллятора: CsI(TI); Размер пикселей (нм): не уже 20 x 20; Шаг пикселя (Г и В) (нм): 20;Высокое разрешение: 20 Л/мм; Динамический диапазон не менее 57 дБ; Интерфейс: Порт USB не менее 2.0; Размер 2; Размер изображения не менее 26 x не более 34; Общее количество пикселей должно быть не менее 1300 x 1706; Колличество эффективных пикселей не менее 1300 x 1700; Колличество экранированных пикселей Верхняя часть не менее 756, 758, 760; Нижняя часть не более 1300 x 3. Портативті рентгендік Аппарат стоматология мен жақ-бет хирургиясында диагностикалық зерттеулер жүргізуге, бір тісті немесе тістердің шағын тобын рентгенологиялық диагностикалауға арналған. Рентгендік түтік-анод түрі стационарлық болуы тиіс; фокустық нүктесі 0,4 мм кем емес; нысаналы бұрышы 12,5° кем емес; анод Материалы вольфрамнан кем емес; салқындату әдісі-майды салқындату; түтіктің максималды кернеуі-70 кв артық емес; түтіктің минималды кернеуі-50 кв кем емес; түтіктің максималды ток күші 12 мА артық емес; Анодтың жылу сыйымдылығы кемінде 4,3 кДж; Анодтың максималды жылу шығаруы 100 Вт аспайды; Рентген генераторы-түтік кернеуі-70кв ±7%; түтік тогының күші: 2ма ±10%; рентген Контроллеріsid 200 мм-ден кем емес; сәулелену уақыты: 0.05 ~ 1.6 сек; сәулеленуді шектейтін құрылғы дөңгелек болуы керек; сәулелену шығару өрісі: Ø 60мм; зарядтағыш кемінде 1 дана - номиналды кіріс қуаты: 100~240В~, 50/60Гц, 1,0 А; шығыс кернеуі 28 вольттан аспайды; Шығыс тогы 1,42 А-дан аспайды; габариттері: 140(W) X 173(В) X 254 (Д);салмағы 1,5 кг-нан аспайды; Батарея-кемінде 1 дана болуы керек литий-полимерлі; Кернеу22,2 Вольттан артық емес; қуаты 1000 мАч артық емес; Сымсыз USB адаптері - кемінде 1 дана интерфейс - USB порты кемінде 2.0 болуы керек; жиілігі: 2.4~2.4835 ГГц шегінде; радиожиілік қуаты: кемінде 20 дБм; рентген суреттерінің сандық сенсоры - кемінде 1 дана - тікбұрышты типтегі пластина болуы керек. Сцинтиллятор түрі: CsI (TI); пиксель өлшемі (нм): 20 x 20 емес; пиксель қадамы (Г және В) (нм): 20; жоғары ажыратымдылық: 20 л / мм; динамикалық диапазон кемінде 57 дБ; Интерфейс: USB порты кемінде 2.0; өлшемі 2; өлшемі суреттер 26 x кем емес 34; пикселдердің Жалпы саны 1300 x 1706 кем болмауы керек; Тиімді пикселдер саны кемінде 1300 x 1700; экрандалған пикселдер Саны жоғарғы бөлігі кемінде 756, 758, 760; төменгі бөлігі 1300 x 3 аспайды. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020 "орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау.

Тармақшаларда көзделген шарттар 4),5),6), 7),8) сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6)новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

7)внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

8)Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Условия, предусмотренные подпунктами 4),5),6), 7),8)  подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова